KLAUSIMYNAS

TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo spintos paskirtis | Infuzinių tirpalų, skysčių, ranksluosčių, gelio paklotų šildymui |  |
| 2. | Šildymo spintos išmatavimai | Išoriniai: aukštis 170 cm±5 cm, plotis 70 cm±5 cm, gylis 60 cm±5 cm. Vidiniai: aukštis 140 cm± 5 cm, plotis 60 cm±5 cm, gylis 50 cm±5 cm. |  |
| 3. | Šildymo spintos talpa | Ne mažiau 400 l |  |
| 4. | Šildymo spintos konstrukcija | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia medžiaga |  |
| 6. | Kaitinimo elemento galingumas | 1000W ± 200 W |  |
| 7. | Spintos durelės permatomos | Dvigubo stiklo |  |
| 8. | Oro temperatūros nustatymo diapazonas | Nuo 35°V iki 50°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis 1°C. |  |
| 9. | Perkaitimo aliarmas | Matoma raudonos lempos indikacija kai oras per karštas ≥45°C |  |
| 10. | Vidiniai stalčiai ir lentynėlės | Aukštis tarp lentynėlių 10 cm ± 5 cm |  |
| 11. | Maksimali lentynos arba stalčiuko apkrova | Ne mažiau 20 kg ± 0,5 kg |  |
| 12. | Valdymo pultas | Aiškiai matomos temperatūros reikšmės LED ekrane su temperatūros reguliavimo mygtukais |  |
| 13. | Geliu užpildytas priešpragulinis čiužinys | Dydis 50x50 cm ± 5 cm |  |
| 14. | Komplektacija | Šildymo spinta su 1 stalčiuku ir 3 lentynom |  |
| 15. | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne blogiau 2°C |  |
| 16. | Sertifikavimas | Pateikti CE atitikties sertifikatą |  |
| 17. | Autorizuoto serviso Lietuvoje sertifikatas | Būtina |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |