Priedas Nr. 1

DPV APARATO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas | 3 vnt. |  |
| 2. | Aparato dujų padavimas | 1. O2 2. Oras |  |
| 3. | Monitorius | 1. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba ≥ 1024 x 768 taškų 3. Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso |  |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Slėgio palaikymo ventiliacija PSV 4. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 6. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 7. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 8. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 9. Širdies ir plaučių gaivinimo ventiliacija (CPRV) 10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) |  |
| 5. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | ≥ 60 l/min. |  |
| 6. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai |  |  |
| 6.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | ≤ 20 – ≥ 2000 ml |  |
| 6.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | ≤ 1 – ≥ 60 k/min |  |
| 6.3 | Įkvėpimo, iškvėpimo I:E santykio keitimo ribos | ≤ 4:1 – 1:9 |  |
| 6.4 | PEEP keitimo ribos | ≥ 1 – 50 cmH20 |  |
| 6.5 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | ≥ 0,1 – 5 s |  |
| 6.6 | Iškvėpimo sulaikymo lygis % | ≥ 5 – 60 % |  |
| 6.7 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos | ≥ 1 – 60 cmH20 |  |
| 6.8 | Srauto trigerio jautrumo ribos | ≥ 0,5 – 10 L/min. |  |
| 6.9 | Slėgio trigerio jautrumo ribos | ≥ (-10) – (-0,5) cmH2O |  |
| 7. | Aliarmų sistema | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija |  |
| 8. | Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga | 1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI) |  |
| 9. | Dinaminis elastingumas CDYN | ≥ 0 – 300 mL/cmH₂O |  |
| 10. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |  |
| 10.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 4 kreivės |  |
| 10.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |  |
|  | Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojimo funkcija | Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojamos prietaiso atmintyje arba išoriniame kaupiklyje |  |
| 11. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | ≥ 72 val. |  |
| 12. | Modulinis aparato dizainas leidžia įstatyti parametrų monitoravimo modulius | 1. Kapnografijos CO2 2. Saturacijos SpO2 |  |
| 13. | Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer) | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu |  |
| 15. | Dinaminė plaučių vizualizacija | Būtina |  |
| 16. | Automatinė intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija (ATRC) įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |
| 17. | Paramagnetinis O2 sensorius | Būtina |  |
| 18. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 60 min. ventiliaciją |  |
| 19. | Duomenų perdavimo sąsajos | 1. VGA (arba lygiavertė) 2. USB 3. Tinklo (RJ45) |  |
| 20. | DPV aparato komplektacija | 1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Mobilus vežimėlis su ratukais - 1 vnt. 3. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 1 vnt. 4. Drėkintuvas su šildymo ir monitoravimo funkcija – 1 vnt. |  |