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KRAUJO KREŠUMO TYRIMAMS KREŠĖJIMO ANALIZATORIAUS
PANAUDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Techniniai parametrai arba reikalavimai
	Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas
	Atitikimas reikalavimui
Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama)
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje  dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams)

	1.
	Prietaiso apibūdinimas
	Automatinis analizatorius
 
	 
	

	2.
	Matavimo principas
	1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, bet kokio lygio  lipemines, hemolizuotas plazmas be papildomų procedūrų  
2. Imunoturbidimetrinis
 
	 
	

	3.
	Tiriamieji mėginiai
	Atliekant tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, bet kokio lygio lipeminius, hemolizuotus, ikterinius be papildomų procedūrų.
Būtinas automatinis mėginio praskiedimas.
Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų
 
	 
	

	4.
	Matavimo sistema
	Atliekant chronometrinius tyrimus, rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena (viena kiuvetė). Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo, kepenų nepakankamumo, bei kitais atvejais.
 
	 
	

	5.
	Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas
	Būtinas funkcionalumas:
- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą.
- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
 
	 
	

	6.
	Vienkartinės matavimo laikmenos
	Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, pastovus kiekio sekimas, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
 
	 
	

	7.
	Duomenų atsekamumas
	Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis.
 
	 
	

	8.
	Iš analizatoriaus į laboratorinę sistemą automatiniu būdu perduodami duomenys
	Paciento ID (gaunamas nuskaičius brūkšninį kodą), 
tyrimo kodas, tyrimo rezultatas, kokybės kontrolės 
apibrėžimas (žymuo), kokybės kontrolės tipas,
kokybės kontrolės rezultatas.
 
	 
	

	9.
	Programinės įrangos funkcionalumas

	Programinė įranga turi turėti vidinės kokybės kontrolės rezultatų palyginimą su kitų laboratorijų kokybės kontrolės rezultatais realiu laiku.
	
	

	10.
	Analizatoriaus komplektacija
	Analizatorius, ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, spausdintuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis
 
	 
	






Bendrieji reikalavimai analizatorių panaudai (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose medicinos įranga bus naudojama panaudos pagrindais):
1. Analizatorius turi būti pažymėtas CE ženklu. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai teikiamo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį. 
2. Tiekėjas privalo panaudos pagrindais suteikti Perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriumi, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su panaudai suteikto analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus 
naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), Perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos 
apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis panaudai suteiktu analizatoriumi.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje  techninėje specifikacijoje. 
5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas Perkančiosios organizacijos adresu: VšĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Parko g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos. 

Bendrieji reikalavimai medicinos įrangos techninei priežiūrai (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose vykdoma medicinos įrangos techninė priežiūra):
1. Medicininės įrangos techninė priežiūra vykdoma adresu: VšĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Parko g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija.
2. Tiekėjas įsipareigoja paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 24 valandas po Perkančiosios organizacijos užsakymo, pateikto el. paštu, telefonu, faksu arba suderinus tikslinį laiką su Klinikinės laboratorijos vedėja. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų suremontuoti medicininę įrangą iš karto, Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją apie numatomus paslaugų užbaigimo terminus.
3. Medicinos įrangos techninę priežiūrą Tiekėjas teikia laikantis gamintojo nustatyto paslaugų periodiškumo.
4. Paslaugų kokybė turi atitikti medicinos įrangos saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus. Pakeistų detalių  garantija turi būti ne mažesnė nei gamintojo.
5. Perkamų paslaugų kiekis nurodytas šioje techninėje specifikacijoje yra preliminarus paslaugų kiekis 36 mėn. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo poreikius, gali įsigyti mažesnį paslaugų kiekį, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje arba įsigyti didesnį paslaugų kiekį, tačiau tokiu atveju sutarties vertė negali būti daugiau kaip 30 proc. didesnė nei sutartyje nurodyta numatoma sutarties kaina. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų paslaugų rūšių.
6. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (VšĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Parko g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

____________________________________________	______________________              ___________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Parašas)			(Vardas ir pavardė)

