1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ANALIZATORIUS IMUNOLOGINIS HORMONINIS VETERINARINIS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomos parametrų reikšmės *Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės kasetės, su iš anksto paruoštais reagentais | Būtina |  |
| 2. | Atliekami tyrimai | Ne mažiau kaip 6 parametrai: T4, FT4, TT3, Progesteronas, Kortizolis, Insulinas. |  |
| 3. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 35 mėginiai per valandą |  |
| 4. | Pirmo tyrimo rezultato gavimo laikas (visiems tyrimams) | Ne ilgiau kaip 20 minučių |  |
| 5. | Galimybė užsakyti naujus tyrimus nepertraukiant analizatoriaus darbo | Random Access arba lygiavertis tyrimo principas. |  |
| 6. | Mėginių kiekis, su kuriuo analizatorius turi galėti dirbti vienu metu | Ne mažiau kaip 20 mėginių. |  |
| 7. | Mėgintuvėlių tipas | Pirminiai, brūkšniniu kodu identifikuojami, mėgintuvėliai: (13mm x75mm) ±1mm, (13mm x100mm) ±1mm, (16mm x75mm) ±1mm, (16mm x100mm) ±1mm. Nereikalingas rankinis mėginio įpylimas į kiuvetes ar reagentų kasetes. |  |
| 8. | Mėginio identifikavimas | Brūkšniniu kodu. |  |
| 9. | Mėginio lygio ir kiekio matavimas | Automatinis. |  |
| 10. | Papildoma mėginio apsauga | Krešulio detektorius. |  |
| 11. | Tyrimo reagentai | Sausos chemijos, dozuoti po vieną tyrimą. |  |
| 12. | Tyrimo reagentų pakuotės | Ne mažiau kaip po 100 tyrimų. |  |
| 13. | Vienas kontrolinis reagentas | Tinkantis visiems tyrimams. |  |
| 14. | Tyrimo kalibracijos stabilumas | Ne mažiau kaip 90 dienų. |  |
| 15. | Aktyvios kalibracinės kreivės | Ne mažiau 2. Analizatorius vienu metu galėli dirbti su ne mažiau kaip 2 skirtingų partijų reagentais. |  |
| 16. | Rezultato atvaizdavimas | Tyrimo kontrolinių matavimų grafikų braižymas. |  |
| 17. | Ekranas | Integruotas, lietimui jautrus. |  |
| 18. | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas arba išorinis spausdintuvas. |  |
| 20. | Analizatoriaus dydis | Ne daugiau kaip: aukštis 55 cm, plotis 45 cm, gylis 45 cm. |  |
| 21. | Atmintis | Ne mažiau kaip 300 tyrimo rezultatų su data ir laiku. |  |
| 22. | *Garantija analizatoriaus | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 23. | Reagentai | Ne mažiau kaip po 100 testų: T4 FT4 TT3 Progesteronas Insulinas Kortizolis |  |
| 24. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. |  |
| 25. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). | Būtinai, nurodyti įrangos pagaminimo datą. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.