1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ANALIZATORIUS IMUNOLOGINIS VETERINARINIS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomos parametrų reikšmės *Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės kasetės, su iš anksto paruoštais reagentais | Būtina |  |
| 2. | Atliekami tyrimai, adaptuoti veterinarijai | Analizuojami ne mažiau kaip 28 parametrai: eSAA (Amyloid A) arkliams, eIgG arkliams, eACTH arkliams, cCRP (C-reactive protein), fSAA (Amyloid A), LIP (pancreatic lipase), TnI, NT-proBNP, D-Dimer, C-Cys (C cystatin), SDMA (Symmetric Dimethylarginine), H.pylori Ag, Rotavirus Ag, CPSE (Canine Prostate Specific Arginine Esterase), Toxo Ab, Babesia Ab, Lyme Ab, Anaplasma Ab, Ehrlichiosis Ab, Mycoplasma Pneumonia Ag, Giardia Ag, Chlamydia Ag, FeLV A, FIV Ab, FHV / FCAV / FPV Ab, CDV / CPV / ICH Ab, CPV / CCV Ag, cRLN (Relaxin). |  |
| 3. | Tyrimo metodas | Imunofluorescencinis ar lygiavertis, sausos chemijos principu. |  |
| 4. | Tyrimų atlikimui naudojami mėginiai | Ne mažiau kaip kraujo, serumo, plazmos, išmatų, nosies/akių išskyrų |  |
| 5. | Tyrimams atlikti naudojamos pavienės testų kasetės. | Kiekviena testo kasetė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje. |  |
| 6. | Testo kasetės laikymo temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 15-30 °C |  |
| 7. | Tyrimų rezultatų gavimo laikas | Nuo 3 iki 15 min. |  |
| 8. | Ekranas | Integruotas, spalvotas, lietimui jautrus ekranas. |  |
| 9. | Tyrimo rezultatai | Pateikiami ekrane ir atspausdinami kartu su normomis |  |
| 10. | Rezultatų spausdinimas | Su išoriniu arba integruotu vidiniu spausdintuvu. |  |
| 11. | Išorinės jungtys duomenų perdavimui | Ne mažiau kaip 3: USB, LIS, LAN, arba lygiavertės. |  |
| 12. | Maitinimas | Siūlomų prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus. |  |
| 13. | Testai | eSAA (Amyloid A) arkliams ne mažiau kaip 300 testų, eIgG arkliams ne mažiau kaip 60 testų, eACTH arkliams ne mažiau kaip 100 testų. |  |
| 14. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. |  |
| 15. | *Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 16. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). | Būtinai, nurodyti įrangos pagaminimo datą. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.