## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SPECIALIOS PTA VIELOS SUDĖTINGOMS STENOZĖMS, VINGIUOTOMS KRAUJAGYSLĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Specialios PTA vielos sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms
1.1. | Specialios PTA vielos sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms | 90 | Vnt
1.1.1. | Galiukas iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo
1.1.2. | Vidutinės atramos nitinolinė šerdis.
1.1.3. | Hibridinė hidrofilinės dangos struktūra - distalinis galiukas nepadengtas, proksimalinis galiukas padengtas.
1.1.4. | Diametras: 0.014”
1.1.5. | Ilgis: 185 cm,300 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | DVIGUBOS KONSTRUKCIJOS 0.014” VIELA SELEKTYVIAI DIAGNOSTIKAI IR LĖTINĖMS OKLIUZIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Dvigubos konstrukcijos 0.014” viela selektyviai diagnostikai ir lėtinėms okliuzijoms
2.1. | Dvigubos konstrukcijos 0.014” viela selektyviai diagnostikai ir lėtinėms okliuzijoms | 300 | Vnt
2.1.1. | Dviguba hibridinė konstrukcija: nerūdijančio plieno ir nitinolio, proksimalinė dalis plieninė - tvirtumui, distalinė –nitinolinės šerdies galiukas tolygiai smailėjantis konusu (nelaiptuotas) - manevringumui.
2.1.2. | Gera atrama, minkštas atraumatinis, spiralinis, formuojamas nitinolio galiukas.
2.1.3. | Hidrofilinė danga
2.1.4. | Dviejų standumo laipsnių.
2.1.5. | dviejų skirtingų galiuko svorių (tip load) - 2,8 g ir 3,5 g
2.1.6. | Rentgenokontrastinis polimerinis vielos galiukas ir 3 cm rentgenokontrastinė spiralė tiksliam pozicionavimui.
2.1.7. | 0,014" diametro
2.1.8. | Ilgiai: nuo 190 iki 300cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,035 VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | PTA balioninis kateteris 0,035 vielai
3.1. | PTA balioninis kateteris 0,035 vielai | 360 | Vnt
3.1.1. | PTA balioniniai kateteriai rutininėms procedūroms (OTW tipo)
3.1.2. | gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos
3.1.3. | naudojami su 0,035” PTA vielomis;
3.1.4. | žemo profilio:
3.1.5. | nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 11atm didelio diametro ilgiems balionams);
3.1.6. | 2 rentgenokontrastiniai markeriai;
3.1.7. | balionai įvairių ilgių (20 - 300 mm)
3.1.8. | diametrai (3,00 - 12,00 mm)
3.1.9. | visų diametrų balionai turi praeiti per 5F-7F introdiuserį;
3.1.10. | balioninio kateterių naudojamas ilgis 80-85cm ir 130-135cm;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | STENTAS PAKINKLIO ARTERIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Stentas pakinklio arterijoms
4.1. | Stentas pakinklio arterijoms | 90 | Vnt
4.1.1. | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui.
4.1.2. | Stento dizainas –pintas iš 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarų gardelių geometrijos.
4.1.3. | Itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo.
4.1.4. | Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį.
4.1.5. | Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale.
4.1.6. | Įvedimo sistema - 6 F nuo 4mm iki 7mm stentams ir 7 F – 8mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80cm ir 120 cm
4.1.7. | 0,014“ ir 0,018" vielai
4.1.8. | Stento diametrai – 4-8 mm.
4.1.9. | Stento ilgiai – 40-200 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KATETERIS MASYVIAI SELEKTYVIAI TROMBOLIZEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Kateteris masyviai selektyviai trombolizei
5.1. | Kateteris masyviai selektyviai trombolizei | 30 | Vnt
5.1.1. | 4 ir 5F diametro kateteriai, 40/65/100/135cm ilgio
5.1.2. | Infuzinės dalies ilgis 5/10/20/30/40/50cm
5.1.3. | Vožtuvas distaliniame gale leidžia atlikti masyvią trombolizę tiek pašalinus vielą iš kateterio, tiek su viela.
5.1.4. | Du markeriai, žymintys infuzinės dalies ribas
5.1.5. | Skirtas naudoti su 0,035” bei 0,038” vielomis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | INTRAVASKULINIO ULTRAGARSO (IVUS) KATETERIAI AORTAI IR VENOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai aortai ir venoms
6.1. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai aortai ir venoms | 30 | Vnt
6.1.1. | Suderinamas su 8F introdiuseriu.
6.1.2. | Įėjimo profilis ne daugiau 8.2 F.
6.1.3. | Aukštos skiriamosios gebos 10 MHz transdiuseris su signalo filtravimu.
6.1.4. | Pritaikytas 0,038 colio vielai.
6.1.5. | Su 25 rentgenokontrastiniais markeriais distaliniame kateterio gale.
6.1.6. | Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms.
6.1.7. | suderinamas su turima philips angiografo programine įranga arba programinė įranga turi būti suteikiama nemokamai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ROSEN TIPO PALAIKANTI STANDŽIOJI VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | ROSEN tipo palaikanti standžioji viela
7.1. | ROSEN tipo palaikanti standžioji viela | 60 | Vnt
7.1.1. | Didelio standumo palaikanti Rosen tipo viela skirta didelio diametro stentų ir periferinių stentgraftų implantacijoms.
7.1.2. | Plieninė dengta PTFE viela.
7.1.3. | Ilgis turi būti įvairus 145 cm, 180 cm, 260 cm.
7.1.4. | Diametras 0,035”.
7.1.5. | Lankstus vielos galiukas viengubos J formos kreivės, ilgis 1,5 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | VAISTUS IŠSKIRIANTYS PTA BALIONAI 0,035” VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,035” vielai
8.1. | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,035” vielai | 150 | Vnt
8.1.1. | Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo)
8.1.2. | išskiriantys vaistą Paklitakselį;
8.1.3. | naudojami su 0,035” PTA vielomis;
8.1.4. | žemo profilio:
8.1.5. | aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 9 atm
8.1.6. | 2 rentgenokontrastiniai markeriai;
8.1.7. | balionai įvairių ilgių 40 - 250 mm
8.1.8. | diametrų 4,00 - 12,00 mm
8.1.9. | visų diametrų balionai turi praeiti per 5F-9F introdiuserį
8.1.10. | balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm;
8.1.11. | universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3532-3593-1 2025-06-18 09:25:07