Priedas Nr. 1

PORTATYVAUS DPV APARATO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Transportinis ventiliatorius |  |  |
| 1.1 | Transportinio ventiliatoriaus svoris su baterija (be deguonies baliono) | ≤ 6,5 kg |  |
| 1.2 | Ventiliatoriaus valdymas | korpuse integruotas ≥ 7 colių spalvotas, lietimui jautrus valdymo ekranas ir rotacinė parametrų parinkimo bei nustatymo rankenėlė |  |
| 1.3 | Darbo principas | Integruota turbina |  |
| 1.4 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Invazinė ventiliacija 2. Neinvazinė ventiliacija |  |
| 1.5 | Ventiliacijos darbo režimai | 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Slėgio palaikymo ventiliacija PSV 4. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 6. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 7. Dviejų lygių teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo ventiliacija (Duolevel) 8. Neinvazinė ventiliacija (NIV) 9. Slėgį kvėpavimo takuose atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) 10. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC) 11. Širdies ir plaučių gaivinimo ventiliacija (CPRV) 12. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija |  |
| 1.6 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnių parametrų) | 1 - 80 k/min. |  |
| 1.7 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnių parametrų) | 30 - 2000 ml |  |
| 1.8 | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 10 s |  |
| 1.9 | PEEP nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 iki 25 cmH2O |  |
| 1.10 | Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0,5 – 20 l/min |  |
| 1.11 | Maksimalaus ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 5 iki 60 cmH2O |  |
| 1.12 | Įkvėpimo užbaigimas pagal srautą (ne siauresnių parametrų) | 5 - 70 % |  |
| 1.13 | Matuojami parametrai | 1. Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP); 2. Plato slėgis (Pplat); 3. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean); 4. Bendras kvėpavimo dažnis; 5. Minutinės ventiliacijos tūris; 6. Nuotėkis; 7. Statinis ar dinaminis plaučių kompliancas; |  |
| 1.14 | Maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50/60 Hz elektros 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), užtikrina ≥ 4 val. trukmės darbą |  |
| 1.15 | Reikalavimai komplektacijai | Įranga privalo būti pilnai sukomplektuota, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, vožtuvai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas gamyklos numatytas funkcijas 1. Tvirtinimo įtaisas deguonies balionui 2. Nešimo rankena (integruota korpuse ar pridedama) 3. Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta prijungimui prie nešiojamo deguonies baliono |  |