## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI SKIRTA ĮRANGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Medicininės įrangos elektrosaugos analizatorius | 1 | kompl.
1.1.1. | Skirtas atlikti elektrosaugos parametrų matavimą pagal IEC 60601 standartą
1.1.2. | LCD ekranas: būtina
1.1.3. | Apsauginio įžeminimo varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0 iki 2 Ω
1.1.4. | Izoliacijos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,5 MΩ iki 100 MΩ
1.1.5. | Atliekant izoliacijos varžos matavimus galimas taikomų įtampų pasirinkimas: 250 V arba 500 V
1.1.6. | Nuotėkio srovės stiprio matuojama vertė: nuolatinės ir kintamos srovių stiprumų suma (True RMS)
1.1.7. | Nuotėkio srovės stiprio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 4μA iki 9999μA
1.1.8. | Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas pagal IEC 60601 standartą
1.1.9. | Elektros tinklo įtampos (kintamos įtampos vidutinės kvadratinės vertės (AC RMS)) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0 V iki 300 V
1.1.10. | Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso naudojamas srovės stipris arba naudojama galia matuojama iš elektros maitinimo tinklo
1.1.11. | Ne mažiau kaip 2 lizdai testuojamo medicininio elektrinio prietaiso darbinėms dalims prijungti
1.1.12. | Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu: arba USB sąsaja, arba RS232 kabelio sąsaja, arba bevielis ryšys
1.1.13. | Analizatoriaus valdymas: rankinis ir pilnai automatizuotas
1.1.14. | Analizatoriaus maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams)
1.1.15. | Kartu su analizatoriumi pateikiami priedai: analizatoriaus maitinimo iš elektros tinklo kabelis ≥ 1 vnt., matavimo laidų komplektas su „Banan“ tipo kištukais ir / ar krokodilo tipo jungtimis ≥ 1 kompl., krepšys, skirtas analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamų priedų transportavimui ≥ 1 vnt.
1.1.16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai
1.1.17. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga
1.1.18. | Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą
1.1.19. | Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas
1.1.20. | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba
1.1.21. | Į pasiūlymą įskaičuotas personalo (3-4 asmenų) apmokymas naudotis prietaisu. Mokymai gali vykti gyvai ir / arba nuotoliniu būdu.
1.2. | Infuzijos prietaisų analizatorius | 1 | kompl.
1.2.1. | Skirtas infuzinių prietaisų testavimui pagal IEC 60601-2-24 standartą
1.2.2. | Ekranas matuojamų parametrų atvaizdavimui: būtina
1.2.3. | Registravimo kanalų skaičius: ne mažiau nei 4
1.2.4. | Skysčio srauto matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1 ml/val iki 1400 ml/val, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2%
1.2.5. | Tūrio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,01 ml iki 9999 ml
1.2.6. | Slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -200 mmHg iki 2500 mmHg, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 2%
1.2.7. | Pasipriešinimo slėgio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -200 mmHg iki 600 mmHg
1.2.8. | Boliuso bazinio srauto greičio ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 1 ml/h iki 30 ml/h, matavimo paklaida ne didesnė nei ± 1%
1.2.9. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai
1.2.10. | Kartu su analizatoriumi pridedamas elektros tinklo laidas ≥ 1 vnt., duomenų perdavimo į kompiuterį laidas ≥ 1 vnt.
1.2.11. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga
1.2.12. | Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą
1.2.13. | Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas
1.2.14. | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba
1.2.15. | Į pasiūlymą įskaičuotas personalo (3-4 asmenų) apmokymas naudotis prietaisu. Mokymai gali vykti gyvai ir /arba nuotoliniu būdu.
1.3. | Defibriliatorių, automatinių defibriliatorių, išorinių širdies stimuliatorių, elektrokardiografo parametrų analizatorius | 1 | kompl.
1.3.1. | Skirtas defibriliatorių, automatinių defibriliatorių, išorinių širdies stimuliatorių parametrų analizavimui ir elektrokardiografinio signalo simuliavimui
1.3.2. | Aparatu atliekami matavimai ir testavimai atitinka IEC 60601-2-4 standartą
1.3.3. | Ekranas matuojamų parametrų atvaizdavimui: būtina
1.3.4. | Defibriliatoriaus elektrinio impulso energijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1J iki 600J, paklaida ne didesnė nei ± 1% + 0,1J
1.3.5. | Defibriliatoriaus pasikrovimo (iki užduotos defibriliavimo energijos) laiko matavimo funkcija: būtina
1.3.6. | Defibriliatoriaus elektrinio impulso trukmės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 1 ms iki 50 ms, paklaida ne didesnė nei 1% ±0,1 ms
1.3.7. | Apkrovos varžos reikšmė: 50 Ω ± 1%, neinduktyvinė
1.3.8. | Defibriliatoriaus elektrinio impulso vėlinimo laiko (nuo R bangos) matavimo funkcija: būtina
1.3.9. | Defibriliatoriaus elektrinio impulso įtampos amplitudės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 20 V iki 5000 V
1.3.10. | Defibriliatoriaus elektrinio impulso srovės amplitudės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,4A iki 100A
1.3.11. | Defibriliatoriaus įkrovimo matavimo laiko ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 0,1s iki 100s, paklaida ne didesnė nei 0,05 s
1.3.12. | Diskretizavimo dažnis: ne mažesnis nei 250 kHz
1.3.13. | Automatinių defibriliatorių tikrinimui skirtų elektrokardiografinių impulsų stimuliavimas: normalus sinusinis ritmas, skilvelių fibriliacija, skilvelių tachikardija, asistolija
1.3.14. | Būtini EKG veikimo bangos impulsiniai siganalai: harmoninės (sinuso), kvadrato, trikampio, pulso
1.3.15. | Kontaktų EKG kabelio prijungimui: ne mažiau nei 10 vnt.
1.3.16. | Išorinių širdies stimuliatoriatorių analizatoriaus funkcija: būtina
1.3.17. | Stimuliatoriaus apkrovos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 50Ω iki 1500Ω, paklaida ne didesnė nei ± 2%, neinduktyvinė
1.3.18. | Stimuliavimo srovės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 5mA iki 200mA
1.3.19. | Stimuliavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 5 PPM iki 800 PPM, paklaida ne didesnė nei ± 0,5% + 0,1 PPM
1.3.20. | Stimuliavimo impulso trukmės matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 ms iki 100 ms, paklaida ne didesnė nei ± 0,5% + 0,01ms
1.3.21. | Stimuliavimo impulso energijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 µJ iki 2.00 J , paklaida ne didesnė nei 4% + 10µJ
1.3.22. | Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu: arba USB sąsaja, arba RS232 kabelio sąsaja, arba bevielis ryšys
1.3.23. | Į komplektą įeina ≥ 1 vnt. kabelis duomenų perdavimui į kompiuterį, ≥ 1 vnt. defibriliatoriaus mentelių prijungimo adapteris, ≥ 1 vnt. dėklas analizatoriui, elektros tinklo laidas ≥ 1 vnt.
1.3.24. | Vidinis pakraunamas akumuliatorius: būtina
1.3.25. | Maitinimo šaltinis: 230V ± 10V, 50/60 Hz, (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams)
1.3.26. | Kartu su analizatoriumi būtina pateikti analizatoriaus kalibravimo liudijimą
1.3.27. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu bent vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga
1.3.28. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai
1.3.29. | Pristatomas elektrosaugos analizatorius tur būti pažymėtas CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikiamas CE ženklinimo sertifikatas
1.3.30. | Kartu su analizatoriumi pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir / ar anglų kalba
1.3.31. | Į pasiūlymą įskaičuotas personalo (3-4 asmenų) apmokymas naudotis prietaisu. Mokymai gali vykti gyvai ir /arba nuotoliniu būdu.
1.4. | Programinė įranga | 1 | kompl.
1.4.1. | Visiems siūlomiems prietaisams suteikiama licencija (-os), leidžianti be apribojimų naudotis gaminotjo teikiama programine įranga
1.4.2. | Programinė įranga leidžia naudotis automatizuotais ir / ar iš anksto gamintojo suprogramuotais testais (jei tokie yra)
1.4.3. | Programinė įranga leidžia analizatorių vidinėje atmintyje išsaugoti ir pagal poreikį pasirinkti vartotojo iš anksto suplanuotas matavimo procedūras
1.4.4. | Programinė įranga leidžia analizatorių vidinėje atmintyje išsaugoti sukauptus matavimų rezultatus vėlesenei jų peržiūrai, spausdinimui, perkėlimui į kompiuterį
1.4.5. | Programinės įrangos licencija (-os) suteikiama ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2621-3 2025-06-12 13:37:46