## Įrangos reikalavimai
Pirkimo sąlygų 2.1 priedas
Reagentai ir papildomos priemonės biocheminių tyrimų atlikimui su automatinio analizatoriaus panauda (1 vnt., V. Sirokomlės g. 8, Vilnius 11200)
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. | Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, integravimas į Pirkėjo naudojamą informacinę medicininę sistemą, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba, programinės įrangos versijos atnaujinimai ir/ar pakeitimai.
2. | Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
3. | Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą gamintojo, kuri yra reikalinga įrangos veikimui užtikrinti: nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1 vnt., vandens valymo sistema 1 vnt. (jei analizatoriai naudoja daugkartines kiuvetes), spausdintuvas 1 vnt., reikalinga programinė įranga ir kt. Jeigu įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, pristatomas (komplektuojamas) kompiuteris. Priemones tyrimų protokolų spausdinimui ir kitas kanceliarines prekes (pvz. kasetes į spausdintuvus) tiekėjas privalės tiekti nemokamai nemokamai.
4. | Siūlomas automatinis biocheminių tyrimų analizatorius (1 vnt.) turi būti ženklintas CE arba lygiaverčių ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį CE ar lygiaverčio ženklinimo sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/78/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Pateikiami dokumentai turi būti originalo ir lietuvių kalba.
5. | Su analizatoriumi bus dirbama 5 (penkias) darbo dienas per savaitę.
6. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) Med.IS (LIS aptarnaujanti įmonė: UAB "Skaitmeninės lankos"). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis), atsakymas grįžta į LIS. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui.
7. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams. Tiekėjas turi pateikti gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus originalo ir lietuvių kalbomis. Dokumentuose lietuvių arba anglų kalba turi būti pažymėtas siūlomos įrangos parametras nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje. Jeigu gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.
Techniniai reikalavimai:
Eil. | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1. | Automatinis biocheminių tyrimų analizatorius (1 vnt.) (toliau - įranga) | Nurodyti siūlomo analizatoriaus modelį, gamintoją, kilmės šalį.
2. | Įrangos pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2015 m., gali būti naudotas, techniškai tvarkingas | Nurodyti analizatoriaus pagaminimo metus. |  | Jei siūloma nauja įranga pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. Jei siūloma naudota įranga, kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo laisvos formos pažyma (aktas), kad įranga yra techniškai tvarkinga, tinkama naudoti, nurodyti pagaminimo metus. Atitiktis pakartotinai bus tikrinama įrangos pristatymo metu.
3. | Įrangos našumas | Ne mažiau kaip 200 fotometrinių tyrimų/val., ne mažiau kaip 120 tyrimų/val. elektrolitų tyrimų.
4. | Reakcijos kiuvetės vienkartinės arba plaunamos | 1) Vienu metu analizatorius turi talpinti ne mažiau kaip 300 vienkartinių kiuvečių. Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. arba 2) Analizatorius darbui naudoja kiuvetes, kurios automatiškai plaunamos ir periodiškai keičiamos pagal gamintojo nurodymus.
5. | Vandens sąnaudos | 1) jei naudojamos vienkartinės kiuvetės, iki 3 litrų per valandą. 2) jei naudojamos daugkartinės kiuvetės, ne daugiau nei 20 litrų per valandą. Kartu turi būti pasiūlyta ir vandens valymo sistema (1 vnt.), galinti paruošti analizatoriaus darbui tinkamą II vandens kokybės lygio švarumo vandenį.
6. | Nepertraukiamas mėginių įdėjimas. | Nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos.
7. | Mėginių talpa | Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 50 mėginių.
8. | Skubių mėginių (STAT) matavimo funkcija | Turi būti ne mažiau nei 5 vietų skubiems mėginiams (STAT).
9. | Analizatorius turi talpinti visus tyrimų atlikimui reikalingus reagentus ir turėti bent 5 pozicijas papildomiems reagentams. Turi būti galimybė vienu metu sudėti keletą to paties reagento talpų. Nepertraukiamas reagentų keitimas darbo metu. | Būtina
10. | Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose bei įvairaus dydžio pirminiuose mėgintuvėliuose. | Būtina
11. | Atmintis | Atmintyje saugomi tyrimų ir visų jų pakartojimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai.
12. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas | Būtina
13. | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu | Būtina |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.
14. | Mėginių identifikavimas | Mėginių brūkšniniai kodai turi būti skaitomi vidiniu ir išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu.
15. | Reagentų identifikavimas | Vidiniu brūkšninių kodų, QR kodų skaitytuvu arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID).
16. | Elektrolitų tyrimai atliekami ISE metodu | Būtina
17. | Elektrodai išlieka stabilūs laikant išjungtą analizatorių iš maitinimo tinklo iki 5 dienų. | Būtina
18. | Analizatoriaus komplektacija | Analizatorius komplektuojamas kartu su: 1) nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS) 1 vnt., 2) vandens valymo sistema (jei naudojamos daugkartinės kiuvetės) 1 vnt., 3) lazeriniu nespalvotu spausdintuvu 1 vnt., 4) išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu 1 vnt.

## Reagentų techninė ir įkainiai
Pirkimo sąlygų 2.1 priedas
Reagentai ir papildomos priemonės biocheminių tyrimų atlikimui su automatinio analizatoriaus panauda (1 vnt., V. Sirokomlės g. 8, Vilnius 11200)
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR TYRIMŲ ĮKAINIAI
1. Perkami tyrimai. Reagentus, medžiagas ir papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas reikalingas priemones (toliau - prekės) šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo preliminaraus kiekio, atlikimą. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios arba patvirtintos įrangos gamintojo, kaip tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai. Pačių tiekėjų savideklaracijos dėl atitikimo reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu įrodymu. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir papildomų priemonių instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.
3. Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota: reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 5 dienas per savaitę, atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei papildomų priemonių kaina, pakartotiniai tyrimai (atliekami, esant nepatikimiems tyrimų rezultatams). Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų papildomų priemonių galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (12 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų, metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas, mėgintuvėlius įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.
4. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.
Eil. | Tyrimų, reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimai | Peliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt., pakuočių kiekis ir dydis) | Vieno tyrimo įkainis, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Gamintojas, komercinis reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7
1. | Bendro baltymo nustatymas | 1500 |  | 0 | 0
1.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
2. | Gliukozės nustatymas | 24300 |  | 0 | 0
2.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
3. | Šlapimo rūgšties nustatymas | 4000 |  | 0 | 0
3.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
4. | Šlapalo nustatymas | 3500 |  | 0 | 0
4.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
5. | Bendro cholesterolio nustatymas | 17000 |  | 0 | 0
5.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
6. | Didelio tankio cholesterolio nustatymas | 17000 |  | 0 | 0
6.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
7. | Mažo tankio cholesterolio nustatymas | 600 |  | 0 | 0
7.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
8. | Trigliceridų nustatymas | 18000 |  | 0 | 0
8.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
9. | Bendro bilirubino nustatymas | 2500 |  | 0 | 0
9.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
10. | Tiesioginio bilirubino nustatymas | 1000 |  | 0 | 0
10.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
11. | Šarminės fosfatazės nustatymas | 3500 |  | 0 | 0
11.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
12. | ALT/GPT nustatymas | 11500 |  | 0 | 0
12.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
13. | AST/GOT nustatymas | 11500 |  | 0 | 0
13.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
14. | CRB nustatymas | 11000 |  | 0 | 0
14.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
15. | Geležies nustatymas | 1000 |  | 0 | 0
15.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
16. | Elektrolitų nustatymas K+ | 11000 |  | 0 | 0
16.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
17. | Elektrolitų nustatymas Na+ | 10000 |  | 0 | 0
17.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
18. | Elektrolitų nustatymas Cl- | 1500 |  | 0 | 0
18.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
19. | Kreatininas (fermentinis) | 22000 |  | 0 | 0
19.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
20. | Alfa amilazė | 680 |  | 0 | 0
20.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
21. | Kalcis | 850 |  | 0 | 0
21.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
22. | Albuminas | 300 |  | 0 | 0
22.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
Bendra kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
PVM* (proc.): |  |  |  |  | 0%
Bendra kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  | 0
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
(tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)