TSD-649, VPP-6683

CAD / CAM įrangos komplekto techninė specifikacija (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezavimo įrenginys su programine įranga (1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai įrenginiui: |  |  |
| 1.1.1. | Frezuojamos medžiagos | Frezavimo įrenginyje turi būti galima apdirbti tokias medžiagas, kaip: - Cirkonis; - Vaškas; - PMMA; - Gipsas; - PEEK; - PEKK; - Stiklo pluoštas; - Kompozitinė derva; - Nesinterizuotas chromas-kobaltas. |  |
| 1.1.2. | Frezavimo režimai | Sauso frezavimo režimas su dulkių nusiurbimu |  |
| 1.1.3. | Ruošinio skersmuo | 98 mm ± 0,5 mm |  |
| 1.1.4. | Ruošinio svoris | Ne daugiau negu 850 g |  |
| 1.1.5. | Ruošinių talpykla | ≥ 6 vnt. |  |
| 1.1.6. | Darbinis greitis | - XY ašyse: ≥ 3000 mm/min; - Z ašyje: ≥ 2700 mm/min. |  |
| 1.1.7. | Veleno sukimosi greitis | Ne siauresnėse ribose negu 6000–30000 aps./min |  |
| 1.1.8. | Frezavimo įrankių kotelio skersmuo | 4 mm ± 0,1 mm |  |
| 1.1.9. | Frezavimo įrankio leistinas ilgis | Ne daugiau negu 55 mm |  |
| 1.1.10. | Nuotolinis įrenginio darbo stebėjimo | Nuotolinis frezavimo proceso stebėjimas per integruotą vidinę vaizdo kamerą |  |
| 1.1.11. | Proceso eigos indikacija | Integruota iš toli matoma vizualinė indikacija, kur priklausomai nuo frezavimo eigos keičiasi ruošinio apšvietimo spalva |  |
| 1.1.12. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 1.2. | Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |
| 1.2.1. | Sąsaja su naudotoju | Su intuityviu darbų eigos / procesų planavimu ir valdymu |  |
| 1.2.2. | Apdirbamos medžiagos | Palaiko įvairias dantų technikų laboratorijose naudojamas medžiagas, tarp kurių ir 1.1.1. punkte išvardintas medžiagas |  |
| 1.2.3. | Įrankių kelio generavimas | Programinė įranga geba generuoti tikslius ir efektyvius įrankių kelio algoritmus |  |
| 1.2.4. | Daugiapakopių įrankių sistema | Integruota automatinė įrankių keitimo sistema: - Galima parinkti kelis įrankius sudėtingoms frezavimo operacijoms; - Užtikrinamas nenutrūkstamas frezavimo procesas. |  |
| 1.2.5. | Objektų išdėstymas darbo erdvėje | Objektų išdėstymo optimizavimo funkcija, kuri užtikrina geresnį medžiagos sunaudojimą |  |
| 1.2.6. | Simuliacija | Pateikiama sugeneruoto įrankio/-ių kelio ir frezavimo simuliacija procesui patikrinti |  |
| 1.2.7. | Sąsaja su kitomis programomis | Programinė įranga suderinama su dauguma dantų technikų laboratorijose naudojamomis CAD programomis ir atviros architektūros sistemomis |  |
| 1.2.8. | Atnaujinimas | - Galimybė reguliariai atnaujinti esamą (instaliuotą) programinę įrangą, siekiant užtikrinti suderinamumą su naujomis medžiagomis ir frezavimo staklėmis; - ≥ 24 mėnesius nemokamas instaliuotos programinės įrangos atnaujinimas. |  |
| 1.2.9. | Programos licencijos mokestis | Netaikomas |  |
| 1.2.10. | Bibliotekos | Vartotojams gali kurti ir valdyti įrankių, medžiagų ir frezavimo strategijų bibliotekas |  |
| 2. | 3D skeneris su programine įranga (1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai įrenginiui: |  |  |
| 2.1.1. | Įrenginio tipas | Pastatomas ant stalo |  |
| 2.1.2. | Skenavimo metodas | Judanti kamera (arba lygiavertis metodas) |  |
| 2.1.3. | Kamera | - Tipas: dviguba UHD (ULTRA HD) kamera (arba lygiavertė); - Skiriamoji geba: ≥ 5MP (megapikselių). |  |
| 2.1.4. | Skenuojamo modelio fiksacija | Modelis gali būti skenuojamas be fiksacijos prie skenavimo padėklo |  |
| 2.1.5. | Duomenų saugojimo formatas | Nuskenuoti objektai išsaugomi STL, OBJ (arba lygiaverčiu) formatu |  |
| 2.1.6. | Spalvos atvaizdavimas | Skenuojant į virtualią erdvę perkeliama ir modelio spalva (atliekamas spalvotas skenavimas) |  |
| 2.1.7. | Skenavimo tikslumas | Ne daugiau kaip 5 µm (mikronai) |  |
| 2.1.8. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 2.2. | Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |
| 2.2.1. | Duomenų formatas | Programa priima ir apdoroja STL (arba lygiaverčius) duomenų formatus |  |
| 2.2.2. | Programinėje įrangoje įdiegti įrankiai | Programinėje įrangoje esantys įrankiai įgalina: - Gaminti lanko atraminius protezus; - Gaminti plokšteles; - Gaminti implantuojamus protezus; - Gaminti titanines (arba lygiavertes) atramas; - Gaminti kapas; - Apdoroti intraoraliniu skeneriu sugeneruotus duomenis (3D vaizdus). |  |
| 2.2.3. | Atnaujinimas | - Galimybė reguliariai atnaujinti esamą (instaliuotą) programinę įrangą, siekiant užtikrinti suderinamumą su naujomis medžiagomis ir frezavimo staklėmis; - ≥ 24 mėnesius nemokamas instaliuotos programinės įrangos atnaujinimas. |  |
| 2.2.4. | Programos licencijos mokestis | Netaikomas |  |
| 3. | Sukepinimo (sinterizavimo) krosnis (1 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Didžiausia pasiekiama temperatūra | ≥ 1650 °C |  |
| 3.2. | Didžiausios temperatūros pasiekimo laikas | Ne daugiau negu 60 minučių |  |
| 3.3. | Sinterizuojamų dantų kiekis | Vienu metu galima sinterizuoti ≥ 45 vienetų |  |
| 3.4. | Vidinė krosnies ertmės matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne mažiau kaip 120×120×110 mm |  |
| 3.5. | Proceso stebėjimas nuotoliniu būdu | Turi būti galimybė stebėti procesą realiu laiku per nuotolį (pvz., naudojantis internetu) |  |
| 3.6. | Procesų duomenų įrašymas ir saugojimas | Duomenis galima įrašyti ir saugoti: - Vidinėje atmintyje; - USB laikmenoje. |  |
| 3.7. | Komplektacija | Kartu su krosnimi komplektuojama: - USB laikmena; - Sinterizavimo bazė; - Sukepinimo (sinterizavimo) indelių rinkinys; - Sinterizavimo perlai; - Žnyplės sukepinimo indeliams įdėti / išimti. |  |
| 3.8. | Galingumas | Ne daugiau kaip 3,0 kW |  |
| 3.9. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 4. | Stacionaraus kompiuterio komplektas (1 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Paskirtis | Stacionaraus kompiuterio komplektas, skirtas dirbti su ankstesniuose punktuose aprašyta programine įranga |  |
| 4.2. | Procesorius | Ne prastesnis negu „Intel i7-12700F“ |  |
| 4.3. | Vidinė atmintis | Ne mažiau negu 32 Gb |  |
| 4.4. | Vaizdo plokštė | Ne prastesnis negu „RTX 4060Ti 8GB“ |  |
| 4.5. | Kietasis diskas (SSD) | - Tipas: ne prastesnis negu NVMe m.2; - Talpa: ≥ 1 TB; - Nuskaitymo greitis: ≥ 3500 MB/s; - Įrašymo greitis: ≥ 3000 MB/s. |  |
| 4.6. | Programinė įranga | Ne senesnė negu „Windows 11“ |  |
| 4.7. | Monitorius | - Įstrižainė: ≥ 27" (coliai); - Raiška: ≥ 2560×1440. |  |
| 4.8. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 5. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas CAD / CAM įrangos komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.