                                                                                                                                TSD-646, VPP-3858
Prie centrinio vakuumo jungiamų atsiurbėjų ir jų atsarginių dalių  techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Atsiurbiklis su dviem 2-3 litrų talpos indais
	Orientacinis kiekis 10 komplektų
	

	1.1.
	Komplektą sudaro:
	
	

	1.1.1.
	Vakuumo reguliatorius (1 vnt.)
	1. Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su integruotu vakuummetru) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 0,8 bar (esant pakankamam vakuumo lygiui centrinėje sistemoje);

2. Su jungikliu vakuumo įjungimui ir išjungimui;

3. Tvirtinamas prie stovo, nurodyto 1.1.5 punkte;

4. Konstrukcija leidžia:

a) keisti vakuummetro nukreipimo į šoną kampą ( (45( ribose (patogiam vakuummetro parodymų stebėjimui);

b) ekstriniu atveju reguliatorių panaudoti be apsauginio filtro ir be apsauginio indo.
	

	1.1.2.
	Apsauginis indas 
(1 vnt.)
	1. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą;

2. 50 - 100 ml talpos;

3. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis, skaidrus;

4. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	1.1.3.
	Skysčio surinkimo indas 

(2 vnt.)
	1. 2-3 litrų talpos;

2. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis;

3. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	1.1.4.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis (2 vnt.)
	1. Metalinis;

2. Su apsauga nuo indo perpildymo, su jungtimis žarnelių prijungimui bei sandarinimo detalėmis.
	

	1.1.5.
	Stovas (1 vnt.)
	1. Skirtas dviems 2-3 litrų talpos indams ir vakuumo reguliatoriui; 

2. Su rankenėle atsiurbiklio komplekto pernešimui;

3. Tinkantis tvirtinimui prie sienos, naudojant specialų adapterį, nurodytą 22 punkte;

4. Tinkantis fiksavimui prie standartinio medicininės įrangos tvirtinimui skirto 10x25 mm skerspjūvio bėgelio (toliau tekste - bėgelis), naudojant specialų adapterį, nurodytą 23 punkte.
	

	1.1.6.
	Žarnelė atsiurbimui
	1. Silikoninė (arba lygiavertė);

2. Ilgis ( 3 m;

3. Tinkanti prijungimui prie skysčio surinkimo indo dangtelio jungties (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas)
	

	1.1.7.
	Žarnelė atsiurbiklio prijungimui prie centralizuoto vakuumo tiekimo sistemos
	1. Armuota;

2. Ilgis ( 2 m;

3. Su prijungimui prie vakuumo tiekimo sistemos skirta jungtimi;

3. Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais centrinio vakuumo tiekimo sistemos lizdais (reikiamos jungties tipas suderinamas užsakymo metu).
	

	1.1.8.
	Antibakterinis filtras (10 vnt.)
	Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia).
	

	2.
	Mobilus atsiurbiklis su dviem 4-5 litrų talpos indais
	Orientacinis kiekis 2 komplektai
	

	2.1.
	Komplektą sudaro:
	
	

	2.1.1.
	Vakuumo reguliatorius (1 vnt.)
	1. Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su integruotu vakuummetru) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 0,8 bar (esant pakankamam vakuumo lygiui centrinėje sistemoje);

2. Su jungikliu vakuumo įjungimui ir išjungimui;

3. Tvirtinamas prie stovo, nurodyto 2.1.6 punkte;

4. Konstrukcija leidžia:

a) keisti vakuummetro nukreipimo į šoną kampą ( (45( ribose (patogiam vakuummetro parodymų stebėjimui);

b) ekstriniu atveju reguliatorių panaudoti be apsauginio filtro ir be apsauginio indo.
	

	2.1.2.
	Apsauginis indas 
(1 vnt.)
	1. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą;

2. 50 - 100 ml talpos;

3. Plastikinis (arba lygiavertis);

4. Nedūžtantis;

5. Skaidrus;

6. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	2.1.3.
	Skysčio surinkimo indas 
(2 vnt.)
	1. 4-5 litrų talpos;

2. Plastikinis (arba lygiavertis);

3. Nedūžtantis;

4. Autoklavuojamas.
	

	2.1.4.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis 
(2 vnt.)
	1. Su apsauga nuo indo perpildymo;

2. Su jungtimis žarnelių prijungimui bei sandarinimo detalėmis.
	

	2.1.5.
	Dėklas (pvz., vielinis krepšelis) skysčio surinkimo indui įstatyti 
(2 vnt.)
	Nebūtina pateikti, jei indai prie stovo tvirtinami nenaudojant dėklų.
	

	2.1.6.
	Stovas (1 vnt.)
	1. Skirtas dviems 4-5 litrų talpos indams ir vakuumo reguliatoriui pritvirtinti;

2. Mobilus, su 5 ratukais.
	

	2.1.7.
	Žarnelė atsiurbimui
	1. Silikoninė (arba lygiavertė);

2. Ilgis ( 3 m;

3. Tinkanti prijungimui prie skysčio surinkimo indo dangtelio jungties.
	

	2.1.8.
	Žarnelė atsiurbiklio prijungimui prie centralizuoto vakuumo tiekimo sistemos
	1. Armuota;

2. Ilgis ( 3 m;

3. Su prijungimui prie vakuumo tiekimo sistemos skirta jungtimi, suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais centrinio vakuumo tiekimo sistemos lizdais (reikiamos jungties tipas suderinamas užsakymo metu).
	

	2.1.9.
	Antibakterinis filtras (10 vnt.)
	Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia).
	

	3.
	Atsiurbiklis be stovo, tvirtinamas prie bėgelio
	Orientacinis kiekis 10 komplektų
	

	3.1.
	Komplektą sudaro:
	
	

	3.1.1.
	Vakuumo reguliatorius (1 vnt.)
	1. Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su integruotu vakuummetru) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 0,8 bar (esant pakankamam vakuumo lygiui centrinėje sistemoje);

2. Su jungikliu vakuumo įjungimui ir išjungimui;

3. Konstrukcija leidžia:

a) keisti vakuummetro nukreipimo į šoną kampą ( (45( ribose (patogiam vakuummetro parodymų stebėjimui);

b) ekstriniu atveju reguliatorių panaudoti be apsauginio filtro ir be apsauginio indo.
	

	3.1.2.
	Apsauginis indas 
(1 vnt.)
	1. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą;

2. 50 - 100 ml talpos;

3. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis, skaidrus;

4. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	3.1.3.
	Adapteris (1 vnt.)
	Operatyviam atsiurbiklio fiksavimui prie bėgelio
	

	3.1.4.
	Žarnelė atsiurbiklio prijungimui prie centralizuoto vakuumo tiekimo sistemos
	1. Armuota;

2. Ilgis ( 1,5 m;

3. Su prijungimui prie vakuumo tiekimo sistemos skirta jungtimi (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas);

4. Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais centrinio vakuumo tiekimo sistemos lizdais (reikiamos jungties tipas suderinamas užsakymo metu).
	

	3.1.5.
	Antibakterinis filtras (10 vnt.)
	Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia).
	

	4.
	Atsiurbiklis su jungtimi tiesioginiam prijungimui prie vakuumo tiekimo sistemos lizdo, su dviem 2-3 litrų talpos indais
	Orientacinis kiekis 22 komplektai
	

	4.1.
	Komplektą sudaro:
	
	

	4.1.1.
	Vakuumo reguliatorius (1 vnt.)
	1. Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su integruotu vakuummetru) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 0,8 bar (esant pakankamam vakuumo lygiui centrinėje sistemoje);

2. Su jungikliu vakuumo įjungimui ir išjungimui;

3. Su tiesioginiam prijungimui  prie vakuumo tiekimo sistemos (nenaudojant žarnelės) skirta jungtimi, suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais centrinio vakuumo tiekimo sistemos lizdais (reikiamos jungties tipas suderinamas užsakymo metu);

4. Konstrukcija leidžia:

a) keisti vakuummetro nukreipimo į šoną kampą ( (45( ribose (patogiam vakuummetro parodymų stebėjimui);

b) ekstriniu atveju reguliatorių panaudoti be apsauginio filtro ir be apsauginio indo.
	

	4.1.2.
	Apsauginis indas 
(1 vnt.)
	1. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą;

2. 50 - 100 ml talpos;

3. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis, skaidrus;

4. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	4.1.3.
	Skysčio surinkimo indas  (2 vnt.)
	1. 2-3 litrų talpos;

2. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis;

3. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	4.1.4.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis (2 vnt.)
	1. Metalinis;

2. Su apsauga nuo indo perpildymo, su jungtimis žarnelių prijungimui bei sandarinimo detalėmis.
	

	4.1.5.
	Dėklas (pvz., vielinis krepšelis) skysčio surinkimo indui įstatyti (2 vnt.)
	Nebūtina pateikti, jei indai prie bėgelio tvirtinami nenaudojant dėklų.
	

	4.1.6.
	Laikiklis atsiurbimo antgaliui (2 vnt.)
	1. Cilindro formos indas;

2. Aukštis 40-45 cm;

3. Plastikinis (arba lygiavertis);

4. Skirtas atsiurbimo antgalio įstatymui bei iš jo išvarvančio skysčio likučių surinkimui
	

	4.1.7.
	Adapteriai (1 kompl.)
	Skysčio surinkimo indų ir atsiurbimo antgalių laikiklių fiksavimui prie bėgelio (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas)
	

	4.1.8.
	Žarnelė atsiurbimui 
(2 vnt.)
	1. Silikoninė (arba lygiavertė);

2. Ilgis ( 3 m;

3. Tinkanti prijungimui prie skysčio surinkimo indo dangtelio jungties
	

	4.1.9.
	Antibakterinis filtras (10 vnt.)
	Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia).
	

	5.
	Skysčio surinkimo indas su dangteliu
	Orientacinis kiekis 15 komplektų
	

	5.1.
	Komplektą sudaro:
	
	

	5.1.1.
	Skysčio surinkimo indas (1 vnt.)
	1. 1-1,5 litro talpos;

2. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis;

3. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	5.1.2.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis (1 vnt.)
	1. Su apsauga nuo indo perpildymo;

2. Su jungtimis žarnelių prijungimui bei sandarinimo detalėmis
	

	6.
	Skysčio surinkimo indas su dangteliu
	Orientacinis kiekis 5 komplektai
Indas 2-3 litrų talpos, to paties modelio, 

koks yra siūlomas 1 bei 4 punktuose
	

	7.
	Skysčio surinkimo indas su dangteliu
	Orientacinis kiekis 15 komplektų
Indas 4-5 litrų talpos, to paties modelio, 

koks yra siūlomas 2 punkte
	

	8.
	Dėklas skysčio surinkimo indui įstatyti
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

1. Skirtas siūlomo modelio 1-1,5 litro talpos skysčio surinkimo indams;

2. Tinkantis tvirtinimui prie sienos, naudojant specialų adapterį, nurodytą 21 punkte;

3. Tinkantis fiksavimui prie bėgelio, naudojant specialų adapterį, nurodytą 22 punkte.
	

	9.
	Dėklas skysčio surinkimo indui įstatyti
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

1. Skirtas siūlomo modelio 2-3 litro talpos skysčio surinkimo indams;

2. Tinkantis tvirtinimui prie sienos, naudojant specialų adapterį, nurodytą 21 punkte;

3. Tinkantis fiksavimui prie bėgelio, naudojant specialų adapterį, nurodytą 22 punkte.
	

	10.
	Dėklas skysčio surinkimo indui įstatyti
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

1. Skirtas siūlomo modelio 4-5 litro talpos skysčio surinkimo indams;

2. Tinkantis tvirtinimui prie sienos, naudojant specialų adapterį, nurodytą 21 punkte;

3. Tinkantis fiksavimui prie bėgelio, naudojant specialų adapterį, nurodytą 22 punkte.
	

	11.
	Apsauginis indas
	Orientacinis kiekis 10 vnt.

Skirtas siūlomiems atsiurbikliams, atitinkantis 1.1.2 punkto reikalavimus.
	

	12.
	Skysčio surinkimo indas
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

1-1,5 litro talpos, to paties modelio, 

koks yra siūlomas 5 punkte
	

	13.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis
	Orientacinis kiekis 60 vnt.

Skirtas 12 punkte siūlomiems indams
	

	14.
	Skysčio surinkimo indas 
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

2-3 litrų talpos, to paties modelio, 

koks yra siūlomas 1, 4 bei 6 punktuose
	

	15.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis
	Orientacinis kiekis 32 vnt.

Skirtas 14 punkte siūlomiems indams
	

	16.
	Skysčio surinkimo indas
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

4-5 litrų talpos, to paties modelio, 

koks yra siūlomas 2 bei 7 punktuose
	

	17.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

Skirtas 16 punkte siūlomiems indams
	

	18.
	Žarnelė atsiurbimui
	Orientacinis kiekis 100 m.

Silikoninė (arba lygiavertė), tinkanti prijungimui prie siūlomų 1-1,5 litro ir 2-3 litrų talpos skysčio surinkimo indų dangtelių jungčių.
	

	19.
	Žarnelė atsiurbimui
	Orientacinis kiekis 30 m.

Silikoninė (arba lygiavertė), tinkanti prijungimui prie siūlomų 4-5 litrų talpos skysčio surinkimo indų dangtelių jungčių.
	

	20.
	Žarnelė vakuumo reguliatoriaus prijungimui prie centralizuoto vakuumo tiekimo sistemos
	Orientacinis kiekis 30 m.

Armuota
	

	21.
	Stovas vakuumo reguliatoriui ir dviems indams
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

Atitinkantis 1.1.5 punkto reikalavimus.
	

	22.
	Adapteris atsiurbiklių ir jų priedų tvirtinimui prie sienos
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

Prisukamas prie sienos, naudojamas siūlomų atsiurbiklių ir jų priedų pritvirtinimui.
	

	23.
	Adapteris atsiurbiklių ir jų priedų tvirtinimui prie bėgelio
	Orientacinis kiekis 2 vnt.

Operatyviai uždedamas ant bėgelio, naudojamas siūlomų atsiurbiklių ir jų priedų pritvirtinimui.
	

	24.
	Antibakterinis filtras

	Orientacinis kiekis 5000 vnt.

Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia).
	


Papildomas reikalavimas:
1. Siūlomoms prekėms, išskyrus antibakterinius filtrus, suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija (nurodyti suteikiamos garantijos trukmę).
PAGE  
1

