TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos bei paženklintos identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekės) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis – Odontologinės kėdės komplektas 1 vnt. (Kruopiai) |  |  |  |  |
| 1. | Odontologinės kėdės komplektas |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės judėjimo mechanizmas | Kėdės valdymas ir kėlimo principas elektromechaninis arba elektrinis – hidraulinis |  |  |
| 1.1.2. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.1.3. | Kėdės (paciento) keliamoji galia | Vidutinė keliamoji galia ≥ 155 kg. |  |  |
| 1.1.4. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 46 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm |  |  |
| 1.1.5. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir nugaros atlošu | Būtina |  |  |
| 1.1.6. | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 7 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes). |  |  |
| 1.1.7. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa |  |  |
| 1.1.8. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų pulto, asistento instrumentų pulto ir kojiniu pedalu |  |  |
| 1.1.9. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |  |
| 1.1.10. | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas |  |  |
| 1.1.11. | Kojūgalio apsauginė danga | Būtina, kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |
| 1.1.12. | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. Vakuumo magistralėje turi būti automatinis atjungimo vožtuvas |  |  |
| 1.1.13. | Elektros, vandens ir suspausto oro padavimo jungiklis | Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis/ įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą |  |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.2.1. | Gydytojo instrumentai | Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas: 1 rankovė - pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2 rankovė - turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3 rankovė - antrai turbinai su pašvietimu; 4 rankovė - elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5 rankovė - ultragarsiniam skaleriui su šviesa; |  |  |
| 1.2.2. | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. |  |  |
| 1.2.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas |  |  |
| 1.2.4. | Įrangos valdymo elementai: | 1 - atskiras vandens reguliavimas kiekvienam instrumentui; 2 - spjaudyklės apiplovimo mygtukas; 3 - šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas; 4 - antgalių pašvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas. 5 - kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 6 - programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; 7 - vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 8 - skaitmeninis ekranas - turi rodyti mikrovariklio apsisukimų skaičių, naudojamo antgalio perdavimo skaičių, sukimosi kryptį |  |  |
| 1.2.5. | Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį | Būtina |  |  |
| 1.2.6. | Pedalas turi funkciją įrenginio darbingumo testavimui/patikrinimui | Būtina |  |  |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai įstatomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |  |
| 1.2.8. | Kiekvieno instrumento vandens ir oro blokavimui turi būti atskiras vožtuvas | Būtina |  |  |
| 1.2.9. | Padėklas odontologo darbo priemonėms | Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu arba lygiavertėmis medžiagomis |  |  |
| 1.2.10. | Instrumentų, naudojančių vandenį, kanalų dezinfekcija | Būtina |  |  |
| 1.2.11. | Vandens pašildymo funkcija su indikacija | Būtina |  |  |
| 1.2.12. | Vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Programuojamas |  |  |
| 1.2.13. | Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos jutikliniai valdymo elementai | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; programuojamų kėdės padėčių mygtukai; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) vandens pašildymo; 4) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 5) stiklinės pripildymo; 6) įrangos darbingumo patikrinimo- testavimo funkcija. 7) negatoskopo įjungimo mygtukas |  |  |
| 1.2.14. | Automatinė švaraus vandens sistema odontologiniams angaliams su galimybe perjungti į osmosinę arba kitą švaraus vandens sistemą | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1 litro talpos indu |  |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.3.1. | Asistento instrumentai | - švirkštas ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis, lengvai nuimamas snapelis sterilizuojamas -seilių nusiurbimo rankovės su reguliatoriumi; -dulkių nusiurbimo rankovės su reguliatoriumi; -rankovė – polimerizacinė lempa Siurbimas aktyvuojamas automatiškai, pakėlus bet kurią iš nurodytų nusiurbimo rankovių |  |  |
| 1.3.2. | Spjaudyklės bloko tvirtinamas | Prie paciento kėdės, kilnojasi kartu su kėde |  |  |
| 1.3.3. | Asistento instrumentų laikiklis | ne mažiau kaip 4-rių lizdų |  |  |
| 1.3.4. | Asistento valdymo panelė | Jutikliniai valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo; - stiklinės pripildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo. |  |  |
| 1.3.5. | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180º, nuimama valymui ir dezinfekcijai |  |  |
| 1.3.6. | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina |  |  |
| 1.3.7. | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras | Būtina, 2 atskiri filtrai (dulkių ir seilių) |  |  |
| 1.3.8. | Seilių, dulkių ir spjaudyklės atliekos jungiasi į bendrą išmetimo sistemą | Būtina |  |  |
| 1.3.9. | Spjaudyklės vožtuvas | Bloke turi būti įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas |  |  |
| 1.3.10. | Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras | Būtina |  |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 1.4.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema |  |  |
| 1.4.2. | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių, nuimamos dezinfekcijai |  |  |
| 1.4.3. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 25 000 Lux |  |  |
| 1.4.4. | Spalvos temperatūra | Ne mažiau 5 000K |  |  |
| 1.4.5. | Apšvietimo lempos montavimas | Tvirtinama prie spjaudyklės bloko kartu su instrumentų staleliu |  |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ne mažiau trimis ašimis |  |  |
| 1.4.7. | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Ne mažiau kaip 3-jų lygių arba tolygus reguliavimas |  |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |
| 1.5.1. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu | -apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min. -sterilizuojamas 135º C. Su vidiniu oro/ vandens aušinimu; Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu; Valdymas ir veikimo rėžimas atvaizduojamas skaitmeniniame ekrane |  |  |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |
| 1.6.1. | Ultragarsinis skaleris su šviesa | -su LED apšvietimu; -elipsinis darbinis judėjimas; - įmontuojamas prie odontologinio įrenginio; -ne mažiau 4 sterilizuojamų antgalių Žiedas, kuriame fiksuojamas skalerio angaliukas iš nerūdijančio plieno, lengvai nusukamas |  |  |
| 1.7. | Polimerizacinė lempa |  |  |  |
| 1.7.1. | Polimerizacinė lempa | -be stiklinio šviesolaidžio (šviesos diodas šviečia tiesiai į plombuojamą paviršių); -šviesos intensyvumas ne mažiau 2500 mW/cm2; -ne mažiau nei 2 skirtingos kietinimo programos; -ne mažiau nei 6 laiko režimai |  |  |
| 1.8. | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |
| 1.8.1. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa | -su šviesa; -aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; -grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; -apsisukimų perdavimo santykis 1:1; -apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; Sterilizuojamas iki 135º C |  |  |
| 1.9. | Turbininis antgalis su šviesa |  |  |  |
| 1.9.1. | Turbininis antgalis su šviesa | -aušinamas vandeniu ir oru ne mažiau nei iš 3 purkštukų; -apsukų skaičius ne mažiau nei 350.000 aps./min.; -ne mažiau 25000lux šviesos intensyvumas; sterilizuojamas iki 135º C |  |  |
| 1.10. | Gydytojo kėdutė |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.10.1. | Balninė kėdutė | -ne mažiau kaip 5 ratukų; -balno formos, vientisa -sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; -sėdimosios dalies aukščio reguliavimas, rankinis. -kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. -identiška spalva paciento krėslo spalvai |  |  |
| 1.2. | Odontologinis staliukas |  |  |  |
| 1.2.1. | Odontologinis staliukas | Mobilus manevringas, lengvai stumdomas, skirtas susidėti darbui reikalingas priemones bei odontologui dirbant prie odontologinės kėdės. Ne mažiau 5 stalčiai. Turi būti ištraukiama lentynėlė, skirta med. Instrumentams susidėti. Staliuko paviršius su 2 apsauginiai krašteliais. Stalo paviršius, bei ištraukiama lentynėlė privalo būti atspari odontologijos kabinete naudojamos dezinfekcinėms medžiagoms. Stalo kojos su ratukais, 2 ratukai su stabdžiais. Aukštis ne mažiau 80 cm, plotis 43 (+/-3) cm, gylis 50 (+/-3)cm. Stalčių priekinės dalies spalva pagal odontologinę įrangą. |  |  |
| 1.3. | Integruota sodapūtė | Būtina |  |  |
| 1.4. | Šlapio siurbimo vakuuminis siurblys |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.4.1. | Maitinimas | 230 (± 10) 50 Hz |  |  |
| 1.4.2. | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,55 kW |  |  |
| 1.4.3. | Vakuumo gylis | Ne mažiau 120 mbar |  |  |
| 1.4.4. | Siurbimo našumas | Ne mažiau 1100 l/min |  |  |
| 1.4.5. | Veikimo rėžimas | Nepertraukiamas 100% |  |  |
| 1.4.6. | Vakuumo siurblys ir vandens separatorius turi veikti nuo vieno variklio | Būtina |  |  |
| 1.4.7. | Vakuumo siurblio išmetamo oro biofiltras | Būtina |  |  |
| 1.4.8. | Triukšmo lygis spintelėje | Ne daugiau 58 dB |  |  |
| 1.5. | Kompresorius su džiovintuvu |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.5.1. | Elektros maitinimas | Iš 230V 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.5.2. | Naudojama galia | Ne daugiau 1,1 KW |  |  |
| 1.5.3. | Veikimo ribos | Darbinis slėgis ne daugiau 5-7 bar |  |  |
| 1.5.4. | Membraninis oro sausintuvas | Nepertraukiamo veikimo režimo, ne mažiau 200 l/min, rasos taškas <-15ºC |  |  |
| 1.5.5. | Talpa suspaustam orui | Ne mažiau 24 litrų |  |  |
| 1.5.6. | Kondensato išleidimas iš rezervuaro | automatinis |  |  |
| 1.5.7. | Triukšmo lygis | Ne daugiau 56 dB |  |  |
| 1.5.8. | Suspausto oro našumas prie 5 atm | Ne mažiau 108 l/min |  |  |
| 1.5.9. | Prieš membraninio oro filtro pralaidumas | Ne didesnis nei 0,3 µm |  |  |
| 1.6. | Sertifikavimas CE ženklinimas | Būtina Siūloma įranga turi atitikti 2017/745/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams |  |  |
| 1.7. | Garantinis laikotarpis kėdei | Ne mažiau 60 mėn. |  |  |
| 1.8. | Garantinis laikotarpis įrangai (išskyrus kėdę) | Ne mažau 24 mėn. |  |  |
| 1.9. | Garantinis laikotarpis antgaliams | Ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 1.10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

Maksimali odontologinės kėdės komplekto (Kruopiai) kaina – 12800,00 Eur be PVM (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Pirkimo dalis – Odontologinės kėdės komplektas 1 vnt. (Naujoji Akmenė) |  |  |  |  |
| 2. | Odontologinės kėdės komplektas |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 2.1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 2.1.1. | Kėdės valdymas | Kėdės valdymas ir kėlimo principas elektromechaninis arba elektrinis – hidraulinis |  |  |
| 2.1.2. | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 2.1.3. | Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Vidutinė keliamoji galia ≥ 155 kg. |  |  |
| 2.1.4. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 46 cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm |  |  |
| 2.1.5. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | Būtina |  |  |
| 2.1.6. | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą, ne mažau 7 spalvų variantų pasirinkimui |  |  |
| 2.1.7. | Paciento kėdės apmušalai | Prisitaikantys prie paciento kūno formos Soft Foam technonologija |  |  |
| 2.1.8. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau 5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys |  |  |
| 2.1.9. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado arba pedalu |  |  |
| 2.1.10. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |  |
| 2.1.11. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |  |
| 2.1.12. | Porankiai | Pacientui iš kairės pusės ir iš dešinės pusės (dešinės pusės turi būti su galimybe nuimti/nusukti) |  |  |
| 2.1.13. | Kojūgalio apsauginė danga | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |  |
| 2.1.14. | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. |  |  |
| 2.1.15. | Kylančios kėdės garsas | ne didesnis kaip 45 dB |  |  |
| 2.2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 2.2.1. | Būtini gydytojo instrumentai | 1 rankovė - ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) 2 rankovė - turbinai su pašvietimu 3 rankovė - elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu 4 rankovė - ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu 5 rankovė - antrai turbinai su pašvietimu 6 rankovė – polimerizacinei lempai |  |  |
| 2.2.2. | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. |  |  |
| 2.2.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis pneumatinis | Būtina |  |  |
| 2.2.4. | Įrangos valdymo elementai: | 1 - atskiras vandens reguliavimas kiekvienam instrumentui; 2 - spjaudyklės apiplovimo mygtukas; 3 - šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas; 4 - antgalių pašvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas. 5 - kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 6 - programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; 7 - vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 8 - skaitmeninis ekranas - turi rodyti mikrovariklio apsisukimų skaičių, naudojamo antgalio perdavimo skaičių, sukimosi kryptį |  |  |
| 2.2.5. | Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį | Būtina |  |  |
| 2.2.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai įstatomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |  |
| 2.2.7. | Kiekvieno instrumento vandens ir oro blokavimui turi būti atskiras vožtuvas | Būtina |  |  |
| 2.2.8. | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Paviršius atsparus dezinfektantams, primontuotas prie instrumentų bloko, 18 x 28 +/- 2 cm, su padėties keitimo funkcija |  |  |
| 2.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 2.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės | Būtina |  |  |
| 2.3.2. | Asistento instrumentų staliukas | Ne mažiau 4 instrumentams: 1 – kietųjų dalelių siurbliukas; 2 – seilių siurbliukas; 3 – tiesus švirkštas 3 funkcijų (vanduo, oras, vanduo/oras; 4 – rankovė intraoralinei kamerai. |  |  |
| 2.3.3 | Distiliuoto vandens sistema | ne mažiau 2 l |  |  |
| 2.3.4. | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 220 laipsnių, nuimama valymui ir dezinfekcijai |  |  |
| 2.3.5. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai | Būtina |  |  |
| 2.3.6. | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina |  |  |
| 2.3.7. | Separatorius su aktyviu atliekų ir skysčių išmetimu į kanalizaciją | Būtina |  |  |
| 2.4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 2.4.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema |  |  |
| 2.4.2. | Apšvietimo lempos montavimas | Prie spjaudyklės-vandens bloko |  |  |
| 2.4.3. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma trimis ašimis |  |  |
| 2.4.4. | Šviesos spalvinė temperatūra | Diapazonas ne mažesnis nei 4200 – 5800 ± 100 K |  |  |
| 2.4.5. | Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtina |  |  |
| 2.4.6. | Šviesos intensyvumas | ne mažiau 40 000 Lux |  |  |
| 2.4.7. | Rankenos | Šviestuvas turi dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais |  |  |
| 2.4.8. | Lempos apšvietimo valdymas | Valdomas gydytojo konsolėje ar kojiniu pedalu, taip pat įjungimas/išjungimas valdomas sensoriniu judesio davikliu |  |  |
| 2.4.9. | Šviesos plotas | Šviesos plotas 65cm atstumu turi suformuoti ne mažiau kaip 8x15 cm plotą |  |  |
| 2.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu |  |  |  |
| 2.5.1. | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps./min. Su reversu. |  |  |
| 2.5.2. | Sukimosi momentas | ne mažiau kaip 40 mNm |  |  |
| 2.5.3. | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis |  |  |
| 2.5.4. | Vidinis vandens aušinimo kanalas | Būtina |  |  |
| 2.5.5. | Šviesos šaltinio srauto intensyvumas | ne mažiau 25 000 Lux |  |  |
| 2.5.6. | Sterilizuojamas | ne mažiau 135º C |  |  |
| 2.6. | Ultragarsinis skaleris su pašvietimu |  |  |  |
| 2.6.1. | Įmontuojamas į odontologinį įrenginį | Būtina |  |  |
| 2.6.2. | Darbinis dažnis | ne siauresniame nei 24-33 kHz diapazone |  |  |
| 2.6.3. | Šviesos intensyvumas | ne mažiau 25 000 Lux |  |  |
| 2.6.4. | Šalinimo antgaliukai | ne mažiau 4 apnašų šalinimo antgaliukai |  |  |
| 2.6.5. | Dinanometrinis raktas | Būtina |  |  |
| 2.6.6. | Sterilizuojamas | ne mažiau 135º C |  |  |
| 2.6.7. | Žiedas, kuriame fiksuojamas skalerio antgaliukas | iš nerūdijančio plieno, lengvai nusukamas |  |  |
| 2.7. | Polimerizavimo lempa |  |  |  |
| 2.7.1. | Apšvietimas | LED arba lygiavertis |  |  |
| 2.7.2. | Šviesos intensyvumas (galios tankis) | daugiau kaip 1,200 mW/cm2 |  |  |
| 2.7.3. | Plombos kietinimo gylis | ne mažiau 5 mm |  |  |
| 2.7.4. | Laiko ciklų nustatymai | ne mažiau 6 |  |  |
| 2.7.5. | Bangos ilgis | ne siauresniame kaip 400-500 nm intervale |  |  |
| 2.8. | Vakuuminis siurblys |  |  |  |
| 2.8.1. | Maitinimas | 230 (±10) V, 50 Hz |  |  |
| 2.8.2. | Galingumas | ne daugiau 0,7 kW |  |  |
| 2.8.3. | Garso lygis | 63 dB +/- 5 dB |  |  |
| 2.8.4. | Srautas | ne mažiau 1300 l/min |  |  |
| 2.9. | Gydytojo kėdutė | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Kėdutės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama. 4. Spalva atitinkanti paciento kėdės spalvą |  |  |
| 2.10. | Asistento kėdutė | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Kėdutės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama 3. Spalva atitinkanti paciento kėdės spalvą. |  |  |
| 2.11. | Odontologinis staliukas | Mobilus manevringas, lengvai stumdomas, skirtas susidėti darbui reikalingas priemones bei odontologui dirbant prie odontologinės kėdės. Ne mažiau 5 stalčiai. Turi būti ištraukiama lentynėlė, skirta med. Instrumentams susidėti. Staliuko paviršius su 2 apsauginiai krašteliais. Stalo paviršius, bei ištraukiama lentynėlė privalo būti atspari odontologijos kabinete naudojamos dezinfekcinėms medžiagoms. Stalo kojos su ratukais, 2 ratukai su stabdžiais. Aukštis ne mažiau 80 cm, plotis 43 (+/-3) cm, gylis 50 (+/-3)cm. Stalčių priekinės dalies spalva pagal odontologinę įrangą. |  |  |
| 2.12. | Intraoralinė kamera su monitoriumi | Būtina |  |  |
| 2.13. | Integruota sodapūtė | Būtina |  |  |
| 2.14. | Sertifikavimas CE ženklinimas | Būtina Siūloma įranga turi atitikti 2017/745/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams |  |  |
| 2.15. | Garantinis laikotarpis kėdei | ne mažiau 60 mėn. |  |  |
| 2.16. | Garantinis laikotarpis įrangai (išskyrus kėdę) | Ne mažau 24 mėn. |  |  |
| 2.17. | Garantinis laikotarpis antgaliams | Ne mažiau 12 mėn. |  |  |
| 2.18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

Maksimali odontologinės kėdės komplekto (Naujoji Akmenė) kaina – 15219,00 Eur be PVM (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Pirkimo dalis – Odontologiniai antgaliai 10 vnt. (Naujoji Akmenė) |  |  |  |  |
| 3. | Turbininis antgalis |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 3.1. | Galingumas | Ne mažiau kaip 15W |  |  |
| 3.2. | Greita jungtis | Būtina |  |  |
| 3.3. | Apšvietimas | Integruotas LED ar kitos technologijos šviesos šaltinis (lygiavertis) |  |  |
| 3.4. | Apsisukimų greitis | Ne mažiau kaip 300 000 aps./min., ne daugiau kaip 450 000 aps./min. |  |  |
| 3.5. | Aušinimo sistema | Daugtaškis purkštukas (bent 2 taškai) išoriniam aušinimui |  |  |
| 3.6. | Autoklavavimas | Tinkamas sterilizacijai autoklave iki 135 °C |  |  |
| 3.7. | Korpusas | Metalo lydinys (nerūdijantis plienas, titanas arba aliuminio lydinys), atsparus dezinfekcijai ir korozijai |  |  |
| 3.8. | Ergonominis dizainas | Antgalis turi būti ergonomiškas, neslystantis paviršius, užtikrinantis patogų laikymą ilgų procedūrų metu |  |  |
| 3.9. | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 65 dB esant maksimaliam greičiui |  |  |
| 3.10. | Svoris | Ne didesnis kaip 100 g |  |  |
| 3.11. | Guolių tipas | Aukštos kokybės guoliai (keraminiai arba plieniniai), užtikrinantys ilgaamžiškumą ir tylų darbą |  |  |
| 3.12. | Komplektacijoje yra: | Atsarginis sandariklis (O-ring) arba kitas būtiniausias priedas, reikalingas tinkamam veikimui ir sandarumui užtikrinti. |  |  |
| 3.13. | CE ženklinimas | Privalomas, atitinkantis ISO 14457:2017 arba lygiavertį odontologinių instrumentų standartą |  |  |
| 3.14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. |  |  |

Maksimali antgalių pirkimo kaina – 1500 Eur be PVM (10 vnt.)