## Pasiūlymas
SPS 1 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Pulmonologinė sistema išplėstiniams plaučių funkcijos tyrimams | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Akustinis rinomanometras | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Kraujo komponentų šildymo sistema | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Tiesiaeigis akumuliatorinis jėgos instrumentas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Drėkintuvas | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Pulmonologinė sistema išplėstiniams plaučių funkcijos tyrimams
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Medicinos prietaisas skirtas ištirti ir įvertinti plaučių funkcijas
3 | Sistemą sudaro | 1. Matavimų kabina
2. Mobilus stovas
3. Kompiuteris su monitoriumi
4. Programinė įranga
5. Ultragarsinis daviklis arba lygiavertis daviklis
4 | Kabinos parametrai | 1. Paciento suolelio maksimali atlaikoma apkrova ne mažesnė kaip 180 kg.
2. Kabinos durys su užraktu
5 | Ultragarsinio daviklio parametrai | 1. Srauto matavimo ribos ne siauresnės nei kad nuo 0 iki 14 l/s
2. Tūrio matavimo ribos ne siauresnės nei kad nuo 0 iki 12 litrų
3. DLCO dujų daviklio tipas - infraraudonųjų spindulių spektrometras arba lygiavertis
6 | Standartinės spirometrijos tyrimo parametrai | 1. Lėto iškvėpimo spirometrijos metu atliekami matavimai:
1.1. ERV
1.2. VC
1.3. IC
2. Forsuoto iškvėpimo spirometrijos su bronchodiliacijos mėginiais metu atliekami matavimai:
2.1. FVC
2.2. FEV1
2.3. PEFR arba PEF
2.4. FEF25% arba MEF75%
2.5. FEF50% arba MEF50%
2.6. FEF75% arba MEF25%
2.7. FIVC
3. Maksimalios ventiliacijos nustatymo tyrimas
7 | Dujų difuzijos matavimas | Būtina
8 | Bronchų provokacijos tyrimas su automatiniu įkvepiamojo preparato dozavimu | Būtina
9 | Galimybė atlikti plezimografijos tyrimus | Būtina
10 | Programinės įrangos funkcionalumai | 1. Bendrieji funkcionalumai:
1.1. Paciento duomenų įvedimas ir redagavimas;
1.2. Duomenų importavimas ir eksportavimas;
1.3. Sistemos kalibravimas;
1.4. Spirometrijos matavimo programa ir tyrimo rezultatų formavimas;
1.5. Bronchų provokacijos matavimo programa ir tyrimo rezultatų formavimas;
1.6. Maksimalių įkvėpimo/iškvėpimo matavimo programa ir tyrimo rezultatų formavimas;
1.7. Dujų difuzijos matavimo programa ir tyrimo rezultatų formavimas.
11 | Kompiuterio ir monitoriaus reikalavimai | 1. Operatyvioji atmintis (RAM) ≥ 4 GB;
2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perkėlimui;
3. Operacinė sistema Windows 10 arba lygiavertė;
4. Spalvotas ekranas, įstrižainė ≥ 24 coliai;
12 | Sistemos komplektacija | 1. Matavimų kabina (1 vnt.)
2. Mobilus stovas kompiuteriui (1 vnt.)
3. Kompiuteris su monitoriumi (po 1 vnt.)
4. Programinė įranga (1 vnt.)
5. PFT filtrai (ne mažiau kaip 5000 vnt.)
6. Nebulaizeriai (ne mažiau kaip 1000 vnt.)
7. Filtrai nebulaizeriams (ne mažiau kaip 1000 vnt.)
8. Nosies spaustukai (ne mažiau kaip 200 vnt.)
9. Dujų difuzijos balionai (4 vnt.)
10. Spalvotas spausdintuvas (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Akustinis rinomanometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti.
2 | Paskirtis | Funkcinei nosies kvėpavimo diagnostikai atlikti.
3 | Integruoti tyrimai | 1. Rinomanometrija
2. Rinoresistometrija
3. Akustinė rinomanometrija
4. Nosies provokacijos testas
4 | Mikroslėgio jutikliai tiesiogiai integruoti į kvėpavimo kaukę | Būtina.
5 | Rinomanometrijos matavimo principas | Oro srauto matavimas per nosį atliekamas naudojant pneumotachografą arba lygiaverčiu būdu.
6 | Oro tėkmės (srauto) matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo –950 ml/s iki +950 ml/s.
7 | Oro tėkmės matavimo skiriamoji geba | ≥ 0,5 ml/s.
8 | Transnazalinio slėgio matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo –900 Pa iki +900 Pa.
9 | Slėgio matavimo skiriamoji geba | ≥ 0,5 Pa.
10 | Rezultatų pateikimas (X ašyje) | Oro srautas (X ašis) ne siauresnėse ribose kaip nuo –750 ml/s iki +750 ml/s.
11 | Rezultatų pateikimas (Y ašyje) | Nosies kvėpavimo pasipriešinimas (Y ašis) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 sPa/ml iki 2,0 sPa/ml.
12 | Akustinės rinomanometrijos matavimo principai | 1. Naudojant refleksinio signalo analizę
2. Taikant skaitmeninį filtravimą
3. Taikant plačiajuostį impulsinį signalą
13 | Nosies obstrukcijos priežasčių diferencijavimas | 1. Pagal struktūrinius susiaurėjimus
2. Pagal įkvėpiamos šnervės kolapsą
3. Pagal patologinį turbulentiškumą
14 | Autoklavuojama daugkartinė veido kaukė | Būtina.
15 | Vežimėlio skirto laikyti rinomanometrijos sistemą parametrai | 1. Ne mažiau kaip 2 lentynos.
2. Ne mažiau kaip 1 stalčius.
3. Ne mažiau kaip 4 ratukai su stabdžiais
16 | Programinė įranga | 1. Windows OS
2. Rinomanometrijos programinė įranga
17 | Komplektacija | 1. Rinomanometrijos sistema (1 vnt.)
2. Mobilus vežimėlis (1 vnt.)
3. Nešiojamas kompiuteris (1vnt.)
4. Programinė įranga Windows OS (1 vnt.)
5. Programinė įranga rinomanometrijai (1 vnt.)
6. Nosies slėgio žarnelės (ne mažaiau kaip 100 vnt.)
7. Nosies slėgio žarnelių adapteriai (ne mažiau kaip 100 vnt.)
8. Vienkartiniai bakteriniai filtrai veido kaukėms (ne mažiau kaip 50 vnt.)
9. Nosies adapteriai (ne mažiau kaip po 10 vnt. kiekvienai nosies pusei)
10. Daugkartinio naudojimo veido kaukės (didelis dydis - 1 vnt., vidutinis dydis - 1 vnt., mažas dydis - 1 vnt.)
11. Vienkartinio naudojimo veido kaukės (didelis dydis - 20 vnt., vidutinis dydis - 20 vnt., mažas dydis - 20 vnt.)
12. Nerūdijančio plieno tarpinė jungtis (ne mažiau kaip 1 vnt.)
13. Elastinė juosta be latekso (ne mažiau kaip 1 ritinėlis)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Kraujo komponentų šildymo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Medicinos prietaisas skirtas kraujo komponentų šildymui
3 | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis arba veikiantis sauso oro pagalba | Būtina
4 | Programos | 1. Kraujo šildymas
2. Kamieninių ląstelių šildymas
3. Laisvai vartotojo sudaroma programa
4. Pastovios temperatūros palaikymo programa
5. Šildymo programa iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui
5 | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina
6 | Skaitmeninė arba lygiavertė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija | Būtina
7 | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų informacija | Būtina
8 | Šildytuvo talpa | Ne mažiau kaip 4 kraujo maišeliai po ne mažiau kaip 460 ml. Arba ne mažiau kaip 2 kraujo maišeliai po ne mažiau kaip 1000 ml.
9 | Temperatūros reguliavimas (nesiauresniame diapazone už nurodyta) | Plazmos programoje nuo +37 ºC iki +45 ºC, kas ≤ 0,5º C
10 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina
11 | Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant | Būtina
12 | Aparato išorinės jungtys | 1. Etherner jungtis prietaisą įjungti į ligoninės informacinę sistemą,
2. USB jungtys skirtos prijungti bar kodų skaitytuvą ir spausdintuvą.
13 | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdantys šildymo programą | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Tiesiaeigis akumuliatorinis jėgos instrumentas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Krūtinkaulio atvėrimo chirurginėms operacijoms atlikti
3 | Sistemą sudaro | 1. Sternotomo rankena
2. Apsauginis antgalis
3. Įkraunama baterija
4. Sternotomo geležtės
5. Sterilizavimo krepšelis
4 | Sternotomo rankenos parametrai | 1. Autoklavuojama
2. Svoris (su baterija) ne daugiau kaip 1550 g.
3. Galingumas ne mažesnis kaip 250 W
4. Pjovimo greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 15.000 ciklų/min
5. Rankenos energijos šaltinis - įkraunama NiMH arba lygiavertė baterija
5 | Sternotomo baterija | Turi būti suderinamos su ligoninėje esamu baterijų pakrovimo įrenginiu GA320
6 | Sternotomo geležčių parametrai | 1. Suderinamos su apsauginiu angaliu
2. Matmenys: 2.1. Ilgis 34 mm ± 0,5 mm; 2.2. Plotis 7,5 mm ± 0,2 mm; 2.3. Storis 0,7 mm ± 0,1 mm.
7 | Komplektacija | 1. Sternotomo rankena (1vnt.)
2. Apsauginis antgalis (1vnt.)
3. Įkraunama baterija (2vnt.)
4. Sternotomo geležtės (10 vnt.)
5. Sterilizavimo krepšelis (1vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Drėkintuvas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Deguonies/oro mišinio pašildymui, drėkinimui
3 | Suderinamumas | Sistemoje naudojami kontūrai turi būti technologiškai suderinami su perkančiosios organizacijos turima F&P GO950 sistema
4 | Sistemą sudaro | 1. Drėkintuvas - šildytuvas
2. Jutiklio kasetė
3. Iškvepiamo oro šildymo vielos adapteris
4. Mobilus stovas su fiksavimo sistema
5. Naujagimių/kūdikių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkiniai dirbtinei plaučių ventiliacijai
6. Naujagimių/kūdikių didelės tėkmės kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuaru rinkiniai
7. Suaugusių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkiniai dirbtinei plaučių ventiliacijai
8. Suaugusių didelės tėkmės kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuaru rinkiniai
5 | Jutiklio kasetės parametrai | 1. Eksploatavimo trukmė ≥ 15 000 darbo valandų arba ≥ 7 metai
2. Techniškai suderinama su siūlomu drėkintuvu – šildytuvu.
6 | Automatinis temperatūros palaikymas pagal pasirinktą režimą | Būtina
7 | Jutiklinis arba lygiavertis ekranas | Būtina
8 | Valdymo režimai | 1. Režimas naujagimiams
2. Invazinis režimas
3. Kaukė/ CPAP/ NIV režimas
4. Didelės tėkmės režimas
9 | Temperatūros valdymo režimai | 1. Temperatūros režimas naujagimiams: 37 C° ± 0,5 C°
2. Invazinis temperatūros režimas: 37 C° ± 0,5 C°
10 | Įspėjamieji signalai | 1. Kontūrų nuo sistemos atsijungimas
2. Jutiklio kasetės atsijungimas
3. Vandens nebuvimas arba nepakankamas kiekis vandens rezervuare
4. Aukštos temperatūros aliarmas
5. Žemos temperatūros aliarmas
6. Kontūro pažeidimo aliarmas
7. Gedimų aliarmas
11 | Iškvepiamo oro šildymo vielos adapterio parametrai | 1. Eksploatavimo trukmė ≥ 7 metai
2. Techniškai suderinama su siūlomu drėkintuvu – šildytuvu.
12 | Mobilaus stovo parametrai | 1. Su ≥ 4 ratukais
2.Su dviem kabliukais šonuose vandens maišams pakabinti ir vienu fiksatoriumi kontūrui fiksuoti
13 | Naujagimių/ kūdikių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkinių, dirbtinei plaučių ventiliacijai, parametrai | 1. Srauto intervalai (ne siauresniame diapazone kaip): 1.1. Invazinis režimas ribose nuo 0,5–40 L/min; 1.2. CPAP ¦ NIV režimas ribose nuo 0,5–40 L/min; 1.3. Didelės tėkmės režimas ribose nuo 0,5–35 L/min;
2. Naudojimo trukmė vienam pacientui ≥ 14 dienų
3. Įkvepiamo oro apsaugos technologija, apsauganti sudrėkintas dujas nuo aplinkos sąlygų
14 | Naujagimių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkinių, didelės tėkmės terapijai, parametrai | 1. Didelės tėkmės režimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5–35 L/min
2. Įkvepiamo oro apsaugos technologija, apsauganti sudrėkintas dujas nuo aplinkos sąlygų
3. Su silikoniniais dangteliais, užsidedančiais ant temperatūros ir srauto daviklių, skirtų apsaugoti nuo mikroorganizmų
4. Naudojimo trukmė vienam pacientui ≥14 dienų;
15 | Suaugusių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkinių, dirbtinei plaučių ventiliacijai, parametrai | 1. Srauto intervalai (ne siauresniame diapazone kaip: 1.1. Invazinis režimas ribose nuo 5–60 L/min; 1.2.Kaukės režimas ribose nuo 5–120 L/min; 1.3. Didelės tėkmės režima ribose nuo 5–70 L/min;
2. Įkvepiamo oro apsaugos technologija, apsauganti sudrėkintas dujas nuo aplinkos sąlygų
3. Įkvėpimo kontūro atšakoje turi būti galimybė leidžianti nepriklausomai šildyti dvi įkvėpimo šakos zonas ir automatiškai prisitaikyti prie skirtingų aplinkos temperatūrų
4. Su silikoniniais dangteliais, užsidedančiais ant temperatūros ir srauto daviklių, skirtų apsaugoti nuo mikroorganizmų
16 | Suaugusių, didelės tėkmės kvėpavimo kontūrų, su vandens rezervuaru rinkinių parametrai | 1. Didelės tėkmės režimas ne siauresnėse ribose nuo 5–70 L/min
2. Įkvepiamo oro apsaugos technologija, apsauganti sudrėkintas dujas nuo aplinkos sąlygų
3. Įkvėpimo kontūro atšakoje turi būti galimybė leidžianti nepriklausomai šildyti dvi įkvėpimo šakos zonas ir automatiškai prisitaikyti prie skirtingų aplinkos temperatūrų
4. Su silikoniniais dangteliais, užsidedančiais ant temperatūros ir srauto daviklių, skirtų apsaugoti nuo mikroorganizmų
17 | Komplektacija | 1. Drėkintuvas - šildytuvas (2 vnt.)
2. Jutiklio kasetė (2 vnt.)
3. Iškvepiamo oro šildymo vielos adapteris (2 vnt.)
4. Maitinimo laidas (2 vnt.)
5. Stovas su fiksavimo sistema (2 vnt.)
6. Naujagimių/kūdikių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkiniai dirbtinei plaučių ventiliacijai (≥ 40vnt.)
7. Naujagimių/kūdikių didelės tėkmės kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuaru rinkiniai (≥ 40 vnt.)
8. Suaugusių kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuarais rinkiniai dirbtinei plaučių ventiliacijai (≥ 40 vnt.)
9. Suaugusių didelės tėkmės kvėpavimo kontūrų su vandens rezervuaru rinkiniai (≥ 40 vnt.)
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne