Pirkimo dokumentų 8 priedas „Siūlomos prekės techniniai duomenys“

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę.

- Įranga gali turėti kitų nepaminėtų, geresnių parametrų įrangos komponentų, suderinamų su techninės specifikacijos reikalavimais.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Siūlomi techniniai rodikliai. Privalo būti nurodyti konkretūs techniniai rodikliai [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujų analizės matavimo būdas | “In situ”. Dujų koncentracija matuojama tiesiogiai technologiniame procese, netraukiant dujų mėginio iš proceso. |  |
| 2. | Dujų analizės sistema turi matuoti šiuos cheminius elementus | Vandenilio chloridas (HCl), sieros dioksidas (SO2), vanduo (H2O), vandenilio fluoridas (HF), su galimybe matuoti gyvsidabrį (Hg). |  |
| 3. | Dujų analizės sistema turi matuoti komponentų koncentraciją | HCl – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 500 mg/m3; SO2 – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 1000 mg/m3; HF – miligramais (mg/m3), matavimo ribos 0 – 10 mg/m3; H2O – procentais (%), matavimo ribos 0 – 50 %. Ateityje planuojamo matuoti cheminio elemento Hg – mikrogramais (µg/m3), matavimo ribos 0 – 1000 µg/m3. |  |
| 4. | Dujų analizės sistema | Sistema turi turėti pakankamą atsparumo klasę ir būti atspari (šaltis, karštis, drėgmė, tiesioginiai vandens krituliai, dulkės), skydo apsaugos klasė ne žemesnė IP54; Pajungimas į esamą dūmų kanale flanšą DN65 PN6 Sistema turi turėti kalibravimo protokolą |  |
| 5. | Dujų analizės sistema susideda iš šių komponentų | - Sistemą sudaro vienas siųstuvo/imtuvo komplektas - Optinių kabelių komplektai UV ir IR analizatoriams - moduliai išmatuotų verčių perdavimui - modulis matavimo taško identifikavimui - moduliai dūmų slėgio ir temperatūros matavimui moduliai, skirti temperatūros ir jutiklių įvesties duomenims |  |
| 6. | Matavimo taškų kiekis | Dujų analizės sistema turi matuoti cheminius elementus viename taške, su galimybe ateityje į analizatorių prijungti antrą matavimo tašką |  |
| 7. | Sistemos integracija į automatikos skydą | Dujų analizės technologinės dalies ir valdymo dalies integravimas į automatikos skydą, kuris palaiko tinkamas eksploatacines sąlygas analizatoriui. |  |
| 8. | Sistemos paleidimo, derinimo paslaugos | Diegiamos naujos matavimo sistemos sumontavimo, testavimo, paleidimo, derinimo, įvedimo į eksploataciją paslaugos. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |