TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

1.1. ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė: Numatomos pirkti įrangos sąrašas.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas (nurodyti modelį ir gamintoją) | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Odontologinė įranga: |  | 1 kompl. |
| 1. | Odontologinis įrenginys: |  |
| 1.1. | Paciento kėdė | 1 |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis | 1 |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis | 1 |
| 1.4. | Apšvietimo sistema | 1 |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu | 1 |
| 1.6 | Ultragarsinis skaleris | 1 |
| 1.7. | Kampinis antgalis | 1 |
| 1.8. | Turbininis antgalis su greita jungtimi | 1 |
| 1.9. | Kėdutė gydytojui | 1 |
| 1.10. | Polimerizacijos lempa | 1 |

1. Visą nurodytą įranga tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį odontologinių įrenginių komplektą.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, žymėtos CE ženklu, siūlomų prekių kokybė, ženklinimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus.

3. Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

4. Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

5. Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

6. Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

7. Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

8. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

2 lentelė: Numatomos pirkti įrangos techninė specifikacija su priedais.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Odontologinė įranga (6 kompl.): |  |
| 1. | Odontologinis įrenginys: |
| 1.1. | Paciento kėdė (6 vnt.): |
| 1.1.1. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris) |
| 1.1.2. | Maksimalus kėdės pakėlimo aukštis ne mažiau 800 mm |
| 1.1.3. | Maksimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau 420 mm |
| 1.1.4. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde |
| 1.1.5. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė |
| 1.1.6. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |
| 1.1.7. | Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų pulto ir asistento pulto arba kojiniu pedalu |
| 1.1.8. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |
| 1.1.9. | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° |
| 1.1.10. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis turi būti nulenkiamas |
| 1.1.11. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |
| 1.1.12. | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma |
| 1.1.13. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę daugkartinę plėvelę |
| 1.1.14. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę) |
| 1.1.15. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 48 mėn. |
| 1.2. | Gydytojo elementas (6vnt.): |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5) rankovė skaleriui. |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas |
| 1.2.9. | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų. Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai. Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sūkimo momento jėga Ekranas parametrų rodymui, nustatymui. |
| 1.2.10. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 60 mėn. |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis (6 vnt.): |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie paciento kėdės ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. Jokie odontologinės įrangos mazgai negali būti tvirtinami prie grindų |
| 1.3.2. | Ne mažiau 4-ių lizdų keičiamos padėties asistento instrumentų laikiklis |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |
| 1.3.5. | Švaraus vandens sistema (nedūžtančio indo talpa ne mažiau 1,8 l) instrumentų aušinimui |
| 1.3.6. | Automatinis kėdės judesio stabdis, esant kliūčiai po asistento instrumentų laikikliu. |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę pildymo ir spjaudyklės plovimo laikas |
| 1.3.9. | Nedūžtančio grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas, pasukamas |
| 1.3.10. | Pultas asistentui su kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukais, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai |
| 1.3.11. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 60 mėn. |
| 1.4. | Apšvietimo sistema(6 vnt.): |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose |
| 1.4.4. | Ne mažiau trijų intensyvumo lygių |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 vnt |
| 1.4.11. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 60 mėn. |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (6vnt.): |
| 1.5.1. | Bešepetėlinis |
| 1.5.2. | Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm |
| 1.5.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |
| 1.5.4. | Endodontijos funkcija |
| 1.5.5. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |
| 1.5.6. | Su LED šviesos šaltiniu |
| 1.5.7. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.5.9. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris (6 vnt.): |
| 1.6.1. | Veikimo principas – piezokeraminis, |
| 1.6.2. | Maksimalus dažnis ne mažiau 32 kHz |
| 1.6.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |
| 1.6.4. | Ne mažiau 4 darbo režimų: endodontijai, periodontijai, higienai, protezavimui |
| 1.6.5. | Komplekte ne mažiau 2 instrumentų burnos hygienios procedūros, ne mažiau 2 instrumentų endodontinėms procedūroms (medžiagos šalinimui iš kanalo), dinamometrinis raktas |
| 1.6.7. | Antgalis ir instrumentai autoklavuojami prie 135 laipsnių |
| 1.6.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |
| 1.7. | Kampinis antgalis (6 vnt.): |
| 1.7.1. | Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm |
| 1.7.2. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |
| 1.7.3. | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |
| 1.7.4. | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1 |
| 1.7.5. | Grąžto fiksacija mygtuku |
| 1.7.6. | Su šviesos perdavimu |
| 1.7.7. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.7.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |
| 1.8. | Turbininis antgalis su greita jungtimi (6 vnt.): |
| 1.8.1 | Galvutės diametras ne daugiau 12.1 mm |
| 1.8.2. | Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų |
| 1.8.3. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |
| 1.8.4. | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 |
| 1.8.5. | Keraminiai guoliai |
| 1.8.6. | Maksimali galia ne mažiau 20 W |
| 1.8.7. | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |
| 1.8.8. | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |
| 1.8.9 | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.8.10. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |
| 1.9. | Kėdutė gydytojui ir asistentui (12 vnt. (6 komplektai gydytojui ir asistentui)): |
| 1.9.1 | Kėdės klasikinio tipo (t.y. ne balno formos tipo) |
| 1.9.2 | Reguliuojamas kėdutės aukštis |
| 1.9.3. | Maksimalus sėdimos dalies pakėlimo aukštis ne mažiau 600 mm nuo grindų |
| 1.9.4. | Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas |
| 1.9.5. | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis |
| 1.9.6. | Reguliuojamas nugaros atramos kampas |
| 1.9.7. | Laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų) |
| 1.9.8. | Ratukų kryžmė: metalinė |
| 1.9.9. | Dangos spalva suderinta su perkama įranga 1.1 punkte |
| 1.9.10 | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 60 mėn. |
| 1.10. | Integruota polimerizacijos lempa į odontologinį įrenginį (6 vnt.): |
| 1.10.1. | Galingumas: nuo 2.000 mW/cm² iki 3.000 mW/cm² |
| 1.10.2. | Šviesolaidžio skersmuo: nuo Ø 5,5 iki Ø7,5 mm |
| 1.10.3. | Bangų ilgis: nuo 420 iki 480 nm |
| 1.10.4. | Svoris: nuo 0.1 iki 0.4 kg |
| 1.10.5. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |

1.2. VAKUMINIO SIURBLIO SISTEMA SKIRTO  ODONTOLOGINIAMS ĮRENGINIAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Nurodytą įranga tarpusavyje turi derėti prie odontologinių įrenginių, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį komplektą.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, žymėtos CE ženklu, siūlomų prekių kokybė, ženklinimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus.

3. Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

4. Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

5. Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

6. Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

7. Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

8. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

1 lentelė: Numatomos pirkti įrangos techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Vakuuminis siurblys (2 vnt.): |
| 1.1. | Maitinimas 230V, 50Hz |
| 1.2. | Naudojamas galingumas ne daugiau 2 kW |
| 1.3. | maksimalus siurbimo srautas ne mažiau 1600 l/min |
| 1.4. | Vakuumo gylis ne mažiau 200 mbar |
| 1.5. | Ekranas, kuriame matomi siurblio pagrindiniai siurblio darbiniai parametrai ir pultas darbinių parametrų keitimui (pvz. vakuumo gylio) |
| 1.6. | Garantija ne mažiau 36 mėn. |

1.3. REVERSINIO OSMOSO VANDENS PADAVIMO SISTEMA SKIRTA ODONTOLOGINIAMS ĮRENGINIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Nurodytą įranga tarpusavyje turi derėti prie odontologinių įrenginių, sudaryti vientisą, tinkamai funkcionuojantį komplektą.

2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, žymėtos CE ženklu, siūlomų prekių kokybė, ženklinimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus.

3. Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

4. Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

5. Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

6. Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

7. Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

8. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

1 lentelė: Numatomos pirkti įrangos techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Reversinio osmososo vandens padavimo sistema |
| 1.1. | Paduodamo vandens pH 6,5 iki 7,5 |
| 1.2. | Vandens padavimo našumas turi būti užtikrintas šesiems odontologiniams įrenginiams t.y. nuo 15 iki 20 L/h |
| 1.3. | Garantija 36 mėn. |

# EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pirmas kriterijus – kaina (C) | X = 70 |
| 2. Antras kriterijus – techniniai privalumai (T) | Y = 30 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Kriterijaus (Ti) įvertinimas apskaičiuojamas konkretaus tiekėjo parametro reikšmę (R1) sumuojant su R2, R3..Rx).

T=R1+R2+R3+R4

- Žemiau pateikiamas kokybinių vertinimų aprašymas

| Vertinimo kriterijus |  | Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia | Sąlyga | Ri reikšmė | Tiekėjo nurodoma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 kriterijus | Pirkimo objektas 1.1 Hidraulinis paciento kėdės pakėlimo/nuleidimo mechanizmas ir suteikiama garantija ne mažiau 96 mėn. | Yra | Nėra | 0 |  |
|  |  |  | Yra | 5 |  |
| 2 kriterijus | Pirkimo objektas 1.1.1 Kėdės keliamoji galia (paciento svoris) | Didžiausias | 181 kg | 3 |  |
| 3 kriterijus | Pirkimo objektas 1.1.3 maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Mažiausias | 360mm419mm | 1 |  |
|  |  |  | 359mm | 3 |  |
| 4 kriterijus | Pirkimo objektas 1.2 Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu | Yra | Nėra | 0 |  |
|  |  |  | Yra | 9 |  |
| 5 kriterijus | Pirkimo objektas 1.2 Gydytojo pulto ekrane yra rodomas pasirinkto skalerio ultragarsinio instrumento spalvinio kodavimo pavadinimas (spalvos pavadinimas) atitinkantis ultragarsinio instrumento naudojimo sritį | Yra | Nėra | 0 |  |
|  |  |  | Yra | 10 |  |

_____________________

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

DANTŲ RENTGENO APARATAS SU INTEGRUOTU RENTGENO DAVIKLIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti dantų rentgeno aparatą su fosforo plokštelių skaitytuvu (toliau – prekė) – 1 vnt.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

4. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.

5. Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

6. Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

7. Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

8. Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

9. Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

10. Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

Lentelė: Perkamo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Dantų rentgeno aparatas su fosforinių plokštelių skaitytuvu |  |
| 1.1. | Dantų rentgeno aparatas | Nurodyti modelį ir gamintoją |
| 1.1.1 | Elektros maitinimas | Iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo. |
| 1.1.2 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis 0,4 mm |
| 1.1.3 | Ekspozicijos laikas | Pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek |
| 1.1.4 | Rentgeno galvoje integruota rankena padėčių manipuliacijai | Būtina |
| 1.1.5 | Reguliuojama anodinė įtampa: | 60 kV - 70 kV |
| 1.1.6 | Reguliuojama anodinė srovė: | Ne siauresniame intervale kaip: 4-7 mA |
| 1.1.7 | Iš anksto suprogramuoti ekspozicijų parametrai | Būtina |
| 1.1.8 | Galimybė operatoriui pačiam programuoti ekspozicijos parametrus | Būtina |
| 1.1.9 | Savikontrolės sistema su diagnostiniais, klaidų, bei gedimo kodais | Būtina |
| 1.1.10 | Kabinamas ant sienos | Būtina |
| 1.1.11 | Paruoštas skaitmeninei rentgenologijai | Būtina |
| 1.1.12 | Aparatas turi turėti informacinį ekraną, kuriame būtų matomi šie parametrai: ekspozicijos įtampa, srovė, trukmė, pasirinkta automatinio režimo funkcija | Būtina |
| 1.1.13 | Nuotolinis ekspozicijos paleidimas | Būtina |
| 1.1.14 | Apsauginė apykaklė ne mažiau kaip 0,3 mm švino ekvivalento | Būtina |
| 1.1.15 | Siūlomos rentgeno sistemos montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka | Būtina |
| 2.1 | Fosforinių plokštelių skaitytuvas | Nurodyti modelį ir gamintoją |
| 2.1.1 | Paskirtis | Intraoralinių rentgeno vaizdų skanavimui. |
| 2.1.2 | Naudojamos ne mažiau keturių dydžių fosforinės plokštelės | 20 ±2 mm x 33 mm ±2 mm; 22 ±2 mm x 40 mm ±2 mm; 30 ±2 mm x 40 mm ±2 mm; 28 ±2 mm x 55 mm ±2 mm; |
| 2.1.3 | Galimybė skanuoti penkto dydžio nuotrauką | Ne mažesnę nei 50 ±2 mm x 53 mm ±2 mm. |
| 2.1.4 | Mažiausiais nuotraukos pikselio dydis | ≤ 35 μm |
| 2.1.5 | Nuotraukos pilkumo skalė | ≥ 16 bitų. |
| 2.1.6 | Skiriamoji geba | ≤ 20 lp/mm. |
| 2.1.7 | Informacinis skanerio ekranas | Būtinas. |
| 2.1.8 | Skanerio pajungimas į bendrą interneto tinklą (LAN) | Būtinas. |
| 2.1.9 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa (toliau Programa) turi būti pritaikyta dirbti tinkle | Būtinas. |
| 2.2. | Neterminuotos programinės įrangos licencijos | Ne mažiau 10 darbo vietų. |
| 2.3. | Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. Instrukcija lietuvių kalba turi būti pilnai išversta (sutrumpintas variantas netinka). | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti prekių instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis elektronine forma. Spausdintas instrukcijas abiem kalbomis būtina pateikti įrangos priėmimo perdavimo metu. |
| 2.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |
| 2.5. | Įrangos pristatymas, projektavimo darbai instaliavimas ir personalo apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| 2.6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. |

______________________

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PERKAMOS VIBRACINĖS (ULTRAGARSINĖS) VONELĖS ODONTOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PLOVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

*netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

- Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

- Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

- Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

- Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

- Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos

Lentelė: Perkamo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė vonelė | Modelis: Gamintojas: |
| 1.1 | Paskirtis | Skirta chirurginių ir odontologinių instrumentų valymui ir dezinfekavimui. |
| 1.2 | Galingumas be skysčio pašildymo | 130W (±30W). |
| 1.3 | Būtinas skysčio šildymas | Būtinas skysčio šildymas ne mažiau kaip iki 60°C. |
| 1.4 | Temperatūros reguliavimas | Temperatūros reguliavimas - turi būti |
| 1.5 | Skysčio išleidimas | Būtinas skysčio išleidimas. |
| 1.6 | Dažnis | Dažnis kintamas arba pastovus: 38–40kHz. |
| 1.7 | Talpa | Vonelės talpa ne mažiau 2,8l. |
| 1.8 | Valdymas | Valdymas sensoriniais mygtukais. |
| 1.9 | Matmenys | Vidiniai matmenys: 28 (±5) cm, 14 (±1) cm, 10 (±1)cm. |
| 1.10 | Matmenys | Išoriniai matmenys: 32 (±7) cm, 24 (±8) cm, 28 (±5) cm. |
| 1.11 | Maitinimas | Maitinimas: iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz. |
| 1.12 | Garantija | Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 24 mėn. |

_______________

4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PERKAMO PRIETAISO DANTENŲ PJOVIMO APARATO (ELEKTROKAUTERIO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

*netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

- Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

- Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

- Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

- Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

- Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

Lentelė: Perkamo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrokauteris |  |
| 1.1 | Prietaiso paskirtis | Minkštųjų audinių pjovimas ir koaguliacija specialiais elektrodais aukšto dažnio elektros srovės generatoriaus pagalba |
| 1.2 | Šviesiniai indikatoriai | Ne mažiau kaip 2 šviesiniai indikatoriai – vienas parodo, kad prietaisas yra įjungtas į elektros tinklą, kitas įsijungia tada, kai pradedama tiekti aukšto dažnio srovė |
| 1.3 | Garsinis signalas | Garsinis signalas įsijungia kai pradedama tiekti aukšto dažnio srovė |
| 1.4 | Prietaiso paleidimas | Aukšto dažnio srovės tiekimas įjungiamas kojiniu pedalu |
| 1.5 | Neutrali apyrankė | Neutrali apyrankė jungiasi su prietaisu laidu ir yra tvirtinama pacientui ant riešo |
| 1.6 | Elektrodų fiksavimas | Elektrodas fiksuojamas elektrodų laikymo rankenėlėje atsukant ir užsukant rankenėlės viršų |
| 1.7 | Pjovimo ir koaguliacijos parametrų nustatymas ir keitimas | Būtina |
| 1.8 | Komplektacija | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 skirtingų elektrodų |
| 1.9 | Elektros maitinimas | 230 V ± 10%, 50 Hz, 230 W |
| 1.10 | Galingumas | Išeinanti srovė ne daugiau kaip 50W |
| 1.11 | Sterilizacija | Elektrodai ir elektrodų laikymo rankenėlė turi būti sterilizuojami 134°C |
| 1.12 | Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
| 1.13 | Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |
| 1.14 | Su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |

_____________________

5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PERKAMO PRIETAISO APEKSO LOKATORIAUS DANTIES ŠAKNIES KANALO ILGIO NUSTATYMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių .Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

*netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

- Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

- Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

- Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

- Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

- Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

Lentelė: Perkamo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apekso lokatoriaus |  |
| 1.1 | Paskirtis | Skirta dantų šaknų kanalų ilgio nustatymui |
| 1.2 | Maitinimas | Kraunamas akumuliatorius ir pakrovejas |
| 1.3 | Vaizdo pateikimas | Spalvuotas monitorius |
| 1.4 | Garsinis signalas | Garsinis ispėjimas pasiekus atitinkamus šaknies kanalo ilgius |
| 1.5 | Svoris | Ne daugiau 400 gr |
| 1.6 | Priedai | Matavimo kabelis, ne mažiau 2 failų laikikliai, ne mažiau 2 lūpų kabliukų. |
| 1.7 | Garantija | Įrenginiui ne mažiau 2 metai, priedams – ne mažiau 1 metai |

___________________________

6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ODONTOLOGINIŲ ANTGALIŲ AUTOMATINIS PLOVIMO-TEPIMO ĮRENGINYS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių .Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

*netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

- Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

- Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

- Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

- Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

Lentelė: Perkamo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinių antgalių automatinis plovimo-tepimo įrenginys | Modelis: Gamintojas: |
| 1.1. | Automatinė plovimo ir sutepimo sistema, skirta įvairių gamintojų turbininių, kampinių bei tiesių antgalių ir orinių mikrovariklių priežiūrai | Būtina |
| 1.2. | Vienu metu galima dėti ne mažiau kaip 4 antgalius | Būtina (du mikrovariklio antgaliai ir du turbininiai antgaliai) |
| 1.3. | Priekinėje prietaiso pusėje aiškiai matomi LED indikatoriai, rodantys durelių, tepalo ir oro slėgio būseną | Būtina |
| 1.4. | Jei skydelis nebus pilnai uždarytas, sistema nepradės veikti | Būtina |
| 1.5. | Plovimo – tepimo režimai | Ne mažiau 3 skirtingų plovimo – tepimo režimų |
| 1.6. | Tepalo konteinerio talpa | Ne daugiau nei 1,2 L |
| 1.7. | Oro slėgis | Didesnis nei 0,4 Mpa |
| 1.8. | Komplektacija: maitinimo laidas, tepalas (ne mažiau nei 1 L), tepimo adapteris (2 vnt.) turbinoms (derinama prieš pristatymą, galima rinktis visų pagrindinių odontologinių antgalių gamintojų (t.y. NSK, KaVo, Sirona, W&H, BienAir) adapterį), grąžto laikymo mechanizmo tepimo antgalis | Būtina |
| 1.9. | Durelės turi būti lengvai nuimamos valymui | Būtina |
| 1.10. | Įrenginio išmatavimai | Ne daugiau kaip 280 x 240 x 350 mm (plotis, gylis, aukštis) |
| 1.11. | Įrenginio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg |
| 1.12. | Antgalių grąžto laikymo mechanizmo tepimo funkcija | Būtina |
| 1.13. | CE ženklinimas | Būtina |

____________________

_____________________

7 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

7.1 GREITAEIGIO (TURBININIO) ANTGALIO SU GREITA JUNGTIMI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių .Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

*netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

- Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

- Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

- Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

- Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turbininis antgalis su greita jungtimi 20 vnt. | Modelis: Gamintojas: |
| 1.1 | Galvutės diametras | Galvutės diametras ne daugiau 12.1 mm |
| 1.2 | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |
| 1.3 | Galia | Maksimali galia ne mažiau 20 W |
| 1.4 | Maksimalūs sūkiai | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 |
| 1.5 | Sūkiai | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 360 000 min-1 |
| 1.6 | Šviesa | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |
| 1.7 | Autoklavavimo temperatūra | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.8 | Apsauga | Apsauga nuo aerozolių patekimo į galvutės vidų |
| 1.9 | Jungtis | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |
| 1.10 | Garantija | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |

7.2. LĖTAEIGIO KAMPINIO ANTGALIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių .Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.*netaikoma garantijai

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo      įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

- Tiekėjas dėl kiekvienos prekės turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūloma įranga.

- Tiekėjas kiekvienos prekės turi turėti teisę atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turėti sutartį dėl garantinio aptarnavimo su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti tokios įrangos garantinį ir po garantinį aptarnavimą

- Sutarties galiojimo terminas – 4 mėn. nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

- Tiekėjas privalo prekes pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Sirokomlės g. 8, Vilnius.

- Tiekėjas turi pateikti įrangos naudojimo ir eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba.

- Į kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo į pastato 4 aukštą, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

Lentelė: Perkamo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kampinis antgalis 10 vnt | Modelis: Gamintojas: |
| 1.1 | Galvutės diametras | Galvutės diametras ne daugiau 9,5 mm |
| 1.2 | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |
| 1.3 | Sūkių perdavimo santykis | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |
| 1.4 | Maksimalūs sūkiai | Maksimalūs sūkiai ne mažiau 40 000 min-1 |
| 1.5 | Gražto fiksacija | Grąžto fiksacija mygtuku |
| 1.6 | Šviesa | Su šviesos perdavimu |
| 1.7 | Autoklavavimo temperatūra | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |
| 1.8 | Garantija | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 24 mėn. |