## Sheet1
Įvairių medicininės paskirties prekių sąrašas ir kiekiai
Dalies numeris | Objektų grupės numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, Ref kodas | Pastabos, dėl techninės specifikacijos
1 | 0 |  |  | Angiografijos rinkinys su femoralinio tipo apklotu
1 |  |  |  | Angiografijos rinkinys su femoralinio tipo apklotu | vnt. | 2040
1 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; rinkinį sudaro: angiografijos apklotas, pagamintas iš trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis neaustinės medžiagos, vidurinis – polietileno, apatinis neaustinės medžiagos sluoksnis, abipusiais skaidriais kraštais. Dydis – 230 x 370 ± 10 cm. Apklotas turi dvi apvalias angas d14 ± 2 cm femoralinei prieigai. Didelio skysčių sugėrimo zonos dydis – 80 x 90 ± 10 cm; apklotas instrumentavimo staliukui 140 x 190 ± 10 cm; apklotas lipniu kraštu 75 x 75 ± 5 cm; dangalas polietileninis su guma angiografo vamzdžiui, ilgis – 45 ± 5 cm, diametras - 85 ± 5 cm. Turi tikti abiem angiografams; dangalas iš polietileno ar fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, skirtas apsauginei širmai 110 x 120 ± 5 cm, skaidrus, keturkampio formos, vienas kraštas apsiūtas tvirta ir tampria guma; neaustinio pluošto servetėlės ne mažesnės nei 10 x 20 cm – ne mažiau nei 15 vnt.; plastmasinis žirklės - spaustukas, ne trumpesnis nei 18 cm ilgio; 5 vnt. vienkartinių plastikinių indų: 1 vnt. – skaidrus 120 – 150 mL, 2 vnt. – 60 – 100 mL; 1 vnt. – 250 – 300 mL, 1 vnt. – 2500 - 2700 mL; supakuotas 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
2 |  |  |  | Apklotų rinkinys operacijoms
2 |  |  |  | Apklotų rinkinys operacijoms | vnt. | 1380
2 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; rinkinio sudėtis: apklotas instrumentų staliukui 150 x 200 ± 10 cm; sustiprintas apklotas Mayo staliukui, dydis 78 ± 2 x 145 ± 5cm, absorbuojanti dalis 65 x 85 ± 5cm; apklotas su limpančiu kraštu, pagamintas iš ne mažiau nei 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis iš polietileno plėvelės, kurios storis ne mažiau nei 40 µm, nepralaidus skysčiams, dydis 150 x 250 ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 15 x 50 cm. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios priemonės. Klijai – hipoalergiški, nelimpa prie chirurginių pirštinių; apklotas su limpančiu kraštu 170 x 180 ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesne nei 15 x 50 cm; apklotai su limpančiu kraštu 90 x 80 ± 5 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 15 x 50 ± 5 cm – 2 vnt.; lipni tvirtinimo juosta 9 x 49 ± 2 cm; supakuotas 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
3 |  |  |  | Apklotų ir vienkartinių priemonių rinkinys EKS implantavimui
3 |  |  |  | Apklotų ir vienkartinių priemonių rinkinys EKS implantavimui | vnt. | 144
3 |  |  |  | Sterilus; nepirogeniškas, netoksiškas; rinkinio sudėtis: apklotas instrumentavimo staliukui 140 x 190 ± 10 cm, su sustiprinta 74 ± 2 cm zona; skaidrus, graduotas plastikinis indas 500 mL, diametras - 11 cm; skaidrus, graduotas plastikinis indas 120 mL; marlinės servetėlės 10 x 10 ± 2,5 cm – ne mažiau nei 20 vnt.; kempinėlė nutepimui su 20 ± 2 cm koteliu – ne mažiau nei 3 vnt.; lipni juostelė 9 x 50 ± 2 cm; skaidrus apdangalas aparatūrai - su gumyte, 75 ± 5 cm skersmens x 60 ± 5 cm ilgio; švirkštas 20 mL užmaunama adata (Luer Slip), dviejų dalių; adata 22G, 3,8 cm – 4,2 cm; skalpelio ašmuo 10 numerio; punkcinė adata 18G, ilgis 70 ± 5 mm; incizinė plėvelė 30 x 16 cm ± 2 cm; elektrokaustikos peilis, laido ilgis ne trumpesnis nei 300 cm; kempinėlė kaustikos valymui; maišelis instrumentams su limpančiu kraštu 40 x 30 ± 5 cm; trisluoksnis apklotas su limpančiu kraštu 195 x 200 ± 10 cm; trisluoksnis apklotas su limpančiu kraštu 95 x 75 ± 5 cm, ne mažiau nei 3 vnt; supakuotas viename įpakavime; trijų lygių pakuotė; lengvai nuimami ne mažiau nei trys lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
4 |  |  |  | TUR rinkinys
4 |  |  |  | TUR rinkinys | vnt. | 684
4 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; rinkinio sudėtis: apklotas su integruotais apvalkalais kojoms, pagamintas iš ne mažiau nei 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis - iš polietileno, nepralaidus 205/270 ± 30 cm x ne trumpesnis nei 180 cm, su skysčio surinkimo maišu, su dviem 6 ± 1 cm ir 8 ± 1 cm angomis ir antgaliu pirštui; apklotas instrumentų staliukui 150 x 200 ± 10 cm; supakuotas 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
5 |  |  |  | U – apklotas
5 |  |  |  | U – apklotas | vnt. | 1216
5 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; apklotas su limpančiu U formos plyšiu, pagamintas iš ne mažiau 2 sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos, apatinis iš polietileno plėvelės, kurios storis be mažiau nei 40 µm; dydis 220 ± 20 x ne trumpesnis nei 260 cm, plyšio plotis - 15 ± 5 cm, gylis – 97±5 cm; supakuotas 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
6 |  |  |  | Nelaidi skysčiams kojinė ortopedijai 25 ± 3 x 80 ± 5 cm
6 |  |  |  | Nelaidi skysčiams kojinė ortopedijai 25 ± 3 x 80 ± 5 cm | vnt. | 640
6 |  |  |  | Sterili, vienkartinio naudojimo; dydis 25 ± 3 x 80 ± 5 cm; turi du sluoksnius: išorinis - tvirta skysčiams atspari polietileno plėvelė, kurios storis ne mažiau kaip 70 µm, vidinis – minkšta, prakaitą sugerianti medžiaga; supakuota 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema, t.y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus.
7 |  |  |  | Sterilus apklotas lipniu kraštu 70 x 90 cm (± 5 cm)
7 |  |  |  | Sterilus apklotas lipniu kraštu 70 x 90 cm (± 5 cm) | vnt. | 8200
7 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; dydis 70 x 90 cm (± 5 cm); didelės absorbcijos, pagamintas iš 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis nei 23 g/m2, apatinis - iš polietileno plėvelės, kurios storis ne mažiau nei 40 µm; lipnus kraštas suteptas hipoalerginiais klijais; supakuoti 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
8 |  |  |  | Sterilus apklotas 70 x 90cm (± 5 cm)
8 |  |  |  | Sterilus apklotas 70 x 90cm (± 5 cm) | vnt. | 4800
8 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; dydis 70 x 90 cm (± 5 cm); didelės absorbcijos, pagamintas iš 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis nei 23 g/m2, apatinis - iš polietileno plėvelės, kurios storis ne mažiau nei 40 µm; supakuoti 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
9 |  |  |  | Sterilus apklotas 50 x 60 cm (± 5 cm)
9 |  |  |  | Sterilus apklotas 50 x 60 cm (± 5 cm) | vnt. | 7560
9 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; dydis 50 x 60 cm (± 5 cm); pagamintas iš 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis nei 23 g/m2, apatinis - iš polietileno plėvelės, kurios storis ne mažiau nei 40 µm; supakuoti 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau nei 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO 15223-1 standartų reikalavimus.
10 |  |  |  | Dangalas neurochirurginiam mikroskopui 132 x 385 cm (± 5 cm)
10 |  |  |  | Dangalas neurochirurginiam mikroskopui 132 x 385 cm (± 5 cm) | vnt. | 240
10 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; dydis 132 x 385 cm (± 5 cm); su dviem asistento vamzdžiais, stereo tiltu, kamera / video, suderinama su ligoninėje naudojamu neurochirurginiu mikroskopu ZEISS OPMI PENTERO, su papildomu mikroskopo objektyvo apsauginiu stikliuku; su mikroskopo objektyvo apsauginiu stikliuku, kuris be optinio vaizdo iškraipymo ir be atspindžių; galimybė pakeisti tik apsauginį mikroskopo stikliuką, nekeičiant viso mikroskopo apkloto.
11 |  |  |  | Dangalo davikliams 10 x 122 cm rinkinys
11 |  |  |  | Dangalo davikliams 10 x 122 cm rinkinys | vnt. | 1020
11 |  |  |  | Sterilus, vienkartinio naudojimo; apvalkalas minkštas, pagamintas iš poliuretano, plotis 9 - 11 cm, ilgis 120 - 125 cm; komplekte juostelės tvirtinimui, elastiniai žiedai ir sterilus ultragarsinis gelis.
12 |  |  |  | Dangalas su elastine guma
12 |  |  |  | Dangalas su elastine guma | vnt. | 500
12 |  |  |  | Dangalas iš polietileno ar fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, skaidrus, skirtas apsauginei širmai 100 x 120 ± 5 cm, keturkampio formos, vienas kraštas apsiūtas tvirta ir tampria guma.
13 |  |  |  | Kontrasto suleidimo rinkinys injektoriui Antmed modeliui ImaStar CDP
13 |  |  |  | Kontrasto suleidimo rinkinys injektoriui Antmed modeliui ImaStar CDP | vnt. | 400
13 |  |  |  | Rinkinį sudaro: du 200 - 205 mL švirkštai, 145 - 155 cm „Y“ formos prailginimo linija su dviem vožtuvais, ne mažiau nei 2 skysčių perpylimo įtaisai. Slėgio monitoravimo vamzdelis 122 - 125 cm ilgio, laiko ne mažesnį nei 1200 psi slėgį, vienoje pusėje prisukama female tipo jungtis, kitoje - male tipo jungtis.
14 |  |  |  | Suprapubinis rinkinys (trokarinei epicistostomijai)
14 |  |  |  | Suprapubinis rinkinys (trokarinei epicistostomijai) | vnt. | 190
14 |  |  |  | Sterilus, vienkartinis rinkinys, kuriame yra: 11 ± 1 cm ilgio skylanti punkcinė adata; Ch14 - Ch15 dydžio poliuretaninis „pigtail“ tipo kateteris su gylio žymėmis, ne trumpesnis nei 45 cm ilgio; spaustukas; šlapimo rinktuvas 1500 - 2000 mL; rinkinys įpakuotas viename įpakavime.
15 |  |  |  | Anti-fog kaukė (prieš akinių rasojimą)
15 |  |  |  | Anti-fog kaukė (prieš akinių rasojimą) | vnt. | 6900
15 |  |  |  | Trijų sluoksnių; aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99%); patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke) - mažesnis už 2; užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau nei 2 valandas (ekonomiška naudoti); sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; užtiškusiems skysčiams rezistentiška; kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; tvirtinama raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo (neblizganti ir neakinanti antifoginė juosta – išorinė 40 ± 5 mm ir vidinė 25 ± 5 mm pločio, kurios spalva šviesi, sutampa su visos kaukės spalva ir neblaško dėmesio periferiniu regėjimu), su papildomomis klostėmis, todėl gerai uždengia apatinę veido dalį; kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą. Vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint; supakuotos po 50 - 60 vnt., pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios, stabilios; kaukės išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kaukių, likusių pakuotėje.
16 |  |  |  | Vienkartiniai atsiurbimo maišeliai ir indai jiems
16.1 |  |  |  | Maišelis be granulių | vnt. | 2160
16.1 |  |  |  | Vienkartinis; 2 litrų talpos maišelis, pagamintas iš tvirto polietileno ar fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, be PVC, su integruotu dangčiu; maišelis neturi vakuumo jungties; maišelio viduje yra hidrofobinis / antibakterinis filtras, apsaugantis nuo turinio pratekėjimo; ant maišelio turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišelio išėmimui; ant maišelio turi būti aiškiai nurodyta jo talpa; tinkamas naudoti kartu su indu.
16.2 |  |  |  | Maišelis su granulėmis | vnt. | 8162
16.2 |  |  |  | Vienkartinis; 2 litrų talpos maišelis, pagamintas iš tvirto polietileno ar fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, be PVC, su integruoti dangčiu; maišelis neturi vakuumo jungties; maišelio viduje yra hidrofobinis / antibakterinis filtras, apsaugantis nuo turinio pratekėjimo; maišelio viduje turi būti uždaruose, ištirpstančiuose pakeliuose supakuota granuliuota medžiaga, paverčianti skystį geliu; ant maišelio turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišelio išėmimui; ant maišelio turi būti aiškiai nurodyta jo talpa; maišelis turi būti sulankstytas, inde jis turi išsiplėsti vakuumo pagalba; tinkamas naudoti kartu su indu.
16.3 |  |  |  | Jungiamoji žarnelė maišeliams | vnt. | 700
16.3 |  |  |  | Skirta sujungti vienkartinius skysčių surinkimo maišelius į vientisą skysčių surinkimo sistemą.
16.4 |  |  |  | 2 litrų indas | vnt. | 50
16.4 |  |  |  | 2 litrų talpos daugkartinio naudojimo, atsparus smūgiams, skaidraus plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 mL; vakuumo jungtis ant indo. Indas nesijungia jungtimis su vienkartiniu maišeliu; indas komplektuojamas su L formos jungtimi; L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinėse plovimo mašinose (95°C) ar sterilizuojama (121°C). Sertifikuotas kaip matavimo indas.
17 |  |  |  | Adatos peilio papilatomas
17 |  |  |  | Adatos peilio papilatomas | vnt. | 40
17 |  |  |  | Sterilus; proksimalinė kateterio dalis 6,5 - 7 Fr išorinio diametro, distalinė – 4,5 - 6 Fr; 3 kanalų; adatos - peilio ilgis ne trumpesnis nei 5 mm; instrumento ilgis ne trumpesnis nei 195 cm; tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm; naudojamas kartu su 0,035¨ skersmens pravedėju.
18 |  |  |  | Kasos gydomieji stentai su įsitvirtinimo ausytėmis 5 Fr dydžio
18 |  |  |  | Kasos gydomieji stentai su įsitvirtinimo ausytėmis 5 Fr dydžio | vnt. | 10
18 |  |  |  | Sterilūs; su įsitvirtinimo ausytėmis (iš viso 3) abiejuose stento galuose; su drenavimo angomis; ilgis 5 - 12 cm, ne mažiau 7 skirtingų ilgių.
19 |  |  |  | Kasos ,,pigtail“ tipo stentai be ausytės
19 |  |  |  | Kasos ,,pigtail“ tipo stentai be ausytės | vnt. | 15
19 |  |  |  | Sterilūs; vienkartinė Rx tipo įvedimo sistema, įstumėjas turi užrakinimo ir atrakinimo sistemą; pagaminti iš poliuretano ar fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, su rentgeno kontrastine juostele; 4, 5 Fr diametro; ilgis 2 - 13 cm, ne mažiau 11 ilgių; per visą stentų ilgį išdėstytos akutės ne rečiau nei kas 5 mm; tinkami darbui su 0,035‘‘ viela -pravedėja.