TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Lubrikantas kateteriams ir chirurginiams instrumentams:

- lubrikanto purškalas, skirtas palengvinti plastikinio ar guminio ar lygiaverčių medžiagų kateterio ir zondo įvedimui, taip pat chirurginių instrumentų laikymui;

- pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- talpa 400 – 500 ml;

- ekologiškas, nekenksmingas aplinkai;

Orientacinis poreikis: 78 vnt.

2.1.-2.2. Vienkartinės priemonės proktologinėms operacijoms:

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės su nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Vienkartinių priemonių komplektas fistulių ir pilonidinių cistų operacijoms | Vienkartinių priemonių, skirtų fistulių ir pilonidinių cistų operacijoms lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | 100 kompl. |
| 2.1.1. | Šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | 1. Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); 2. Sterilus (simbolis ant pakuotės), supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; 3. Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“; 4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 5. Šviesolaidžių antgalio diametras: ≤ 1,8 mm; 6. Šviesolaidžių šerdies diametras: ≤ 600 µm; 7. Energijos sklaida radialinė arba cilindrinė 1-2 emisijos žiedais; 8. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 9. nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; 10.ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| 2.2. | Vienkartinių priemonių komplektas hemorojaus operacijoms | Vienkartinių priemonių, skirtų hemorojaus operacijoms lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis zondas 600 µm hemorojaus operacijai, proktologinis pravedėjas ir vienkartinis anoskopas. Pasirenkant šviesolaidinį 700 µm hemorojaus zondą komplektuojamas tik su anoskopu, o proktologinis pravedėjas nekomplektuojamas. | 400 kompl. |
| 2.2.1. | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); - Sterilus (simbolis ant pakuotės), supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; - Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“; - Šviesolaidžio diametras nuo 500 µm iki 700 µm, pagal pasirinkimą; - Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; - Šviesolaidžio antgalis kūgio formos; - Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8±0,02 mm; - Energijos sklaida radialinė arba cilindrinė 1-2 emisijos žiedais; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| 2.2.2. | Proktologinis pravedėjas | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu), 14 G dydžio; - Supakuotas sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės); - Pravedėjo ilgis 6 ± 0,1 cm su ilgio atžymomis kas 1 cm; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| 2.2.3. | Anoskopas | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); - Supakuotas sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės); - Anoskopo ilgis 90 ± 5 mm; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - 6. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| *vienkartinių priemonių privalomas suderinamumas su gamintoju ir šiuo metu turimu operacinėje aparatu |  |  |  |

- Vienkartinis rinkinys  ilgalaikiam plautinės arterijos spaudimo matavimui (termodiliucinio keteterio) 7,5 Fr:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėtas simboliu);

- apirogeniškas;

- rentgenokontrastinis introdiuseris; ne mažiau nei 11 cm ilgio (spindis atitinkantis termodiliucinio kateterio įvedimui), turi šoninį kanalą su trijų krypčių kraneliu gale;

- punkcinė adata 18G, 22G, 25G;

- plastikinis  ar lygiavertis audinių praplėtėjas 8F/8,5F x 18 cm±0,5 cm;

- apsauginė rankovė termodiliuciniam kateteriui, kuri hermetiškai tvirtinasi prie introdiuserio;

- nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos pravedėjas 60±1 cm ilgio 0,035“;

- skalpelis;

- šilkinis siūlas 3-0;

- austinės medžiagos gaziukai (4 vnt.);

- apklotas 120x120 cm ;

- luer ar lygiavertis švirkštas 5ml;

- polivinilchloridinis (PVC) ar lygiavertės medžiagos be DEHP, rentgenokontrastinis termodiliucinis keteteris;

- kateterio ilgis - ne trumpesnis nei 110 cm;

- kateteris sužymėtas centimetrais, užsibaigia balionėliu;

- kateteryje įmontuotas temperatūros – CO (cardiac output) daviklis;

- turi keturis kanalus:

  - plautinės arterijos slėgio matavimui;

  - dešinio prieširdžio slėgio arba centrinio veninio spaudimo matavimui;

  - balionėlio išpūtimui;

  - temperatūros – CO (cardiac output) daviklio kabelis;

- 7,5F kateteris turi papildomą (penktą) injekcinį kanalą;

- švirkštas su tūrio ribotuvu balionėliui išpūsti;

- viskas sudėta vienoje sterilioje pakuotėje;

- pakuojama po vieną rinkinį;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (nedengtas):

- pagamintas iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos;

- stento pynė – kabliuko tipo ir X pynimo tipo;

- stento ilgis 60-160±10 mm,ne mažiau 3 skirtingų ilgių;

- darbinės dalies skersmuo 24±2 mm;

- stento galai 6±1 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai);

- stento gale turi būti  "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui;

- abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai);

- rentgenokontrastinių žymenų  ≥10;

- kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema;

- įdėjimo sistemos ilgis 2300±100 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm;

- naudojama su 0,035" styga;

- stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.

Orientacinis poreikis: 90 vnt.

- Endoskopinis prievarčio – dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis stentas (nedengtas):

- pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos;

- stento pynė – kabliuko tipo ir X pynimo tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo;

- stento ilgis 70 – 140 ± 10 mm (pasiūlyti ne mažiau trijų skirtingų ilgių);

- darbinės dalies diametras 22 ± 3 mm;

- stento galai 6 ± 2 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai);

- abejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai, platininiai ar lygiaverčiai);

- rentgenokontrastinių žymenų ≥ 10;

- kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema;

- įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkantis endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035“ styga;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

6.1.-6.4. Vienkartinės priemonės endoskopiniam siuvimui:

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Orientacinis poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vienkartinės priemonės endoskopiniam siuvimui | Privalo būti vieno gamintojo |  |
| 6.1. | Rankena su valdymo mechanizmu | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - adatos valdymo rankena, iš išorės montuojamos ant endoskopo specialiomis juostomis; - vieno kanalo sistema; - rankenos laikymo dirželis; - antgalio sraigtinės poslinkis 2,6±0,1 mm; - įkandimo plotis 5 ±0,1 mm; - bokšto aukštis 19,8±0,1 mm; - bokšto skersmuo – atidarytas 22,1±0,1 mm; - bokšto skersmuo – uždaras 15,4 mm – 16,4 mm; - nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. | 15 vnt. |
| 6.2. | Spiralinis audinių sugriebėjas | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - spiralės ar lygiaverčio tipo kateteris su rankena; - nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. | 15 vnt. |
| 6.3. | Siūlo įvedėjas | - vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - inkaro formos kateteris su rankena ir spalvotu aplikatoriumi distaliniame gale; - nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. | 90 vnt. |
| 6.4. | Siūlas | - sterilus (simbolis ant pakuotės); - 2-0, polipropileno ar lygiavertis siūlas, tinkantis prie poz. 6.3. | 8 pak. |

  - Endoskopinis tinklelis, svetimkūniams surinkti Ø30mm 230cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- individualiame įpakavime;

- skirtas saugiam ir efektyviam svetimkūnių ar kitų objektų pašalinimui iš paciento kūno endoskopinių procedūrų metu;

- išmatavimai:  Ø 30mm 230 ±0,1 cm;

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

8.  Akmenų traukimo krepšelis tinkantis RX tipo sistemai:

  - sterilus (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - tinkantis 3,2 mm darbiniam kanalui;

  - kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm;

  - išskleisto keturių vielučių krepšelio galimi dydžiai: 1,5 cm; 2,0 cm; 2,5 cm arba 3,0 cm (±0,1 cm);

  - krepšelis lankstus, bet labai tvirtas;

  - ratu pasisukanti plastikinė arba lygiavertė rankena;

  - visas kateteris turi metalinį ar lygiavertį neišsiardantį šarvą;

  - injekcinis, stygos vedlio ir paties krepšelio kanalas yra viename kateteryje;

  - tinkantis darbui su pniaumatine rankena, turima ligoninėje (Boston Scientific, Allianceᵀᴹ II Integrated Inflation/Litho Handle);

  - per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti;

  - nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 8. | 1,5 ±0,1 cm | 70 |
|  | 2,0 ±0,1 cm |  |
|  | 2,5 ±0,1 cm |  |
|  | 3,0 ±0,1 cm |  |

9.1.-9.2. Pogleivinis injekcinis tirpalas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai;

- veikliosios medžiagos kiekis;

- aplikavimo švirkštas - spiralinis ar lygiavertis;

| Poz. Nr. | Veikliosios medžiagos kiekis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | 1 ±0,1 g | 20 |
| 9.2. | 0,5 ±0,1 g |  |

10.1.-10.2. Mikrodializės kateteriai su pompos rinkiniais, darbui su mDialysis pompa:

  - Intrakranijinis mikrodializės kateteris:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skirta implantacijai į smegenų audinį mikrodializato surinkimui;

- auksinis arba lygiavertis antgalis, leidžiantis nustatyti kateterio vietą kompiuterinės tomografijos metu;

Kateterio sudėtinės dalys:

- dializės membrana;

- darbinė dalis;

- skysčių sandūra;

- apsauginis vamzdelis;

- išleidžiamasis vamzdelis;

- mėgintuvėlio laikiklis;

- mikrobuteliukas;

- įleidimo vamzdelis;

- luer-lock arba lygiavertė švirkšto jungtis;

- kateterio membrana pagaminta ir poliarido eterio sulfono arba lygiavertės medžiagos, o darbinė dalis – iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- membranos ilgis: 10 mm ± 1 mm;

- membranos diametras: 0,6 ± 0,02 mm;

- darbinės dalies ilgis: 130 mm ± 2 mm;

- darbinės dalies diametras: 0,9 ± 0,02 mm;

- pakuotėje ne mažiau 4 rinkiniai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

  - Mikrodializės pompos rinkinys:

- skirtas darbui su smegenų audiniais;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

Rinkinyje turi būti:

- švirkštas (1 vnt.);

- baterija (1 vnt.);

- perfuzinis skystis, skirtas smegenų perfuzijai;

- rinkinio sudedamosios dalys tinkančios darbui su mDialysis pompa;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

- Viengubas kraujo maišelis:

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- apirogeniškas;

- talpa 300 - 600 ml;

- vamzdelis turi būti su atskiriamais segmentais;

- su individualiais numeriais;

- du lengvai nulaužiami vožtuvai,

- vienas vamzdelis, kurio laisvasis galas baigiasi plastikine adata;

- vamzdelis turi būti vientisas, be papildomų injekcijos vietų;

- tinkamas vamzdelių sujungimo ir užlydymo įrenginiams;

- maišeliai supakuoti po 3-10 vnt. sterilioje plastikinėje pakuotėje (simbolis ant pakuotės);

- galiojimo terminas ne mažiau kaip 24 mėn.

- būtinas prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą) ar lygiaverčiu sertifikatu (pateikti atitinkamo sertifikato kopijas).

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.