## Techninė specifikacija
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
2. | Reikalavimai skaitmeniniam rentgeno aparatui
2.1 | Sistemą sudaro | 1. Aukšto dažnio generatorius,
2. Rentgeno vamzdis,
3. Rentgeno vamzdžio kolona,
4. Kolimatorius,
5. Stalas rentgenografijai,
6. Motorizuotas stovas rentgenografijai,
7. Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 1,
8. Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.2,
9. Dozimetrijos sistema,
10. Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga),
3. | Reikalavimai aukšto dažnio generatoriui
3.1 | Maksimali galia | ≥ 80 kW
3.2 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 150 kV
3.3 | Srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,5 iki 800 mAs
3.4 | Ekspozicijos valdymas | Automatinis, ≥ 3 laukų
3.5 | Anatominės programos | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas
3.6 | Generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje
4. | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui
4.1 | Besisukantis anodas | Būtina
4.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2
4.3 | Židinių dydžiai | 1. ≤ 0,6 mm mažam židiniui,
2. ≤ 1,2 mm dideliam židiniui.
4.4 | Mažojo židinio nominali galia | ≥ 30 kW
4.5 | Didžiojo židinio nominali galia | ≥ 80 kW
4.6 | Rentgeno vamzdžio maksimali įtampa | ≥ 150 kV
4.7 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 350 kHU
5. | Reikalavimai motorizuotai rentgeno vamzdžio kolonai
5.1 | Montuojama ant žemės | Būtina
5.2 | Kolonos išilginis judėjimas | ≥ 2300 mm
5.4 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas | ≥ 1450 mm
5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimo kampas | ≥ ± 140 laipsniai
5.6 | Kolonos pasukimo kampas | ≥ ± 180 laipsnių
5.8 | Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos. | Rentgeno aparatas turi automatinio rentgeno vamzdžio aukščio keitimo priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos funkciją
5.9 | Kolonoje integruota kamera leidžianti stebėti pacientą gyvai | Kameros vaizdas gyvai perduodamas į radiologijos technologo konsolės monitorių. Užtikrinama galimybė atlikti virtualų kolimavimą ir stebėti kolimuojamą plotą lietimui jautriame ekrane
5.10 | Valdymo konsolė | Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu. Ekrane pateikiami ekspozicijos parametrai su galimybe juos keisti ekrano pagalba (kV; mAs)
5.11 | Vaizdų sujungimo protokolas „image stitching“ horizontalioms ir vertikalioms projekcijoms | Būtinas, ≥ 3 nuotraukų vertikalioje projekcijoje, ≥ 3 nuotraukų horizontalioje projekcijoje
6. | Reikalavimai kolimatoriui
6.2 | Kolimatoriaus valdymas | Motorizuotas ir rankinis
6.3 | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 45 laipsniai
6.4 | Filtrų skaičius | ≥ 3
7. | Reikalavimai stalui rentgenografijai
7.1 | Stalviršio ilgis | ≥ 2300 mm
7.2 | Stalviršio plotis | ≥ 800 mm
7.3 | Stalo aukščio keitimas | Motorizuotas
7.4 | Maksimalus stalo keliamas svoris | ≥ 300 kg
7.5 | Detektoriaus laikiklis laterografijai atlikti | Rentgeno aparatas sukomplektuotas detektoriaus laikikliu laterografijai atlikti
7.6 | Rentgenografinis tinklelis | Rentgenografinis tinklelis, realizuota galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį
7.7 | Stalviršio judėjimas | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating)
8. | Reikalavimai motorizuotam stovui rentgenografijai
8.1 | Stovo tipas | Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai
8.2 | Detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 350 iki 1750 mm
8.3 | Rentgenografinis tinklelis | Rentgenografinis tinklelis, realizuota galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį
8.4 | Rankenos pacientui | Viršutinė rankena ir šoninės rankenos
9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 1
9.1 | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stove | Būtina
9.2 | Detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Belaidė arba laidinė
9.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis
9.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (420 x 420) mm
9.5 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm
9.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit
9.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) prie 0 - 0,05 lp/mm | ≥ 70 %
10. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 2
10.1 | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio | Būtina
10.2 | Detektorius su integruota rankena | Būtina
10.3 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Būtina
10.4 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis
10.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (400 x 400) mm
10.6 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | Ne mažiau IPX3 apsaugos klasės
10.7 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm
10.8 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit
10.9 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) prie 0 - 0,05 lp/mm | ≥ 70 %
10.10 | Detektoriaus krovimas jam esant stale | Būtina
11. | Reikalavimai dozimetrijos sistemai
12.1 | Paskirtis | Sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu
12.2 | Rentgeno aparato komplektacijoje yra dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu, su realizuota galimybe dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos) | Būtina
12. | Reikalavimai kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai)
12.1 | Radiologijos technologo darbo vietos funkcionalumas:
12.1.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina
12.1.2 | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas | Būtina
12.1.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina
12.1.4 | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas | Būtina
12.1.5 | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais | Būtina
12.1.6 | Automatinis sietelio aptikimas ir artefaktų slopinimas | Būtina
12.1.7 | Vaizdo manipuliacijos | 1. Padidinimas,
2. Apvertimas,
3. Pasukimas,
4. Pilkosios skalės inversija,
5. Pastūmimas,
6. Šviesumo / kontrasto keitimas.
12.1.8 | Anotacijos | 1. Tekstiniai komentarai,
2. Skaitmeniniai žymekliai.
12.1.9 | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės) | 1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print),
2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage),
3. DICOM Storage Commitment,
4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist),
5. DICOM Radiation Dose Structured Report.
13.2 | Ekspozicijos paleidimo mygtukas | Rankinis
12.3 | Monitorius | 1. ≥ 1280x1024 taškų skiriamosios gebos,
2. ≥ 23” įstrižainės. Su lietimui jautriu ekranu
12.4 | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra,
2. Pelė.
13. | Komplektacija
13.1 | Dviejų darbo vietų stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas | 1 vnt.
13.2 | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 1 | 1 vnt.
13.3 | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.2 | 1 vnt.
13.5 | Dozimetrijos sistema | 1 vnt.
13.6 | Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga) | 1 vnt.
14. | Senos sistemos esančios ligoninėje išmontavimas ir utilizavimas. | Būtina.
15. | Kiti reikalavimai
15.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą).
15.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
15.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams).

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne