TS pasiūlymas DPV aparatui

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas | 6 vnt. |
| 2. | Paduodamos dujos | 1. O₂ 2. Oras |
| 3. | Monitorius | 1. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba ≥ 1920 x 1080 taškų 3. Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) 8. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija AMV arba ASV 9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) |
| 5. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | ≥ 80 l/min. |
| 6. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: 1. Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos 2. Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos 3. PEEP keitimo ribos 4. Įkvėpimo laiko keitimo ribos 5. Iškvėpimo sulaikymo ribos % 6. Įkvėpimo slėgio keitimo ribos 7. Srauto trigerio jautrumo ribos 8. Slėgio trigerio jautrumo ribos | 1. ≤ 20 – ≥ 4000 ml 2. ≤ 1 – ≥ 100 k/min 3. ≤ 1 – ≥ 50 cmH₂O 4. ≤ 0,1 – ≥ 5 s 5. ≤ 5 – ≥ 60 % 6. ≤ 1 – ≥ 60 cmH₂O 7. ≤ 0,5 – ≥ 10 l/min. 8. ≤ (-20) – ≥ (-0,5) cmH₂O |
| 7. | Aliarmų sistema | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija |
| 8. | Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga | 1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas ir/arba ΔP (driving pressure) 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI) 6. Cdyn arba Cstat |
| 9. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |
| 9.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 5 kreivės |
| 9.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |
| 10. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | ≥ 72 val. |
| 11. | Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer) | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu |
| 12. | Dinaminė plaučių vizualizacija | 1. Rodomas alveolių paslankumas (compliance) 2. Rodomas rezistentiškumas kvėpavimo takuose (resistance) 3. Nustatomi paslankumo ir rezistentiškumo atskaitos taškai |
| 13. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |
| 14. | Paramagnetinis O₂ sensorius | Būtina |
| 15. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 90 min. ventiliaciją |
| 16. | Aparatas jungiasi į ligoninėje esančią Mindray Benevision CMS stotį | Būtina |
| 17. | DPV aparato komplektacija | 1. DPV aparatas - 6 vnt. 2. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 6 vnt. |
| 18. | Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti DPV aparatus į ligoninės turimas konsolių sistemas | DPV aparato monitorius montuojamas priekyje konsolės, korpusas nugaroje konsolės |
| 19. | Galimybė iš centrinės monitoravimo sistemos valdyti dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisus | Būtina |