Priedas Nr. 1

GAIVINIMO SISTEMOS (AUTOMATINIO KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDĖJO) 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomi parametrai ir nurodomas pridedamo katalogo puslapis, kuriame reikalavimas yra aprašytas

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Elektromechaninis prietaisas 
	Būtina
	

	2. 
	Konstrukcija
	Lenta-pagrindas ant kurios tvirtinasi paspaudėjas
	

	3. 
	Veikimo principas.
	Veikiantis nuo integruotos baterijos. Krūtinės ląstos paspaudimai (kompresijos).
	

	4. 
	Darbinė temperatūra.
	Diapazone ≥ (-20º - +45º) C.
	

	5. 
	Lenta-pagrindas
	· Su specialia rankena nešimui

· Su tvirtinimo vieta paspaudėjui

· Rentgenu peršviečiama

· Su specialiais paciento fiksavimo diržais
	

	6. 
	Paspaudėjas
	· Vienaašis

· Tvirtinamas prie lentos

· Galimybė sukioti 360° kampu
· Galimybė keisti aukštį pagal paciento krūtinės ląstos dydį

· Su integruotu LCD ekranu
	

	7. 
	Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų
	· Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) 

· Kompresijos su ventiliavimo pauze 15:2 (15 kompresijų ir 2 įpūtimai) 

·  pastovios kompresijos režimai


	

	8. 
	Paspaudimo gylis reguliuojamas
	· Ne mažesnėje nei 2-6 cm amplitudėje

· Keičiamas ne didesniais kaip 0,1 cm žingsniais
	

	9. 
	Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį
	· Ne mažesniame kaip 80 - 120 kartų /min diapazone
· Galimybė keisti ne didesniais kaip 1k/min žingsniais
	

	10. 
	Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo
	Būtina
	

	11. 
	Ekranas
	· Aiškiai matomas

· Galimybė pasukti ekrano vaizdą 180° kampu (apversti)
· Galimybė keisti ekrano apšvietimą į tamsų
	

	12. 
	Baterija
	· Pakraunama Li jonų polimerų arba analogiška

· Lengvai išimama/įdedama be papildomų įrankių

· Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos

· Baterijos statusas atvaizduojamas ekrane, minutėmis

· Tarnauja pilnai pakrovus, įprasitinėmis sąlygomis ne mažiau kaip 90 min.

· Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso
	

	13. 
	Aliarmų sistema
	· Trijų lygių aliarmai (svarbus, vidutinis, mažai svarbus)

· Vizualiniai ir garsiniai

· Aliarmo statuso atvaizdavimas ekrane
	

	14. 
	SD kortelė duomenų išsaugojimui
	Būtina
	

	15. 
	Krepšys nešimui
	Patogus, su specialiais diržais nešimui, talpinantis visus priedus
	

	16. 
	Portatyvus, lengvas
	Svoris aparato su lenta ≤ 7,7 kg
	

	17. 
	Komplektacija
	Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta, baterija, pakrovėjo laidas, krepšys nešimui, SD kortelė duomenų įrašymui, 
	

	18. 
	Apsaugos standartas nuodrėgmės ir dulkių ne prasčiau
	IP54
	

	19. 
	Turi būti paženklintas CE ženklu. 
	Būtina.
	

	20. 
	Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims.
	Ne mažiau 24 mėnesių.
	

	21. 
	Vartotojo instrukcija.
	Pasirašius sutartį ir pristačius sistemą, kartu turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
	


