## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMUI (9819)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
6. Prekėms nustatomas garantinis terminas, kuris yra Galiojimo laikas pristatymo metų tūri būti ne trumpesnis kaip 70 proc. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
7. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis | Firminis siūlomos priemonės pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Mato vnt. įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | Silikonininis `Y` formos stentas bronchų bifurkacijos stentavimui | Silikonininis `Y` formos stentas bronchų bifurkacijos stentavimui: Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų. Stento viršutinės atšakos išorinis skermuo turi būti nuo 14±1 mm - 18 mm±1mm, ilgis - 110±1 mm, atšakų skersmuo turi būti nuo 10 ±1mm iki 14±1 mm, ilgis - 50±1mm.* Stento sienelės storis turi būti 1,2 ±2mm. Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Išorinėje stento sienelės pusėje turi būti išoriniai antimigraciniaia fiksatoriai (karputės). Stento galų briaunos turi būti atraumatinės kūginės formos. Stentas turi būti įpadidinto kontrastingumo: jo sienelėje inkrustuoti didelio ryškumo rentgenokontrastiniai intarpai. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 18 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Pinti dengtas stentai trachėjos ir bronchų stentavimui | Pinti stentai trachėjos ir bronchų stentavimui: Stento karkasas turi būti pagamintas iš nitinolio arba lygiavertės vielos, pintos kabliuko tipo pynimu; atraumatiškais suapvakintais stento galais. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 8 mm ±2 mm iki 18 mm ±2 mm; diametrai graduoti 2 mm žingsniu; ilgis nuo 20 mm ± 10 mm iki 70 mm ±10 mm. Vidinis stento paviršius turi būti padengtas silikono ar lygiaverte plėvele. Stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 rentgenokontrastinių žymeklių ( iš aukso, platinos arba analogiškos medžiagos ), kurie kontrastingesni negu stento karkasas. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis, ne mažesnio negu 8 Fr skersmens įdėjimo priemonėmis. Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje. | vnt. | 30 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Pinti nedengtas stentai trachėjos ir bronchų stentavimui | Pinti stentai trachėjos ir bronchų stentavimui: Stento karkasas turi būti pagamintas iš nitinolio arba lygiavertės vielos, pintos kabliuko tipo pynimu; atraumatiškais suapvakintais stento galais. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 8 mm ±2 mm iki 18 mm ±2 mm; diametrai graduoti 2 mm žingsniu; ilgis nuo 20 mm ± 10 mm iki 70 mm ±10 mm.* Stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 auksinių rentgenokontrastinių žymeklių, kurie kontrastingesni negu stento karkasas. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis, ne mažesnio negu 12 Fr skersmens įdėjimo priemonėmis. Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje. | vnt. | 40 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Vienodo išorinio skersmens silikoninis stentas trachėjos ir bronchų stentavimui | Vienodo išorinio skersmens silikoninis stentas trachėjos ir bronchų stentavimui: Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 10 mm - 20 mm, (diametrai graduoti 1-2 mm žingsniu), ilgis - 20 mm - 100 mm, (ilgiai graduoti 5-6 mm žingsniu). Stento sienelės storis turi būti 1,0 - 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių). Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento sienelės turi būti su iškilimais (karputėmis) antimigracijai. Stento galų briaunos turi būti kūginės formos. Stentas turi būti rentgenokontrastinis (baltas). Stentas turi būti įvedamas į trachėją ir/ar bronchus per nelankstų (rigidinį) bronchoskopą stentų aplikatorių rinkinio pagalba. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 20 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Skirtingo išorinio skersmens silikoninis stentas trachėjos ir bronchų stentavimui | Skirtingo išorinio skersmens silikoninis stentas trachėjos ir bronchų stentavimui: Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 10 mm - 20 mm, (diametrai graduoti 1-2 mm žingsniu), ilgis - 20 mm - 100 mm, (ilgiai graduoti 5-6 mm žingsniu). Stento sienelės storis turi būti 1,0 - 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių). Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento sienelės turi būti su iškilimais (karputėmis) antimigracijai. Stento galų briaunos turi būti kūginės formos. Stentas turi būti rentgenokontrastinis (baltas). Stentas turi būti įvedamas į trachėją ir/ar bronchus per nelankstų (rigidinį) bronchoskopą stentų aplikatorių rinkinio pagalba. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 30 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | Vienodo išorinio skersmens "T" formos stentas trachėjos ir bronchų stentavimui | Vienodo išorinio skersmens "T" formos stentas trachėjos ir bronchų stentavimui: Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų. Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 11 mm iki 15 mm.* Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento sienelės storis turi būti 1,0 - 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių). Stentas turi būti rentgenokontrastinis. Kiekvienos stento endotrschėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) ilgis turi būti ne mažiau kaip 70 mm. Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje. | vnt. | 12 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Dvejopo išorinio skersmens silikoninis trachejos "T" formos stentas su konuso formos oraliniu galu, adaptuotu poklostinei gerklų sričiai | Dvejopo išorinio skersmens silikoninis trachejos "T" formos stentas su konuso formos oraliniu galu, adaptuotu poklostinei gerklų sričiai: Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų. Hypolarynx sričiai skirtos stento atšakos išorinis skersmuo turi būti 10 mm, aboralinės stento atšakos spindis turi būti 13 mm. Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją. Stento kaklinė atšaka turi turėti kamštuką ir išorinius žiedinės formos fiksatorius. Stentas turi būti rentgenokontrastinis. Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje. | vnt. | 20 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0