ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį (būtina įrašyti psl. nr., esantį bukletuose / techniniuose aprašuose) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odontologinis įrenginys 1 kompl. Prekės gamintojas (įrašyti): _______________ . Prekės modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ____________. Nuoroda į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį, kuriame būtų galima patikrinti tiekėjo teikiamų duomenų autentiškumą apie prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (įrašyti): __________________________. Gali būti siūloma tik tokia prekė dėl kurios gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos prekės gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |  |  |
| 1. | Paciento kėdė: |  |  |
| 1.1. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 V, 50/60 Hz | Kėdės maitinimas ____ (įrašyti) |
| 1 1.2. | Kėdės keliamoji galia– | Ne mažiau kaip 150 kg. | Kėdės keliamoji galia ____ (įrašyti) |
| 1.3. | Kėdės valdymas ir kėlimo principas | Elektrinis – hidraulinis ar lygiavertis | ____ (įrašyti) |
| 1.4. | Kėdė | Būtinas sėdimosios dalies aukščio reguliavimas | ____ (įrašyti) |
| 1.5. | Kėdė | Būtinas automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | ____ (įrašyti) |
| 1.6. | Paciento kėdės apmušalo danga | Turi būti besiūlė, prieš užsakymą pateikti pasirinkti spalvą. | ____ (įrašyti) |
| 1.7. | Kojūgalio apsauginė danga | Turi būti | ____ (įrašyti) |
| 1.8. | Individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys | Ne mažiau 2 Papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa. | ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) |
| 1.9. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies ir kojinio pedalo | ____ (įrašyti) |
| 1.10. | Galvos atlošo artikuliatorius | Dviejų ašių | ____ (įrašyti) |
| 1.11. | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešiniojo porankio nusukimas | Ne mažiau kaip 90° kampu | ____ (įrašyti) |
| 1.12. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į komunikacijų dėžutę, kuri yra atskirta nuo paciento kėdės ir spjaudyklės bloko, ir kurią galima pastatyti ir po spjaudyklės bloku, ir kėdės gale. Iš dėžutės komunikacijos jungiasi su įranga tiesiai per spjaudyklės bloką. Komunikacijų dėžutės išorėje turi būti vandens ir oro spaudimo manometrai. | ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |
| 2.1. | Gydytojo instrumentai: 1) pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui 5) vieta įmontuojamai plombų kietinimo lempai | Ne mažiau 3-jų funkcijų Su šviesa Su šviesa Su šviesa Turi būti | ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) |
| 2.2. | Instrumentų bloko tvirtinamas | Prie spjaudyklės, atskirai nuo šviestuvo alkūnės. | ____ (įrašyti) |
| 2.3. | Instrumentų blokas | Kilnojasi kartu su kėde. | ____ (įrašyti) |
| 2.4. | Instrumentų ir kėdės pozicijų valdymas | Kojiniu pedalu, pedalas vientisas. | ____ (įrašyti) |
| 2.5. | Instrumentai | Paguldomi iš viršaus | ____ (įrašyti) |
| 2.6. | Kėdė/atlošas | Pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai. | ____ (įrašyti) |
| 3. | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |
| 3.1. | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau 3-jų lizdų | ____ (įrašyti) |
| 3.2. | Švirkštas | Ne mažiau 3-jų funkcijų (oras, vanduo, oras + vanduo). Paduodamo oro ir vandens reguliavimo rankenėlės. | ____ (įrašyti) |
| 3.3. | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. | Turi būti | ____ (įrašyti) |
| 3.4. | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės apiplovimo mygtukai. | Turi būti | ____ (įrašyti) |
| 3.5. | Spjaudyklė. | Keramikinė arba lygiavertė | ____ (įrašyti) |
| 3.6. | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui | Turi būti | ____ (įrašyti) |
| 3.7. | Švaraus vandens sistema | Indo talpa ne mažiau kaip 1 l. | ____ (įrašyti) |
| 4. | Apšvietimo sistema: |  |  |
| 4.1. | Apšvietimo lempa | Montuojama prie vandens bloko. | ____ (įrašyti) |
| 4.2. | Apšvietimas | LED tipo, ne mažiau kaip 5 lemputės. | ____ (įrašyti) |
| 4.3. | Specialus kompozitų režimas. Turi įsijungti / išsijungti judesio davikliu. | Turi įsijungti / išsijungti judesio davikliu. | ____ (įrašyti) |
| 4.4. | Šviesos intensyvumas | Turi reguliuotis rankenėle, be iš anksto nustatytų žingsnių. | ____ (įrašyti) |
| 4.5. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas | Valdomas judesio davikliu | ____ (įrašyti) |
| 4.6. | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų lempos pusių | ____ (įrašyti) |
| 5. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis: | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 100- 40000 aps/min. | ____ (įrašyti) |
| 5.1. | Apšvietimas | Su LED pašvietimu | ____ (įrašyti) |
| 6. | Antgaliai mikrovarikliui: |  |  |
| 6.1. | Kampinis antgalis | 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu; | ____ (įrašyti) |
| 6.2. | Tiesus antgalis | 1) su vidiniu aušinimu; 2) sterilizuojamas | ____ (įrašyti) |
| 7. | Kėdutė gydytojui |  |  |
| 7.1. | Kėdutė. | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų | ____ (įrašyti) |
| 7.2. | Sėdimosios dalies pasvirimo kampas | Reguliuojamas | ____ (įrašyti) |
| 7.3. | Atlošo pasvirimo kampas | Reguliuojamas | ____ (įrašyti) |
| 7.4. | Kėdutės aukštis | Reguliuojamas | ____ (įrašyti) |
| 7.5. | Apmušalai | Besiūliai, identiški paciento krėslo spalvai | ____ (įrašyti) |
| 8. | Vakuuminis siurblys. |  |  |
| 8.1. | Galia | Ne mažiau kaip 0,35 kW | ____ (įrašyti) |
| 8.2. | Našumas | Ne mažiau kaip 1.200 l/min. | ____ (įrašyti) |
| 9. | Betepalinis kompresorius |  |  |
| 9.1. | Bako talpa | Ne mažiau kaip 20 l. | ____ (įrašyti) |
| 9.2. | Oro našumas ne mažiau kaip 70 l/min. | Ne mažiau kaip 70 l/min. | ____ (įrašyti) |
| 10. | Suspauto oro sausintuvas |  |  |
| 10.1. | Veikimo principas | Turi veikti šaldytuvo principu – be jokių eksploatacinių medžiagų | ____ (įrašyti) |
| 11. | Ultragarsinis skaleris |  |  |
| 11.1. | Skalerio montavimas | Įmontuojamas gydytojo instrumentų bloke, kuriame yra vieta skaleriui | ____ (įrašyti) |
| 11.2. | Darbiniai antgaliai | Komplekte su ne mažiau kaip 5 darbiniais antgaliukai su 2 raktais | ____ (įrašyti) |
| 11.3. | Dažnis | Reguliuojamas, ne mažesnėse ribose kaip 25-31 kHz | ____ (įrašyti) |
| 12. | Garantijos: 1) Paciento kėdei, gydytojų instrumentų daliai, spjaudyklės blokui/asistento instrumentų daliai, apšvietimo sistemai; 2) Elektriniam mikrovarikliui, kampiniam antgaliui, tiesiam antgaliui, ultragarsiniam skaleriui, vakuuminiam siurbliui, kompresoriui, oro sausintuvui; 3) Odontologinei įrangai | Ne mažiau kaip 5 metai. Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) ____ (įrašyti) |
| 13. | Planiniai techniniai patikrinimai | Garantiniu laikotarpiu, odontologinei įrangai, turi būti atliekami kasmetiniai planiniai techniniai patikrinimai -aptarnavimai. Tiekėjai šias sąnaudas turi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. | ____ (įrašyti) |
| 14. | Odontologinis įrenginys | Turi turėti CE ženklinimą pagal MDD93/42EEC, atitikties deklaraciją (originalus ir patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) | ____ (įrašyti) |

Pastaba: Tiekėjas pristatytas Prekes sumontuoja, pajungia ir apmoko personalą.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šią užpildytą tecnninės specifikacijos lentelę, ir dokumentus įrodančius parduodamos Prekės atitikimą nurodytiems kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo rašytinis patvirtinimas arba saugos duomenų lapas arba gamintojo bandymų ataskaita arba protokolas įrodantys, kad Prekė atitinka nustatytus reikalavimus, arba katalogai, prekių aprašymai ar kt., ar nurodytas interneto nuoroda, kurioje galima rasti reikalaujamą informaciją), kurie patvirtintų nustatytų reikalavimų atitikimą. Pateiktuose dokumentuose turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas keliamiems reikalavimams, t. y. pabraukti kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal keliamus reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai  yra ne lietuvių kalba, jie turi būti pateikti su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų Prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamos tiekėjo sąskaita.