Protokolo priedas Nr. 1

RINKOS KONSULTACIJOS

ENDOSKOPINĖ ĮRANGA I (ENDOSKOPAS EGZOTINIAMS GYVŪNAMS, ENDOSKOPAS, ENDOSKOPAS SPENIAMS, ENDOSKOPIJOS RINKINYS, VAGINOSKOPIJOS RINKINYS)

ATASKAITA

2025-06-25

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl endoskopinė įranga I  (endoskopas egzotiniams gyvūnams, endoskopas, endoskopas speniams, endoskopijos rinkinys, vaginoskopijos rinkinys) pirkimo.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-16. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-06-20 d.  17:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacijoje dėl endoskopinė įranga I (endoskopas egzotiniams gyvūnams, endoskopas, endoskopas speniams, endoskopijos rinkinys, vaginoskopijos rinkinys dalyvavo 1 dalyvis ir pateikė pastabų dėl 5 pirkimo dalies techninės specifikacijos.

1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

1.6.1. dalyvių klausimai dėl techninės specifikacijos  (II dalis);

1.6.2. išvada (III dalis).

II. Dalyvio KLAUSIMAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Pateikiami atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar pirkimo dokumentų projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite, kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Pirkimo dokumentų projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra ne visai išsamios, konkrečios ir aiškios. Prašome 5 pirkimo objekto dalyje „Veterinarinis lankstus endoskopas“ 9–14 punktuose nurodytas priemones (žnyples, kateterį, kilpą) išskirti į atskirą pirkimo dalį. - Tai papildomos priemonės, kurios nėra integrali pagrindinės įrangos dalis. - Daug tiekėjų gali pasiūlyti pagrindinę sistemą, bet neturi galimybės pateikti visų priedų, todėl konkurencija yra dirbtinai ribojama. - Šie priedai yra universalūs, dažnai keičiami, todėl juos logiška įsigyti atskirai. | Atsakymas: Pirkimo negalima išskaidyti į atskiras dalis – atskirai įrangą ir atskirai papildomos priemones – dėl šių priežasčių: įranga ir papildomos priemonės yra gamintojo suprojektuotos kaip suderinta sistema. Atskirai įsigytos dalys: - gali būti nesuderinamos technologiškai ar programiškai. - gali sukelti įrangos gedimus arba neteisingą veikimą, ypač jei naudojamos neoriginalios ar nesuderintos priemonės. |
|  | Ar aiškus Sutarties projektas? | Prašome padidinti pristatymo laiką iki 3 mėnesių. | Pristatymo laiko negalime pratęsti dėl biudžeto terminų. |

DalyviO KLAUSIMAI

DĖL TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: VETERINARINIS LANKSTUS ENDOSKOPAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės | Pateikiami atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Programinė įranga |  |  |  |
| 2.1. | Procesoriaus dydis (ilgis x plotis x aukštis) | (480 mm x 350 mm x 190 mm) ± 3 mm | Prašome reikalavimą keisti į: (480 mm x 350 mm x 190 mm) ± 10 % Mūsų įrenginio išmatavimai yra: 491 ± 7 mm × 376 ± 7 mm × 204 ± 5 mm, t. y. skiriasi nežymiai (iki 11 mm). - Nežymūs matmenų skirtumai neturi įtakos funkcionalumui. - Rinkoje egzistuoja įvairūs procesorių modeliai su artimais, bet šiek tiek besiskiriančiais matmenimis – fiksuotas dydis riboja konkurenciją ir gali lemti dirbtinį tiekėjų ribojimą. | Atsakymas: netaikysime reikalavimo dydžio parametrams. |
| 6. | Veterinarinė lanksti endoskopo dalis Nr. 1 |  |  |  |
| 6.2. | Diametras | 8 mm ± 0,5 mm | Prašome reikalavimą keisti į: 8 mm ± 1 mm Nedidelis nuokrypis neturi įtakos įrenginio funkcionalumui, siūlomas sprendimas ženkliai viršija kitus esminius reikalavimus: 6.11.Vaizdo raiška siekia 2 000 000 pikselių (kai reikalaujama ne mažiau kaip 1 000 000). 6.9. Matymo kampas yra 145° (vietoj minimalių 120°). Tai leidžia užtikrinti aukštą vaizdo kokybę, platesnį apžvalgos lauką ir tikslesnę diagnostiką. | Atsakymas Koreguosime: 8 mm ±1 mm |
| 7. | Veterinarinė lanksti endoskopo dalis Nr. 2 |  |  |  |
| 7.1. | Ilgis | 350 cm ± 5 cm | Prašome reikalavimą keisti į: 350 cm ± 20 cm Šie skirtumai ne tik neturi neigiamos įtakos įrenginio funkcionalumui, bet ir yra kompensuojami pranašesnėmis vaizdo bei valdymo savybėmis. | Atsakymas Koreguosime: 350 cm ±20 cm |
| 7.2. | Diametras | 13 mm ± 0,2 mm | Prašome reikalavimą keisti į: 13 mm ± 1 mm Šie skirtumai ne tik neturi neigiamos įtakos įrenginio funkcionalumui, bet ir yra kompensuojami pranašesnėmis vaizdo bei valdymo savybėmis. | Atsakymas: Koreguosime: 13 mm±1 mm |
| 8. | Veterinarinė nelanksti endoskopo dalis dantims |  |  |  |
| 8.1. | Ilgis | 550 cm ± 5 cm | Tikėtina, kad specifikacijoje nurodytas nelankstaus endoskopo dalies ilgis buvo įrašytas per klaidą, nes 550 cm (5,5 m) ilgio instrumentas praktikoje nėra naudojamas. Tokie endoskopai paprastai būna gerokai trumpesni – pavyzdžiui, apie 440 mm. | Atsakymas: Padaryta techninė klaida. Koreguosime: ne mažiau kaip 550 mm. Endoskopas skirtas arkliams, reikia ilgesnės endoskopo dalies). |
| 8.2. | Diametras | 15 mm ± 0,2 mm | Prašome reikalavimą keisti į: 8 mm – 15 mm Mažesnio diametro pranašumai: Lengviau pasiekiamos mažos ertmės – ypač svarbu dirbant su mažesniais gyvūnais ar sunkiai prieinamomis vietomis. Mažesnis stresas gyvūnui – siauresnis prietaisas sukelia mažiau diskomforto procedūros metu. Tikslesnė apžiūra – pagerėja matomumas ir diagnostikos kokybė. Sumažėja sužalojimų rizika – mažesnis diametras reiškia švelnesnį kontaktą su audiniais. | Atsakymas Nesutinkame. Endoskopas bus naudojamas arkliams, todėl reikalingas didesnis diametras. Koreguosime iš dalies: 8.2. punktas. Diametras 15 mm ±1 mm. |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis.

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė pasiūlymus, pastabas.

  - Perkančioji organizacija į dalyvio pateiktas pastabas iš dalies atsižvelgė.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė			Virginija Lapaitytė

Virginija Lapaitytė, tel. 0 37 327288, el. p. virginija.lapaityte@lsmu.lt

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/listProposal.do?resourceId=3233399