REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ALERGIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGYJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS

ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | - Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape anglų kalba yra nurodytas parametras) bei nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistema – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas, kilmės šalis | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) |  |
| 2. | Sistemos paskirtis | Sistema skirta alergenų tyrimams atlikti. |  |  |
| 3. | Sistemos bendra charakteristika | Pusiau arba pilnai automatinė sistema alergijų tyrimams, automatiškai atliekanti inkubacijas ir plovimo procedūras (neapsiribojant). |  |  |
| 4. | Tyrimo metodas | Imunobloto metodas arba kitas metodas esantis Lietuvos nacionalinėje medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (MNKV IS) |  |  |
| 5. | Vienos inkubacijos metu galima derinti skirtingus konjugatus/ tyrimus | Būtina |  |  |
| 6. | Pajėgumas | Ne mažiau 30 tyrimų vienu metu. |  |  |
| 7. | Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas bei archyvavimas. | Būtina |  |  |
| 8. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi pastebimai spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat Tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti aukščiau esančioje lentelėje).

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento kopiją (originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis), pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.

3. Siūloma prekė turi būti nauja arba naudota, geros būklės (techniškai tvarkinga, veikianti). Galima siūlyti demonstracines ir / arba atnaujintas (remarketing) prekes.

4. Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių alergijų nustatymo tyrimų atlikimui tiekimo laikotarpiu Pirkėjui neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis Tiekėjui nuosavybės teise priklausančia įranga, atitinkančia šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi supažindinti Pirkėją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangos techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Programinė įranga, kuri bus naudojama sistemos, procesų, tyrimų protokolų valdyme, automatinei rezultatų analizei, duomenų apdorojimui ir saugojimui turi būti ne senesnė nei Windows 10 (arba lygiavertė) operacinė sistema.

6. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.