## Lapas1
Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |  |  | Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025-__-__
Pirkimo pavadinimas: Chirurginiai implantai (Nr. 10166-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
Vardas, pavardė, pareigos:
Vardas, pavardė, pareigos:
Vardas, pavardė, pareigos:
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių ir suteikiamų panaudai instrumentų pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos pagal Pirkimo sąlygų 8 p. ("Pavyzdžių pateikimas"). Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.
2.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.
2.4. Visos prekės, įskaitant pagal panaudą pateikiamus instrumentus, turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.5. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
2.6. Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo dokumentai dėl implantų suderinamumo su magnetiniu lauku, arba gamintojo dokumentai, nurodantys rekomendacijas saugiam magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimui atlikti. Netaikoma šioms pirkimo dalims: 7, 23, 26, 27, 28.
2.7. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
2.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
2.9. Techninėje specifikacijoje nurodytas maksimalus prekių kiekis 24 mėnesiams, jo neišpirkus per 12 mėn., sutartis galės būti pratęsta dar 12 mėn.
3. Reikalavimai panaudai teikiamiems instrumentams:
3.1. Panaudai pateikiami instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui).
3.2. Kartu su prekėmis pateikiami prekių ir instrumentų naudojimo, instrumentų valymo/sterilizavimo/ dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Kartu su implantais turi būti pateikiama išsami implantavimo metodika ir, perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos turi būti pravedami implantavimo metodikos mokymai perkančiosios organizacijos personalui.
3.3. Pirkimo dalyse kur nurodytas reikalingas instrumentų rinkinys pagal panaudą, papildomai reikalingas: -dėklas (-ai), skirtas (-ti) konstrukcijoms ir instrumentams ; -ir uždaras konteineris sterilizavimui (bet ne transportavimui) be papildomo jo pakavimo, - sterilizuotini ligoninėje turimais garo arba formaldehido sterilizatoriais. Instrumentai turi būti tinkami sterilizavimui frakcionuotu vakuumu arba žemos temperatūros formaldehido sterilizacijos būdu.
3.4. Instrumentai turi būti ergonomiški, leidžiantys medicinos personalui lengvai juos panaudoti pagal paskirtį. Visi siūlomi instrumentai turi turėti ref.kodus, kurie įrašomi į siūlomų panaudai įrangos sąrašą. Ref.kodas turi būti matomas ne tik ant pakuotės, bet ir ant siūlomo instrumento, kad būtų galima identifikuoti rinkinio sudėtį.
3.5 Tiekėjas privalo sukomplektuoti ir pateikti visus gamintojo rekomenduojamus instrumentus (jeigu perkančioji organizacija nenurodė konkrečių instrumentų) , priedus bei kt., kas reikalinga atlikti operacijai. Atsižvelgiant į gamintojo rekomendacija tiekėjas gali instrumentų sąrašą papildyti reikalingais papildomais instrumentais. Sutarties vydymo metu paaiškėjus, kad su pateiktu instrumentų rinkiniu neįmanoma pasiekti pirkimo tikslo (atlikti operaciją), tiekėjas įsipareigoja nemokamai pateikti trūkstamus instrumentus.
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai: *Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
1. Silikoniniai plaštakos sąnarių implantai
1.1 | Proksimalinio interfalanginio sąnario endoprotezas | Pagamintas iš silikono ir atitinka ISO 10993-1; Ne mažiau 6 dydžių; Spalvinis bandomųjų implantų žymėjimas; Implantas turi būti 15° kampu ramybės būsenoje; Sulenkiamas iki 90°; Turi turėti progresinius raštpilius kaulo paruošimui; Turi atlaikyti 10 mln. ciklų; Turi turėti implanto viduryje įlinkius iš viršaus ir apačios, antirotacinis; Turi būti su pagerintu lateraliniu stabilumu; Implanto centrinė dalis su sumažintu aukščiu, siekiant sumažinti trintį su minkštaisiais audiniais. | 12
1.2 | Metakarpofalanginio sąnario endoprotezas | Pagamintas iš silikono ir atitinka ISO 10993-1; Ne mažiau 7 dydžių; Spalvinis bandomųjų implantų žymėjimas; Implantas turi būti 30° kampu ramybės būsenoje; Sulenkiamas iki 90°; Turi turėti progresinius raštpilius kaulo paruošimui; Turi atlaikyti 10 mln. ciklų; Turi turėti implanto viduryje įlinkius iš viršaus ir apačios, antirotacinis. | 5
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 1-ai pirkimo daliai:
Kartu implantais turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
2. Sistema, įgalinanti atlikti proksimalinio alkūnkaulio lūžių fiksaciją plokštele
2.1 | Rakinama plokštelė. Dešinė pusė. | Anatomiškai išgaubta, atitinkanti alkūnkaulio proksimalinės dalies formą, plokštelė. Plokštelėje esančios angos leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Gali būti nuo 2 iki 11 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 2 iki 11 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Ne mažiau 6 skirtingų dydžių (skirtingų angų plokštelių). Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 50
2.2 | Rakinama plokštelė. Kairė pusė. | Anatomiškai išgaubta, atitinkanti alkūnkaulio proksimalinės dalies formą, plokštelė. Plokštelėje esančios angos leidžia naudoti standartinius arba užrakinamus sraigtus. Gali būti nuo 2 iki 11 angų sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje ir nuo 2 iki 11 angų sraigtams distalinėje plokštelės dalyje. Ne mažiau 6 skirtingų dydžių (skirtingų angų plokštelių). Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 90
2.3 | Sraigtai. | Užrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 2,7 iki 3.5 mm skersmens sraigtai, nuo 10 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių (plokštelės proksimalinei daliai). Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 750
2.4 | Sraigtai. | Neužrakinami savisriegiai kortikaliniai nuo 2,7 iki 3,5 mm skersmens sraigtai, nuo 10 iki 60 mm ilgio, ne mažiau 5 skirtingų ilgių. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 400
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 2-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
3. Užrakinamos plokštelių ir sraigtų rinkinys, skirtas dilbio kaulų distalinės dalies fiksacijai (nesudėtingiems lūžiams)
3.1 | Plokštelės ir sraigtai skirti kairės rankos fiksacijai iš delninės pusės | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Plokštelės storis 1,8 mm - 2,0 mm, pagamintos iš titano. Distalinėje dalyje: 5-8 skylės ir galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Plokštelės plotis distalinėje dalyje 22mm-27mm. Distalinėje ir proksimalinėje plokštelės dalyje yra papildomos kiaurymės vielos pravedimui. Proksimalinė plokštelės dalis turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Plokštelės 3 ilgių: dvi proksimalinėje dalyje turi 3-4 skyles sraigtams, kurių viena pailga, kita plokštelė proksimalinėje dalyje turi 5-6 skyles sraigtams, kurių viena pailga. Proksimalinės dalies skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Proksimalinės dalies pailgos skylės ilgis >9 mm. Sraigtai savisriegiai 2,4 mm – 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę. Siūlomų rakinamų ir nerakinamų savisriegių sraigtų diametrai turi būti vienodi - nuo 2,4mm iki 2,7mm. | 550
3.2 | Plokštelės ir sraigtai skirti dešinės rankos fiksacijai iš delninės pusės |  | 510
3.3 | Sraigtai | Nerakinami savisriegiai 2,4 mm - 2,7 mm diametro. Siūlomų savisriegių sraigtų diametras turi būti vienodas - nuo 2,4mm iki 2,7mm. | 1400
3.4 | Sraigtai | Užrakinami savisriegiai 2,4 mm - 2,7 mm diametro. Siūlomų savisriegių sraigtų diametras turi būti vienodas - nuo 2,4mm iki 2,7mm. | 4500
Perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek sraigtai turi būti tarpusavyje suderinami) pagaminti iš to paties metalo bei turi būti to paties gamintojo.
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 3-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateikti du pilni instrumentų rinkiniai panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1. | Atsuktuvas | 2
2. | Grąžto nukreipėjas fiksuoto kampo | 1
3. | Grąžto nukreipėjas kintamo kampo | 1
4. | Grąžtas atitinkantis sraigtų diametrą | 2
5. | Gylio matuoklė | 1
6. | Lenkimo replės | 1
7. | Kiršnerio viela | 20
8. | Sterelizavimo konteineris | 1
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
4. Sistema, įgalinanti atlikti dilbio kaulų distalinės dalies osteotomiją ir fiksaciją užrakinama plokštele
4.1 | Plokštelės skirtos stipinkaulio fiksacijai iš delninės pusės | Plokštelės storis 2,4 mm - 3,0 mm. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Distalinėje dalyje 5-8 skylės. Distalinėje plokštelės dalyje turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Distalinėje ir proksimalinėje plokštelės dalyse yra papildomos kiaurymės vielos pravedimui. Proksimalinė plokštelės dalis turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Plokštelė proksimalinėje dalyje turi 5-7 skyles sraigtams, kurių bent viena pailga. Proksimalinės dalies skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus, kurių galvutės pilnai panyra į plokštelę. Plokštelės pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos naudojamos medicinoje. | 50
4.2 | Plokštelės alkūnkaulio fiksacijai | Plokštelės storis 1,7 mm - 3,5 mm. 6-7 skylės, kurių bent dvi pailgos. Turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Plokštelės turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Plokštelės skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus, kurių galvutės pilnai panyra į plokštelę. Plokštelės pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos naudojamos medicinoje. | 10
4.3 | Sraigtai | Nerakinami savisriegiai 2,4 mm - 2,7 mm diametro. Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje. | 670
4.4 | Sraigtai | Užrakinami savisriegiai 2,4 mm - 2,7mm diametro. Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje. | 720
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 4-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
5. Užrakinamos plokštelių ir sraigtų rinkinys, skirtas dilbio kaulų distalinės dalies fiksacijai (sudėtingiems lūžiams)
5.1 | Plokštelės fiksacijai iš delninės pusės. Distalinė plokštelės dalis ne mažiau kaip dviejų skirtingų pločių. Proksimalinėje plokštelės dalyje 3-5 skylės sraigtams. | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Plokštelės storis 1,7 mm - 3,0 mm. Ne mažiau kaip trijų skirtingų ilgių plokštelės. Distalinėje dalyje ne mažiau 7 skylių sraigtams išsidėsčiusių dviem eilėmis. Distalinėje plokštelės dalyje turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Distalinėje ir proksimalinėje plokštelės dalyje yra papildomos kiaurymės vielos pravedimui. Proksimalinė plokštelės dalis turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių bent viena pailga. Proksimalinės dalies skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Proksimalinės dalies pailgos skylės ilgis ≥ 10mm. Sraigtai savisriegiai 2,4 mm – 3,5 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę. Plokštelės pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos naudojamos medicinoje | 220
5.2 | Plokštelės ir sraigtai skirti fiksacijai iš delninės pusės. Proksimalinėje plokštelės dalyje 6 -8 skylės sraigtams. |  | 18
5.3 | Plokštelės fiksacijai iš delninės pusės. Proksimalinėje plokštelės dalyje ≥ 8 skylės sraigtams, kurių bent viena pailga. |  | 30
5.4 | Plokštelės fiksacijai iš nugarinės pusės | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš nugarinės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Plokštelės storis 1,7 mm – 2,0 mm. Plokštelė ir sraigtai titano lydinio. Distalinėje plokštelės dalyje turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių viena pailga. Proksimalinės dalies skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Sraigtai savisriegiai 2,4 mm – 3,5 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę. | 38
5.5 | Plokštelės fiksacijai iš nugarinės pusės (fragmentui specifinės plokštelės) | L” formos. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei pusei. Plokštelės storis 1,7 mm - 2,0 mm. Distalinėje dalyje 2 skylės sraigtams. Plokštelė ir sraigtai titano lydinio. Distalinėje plokštelės dalyje turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Distalinėje plokštelės dalyje yra papildoma kiaurymė vielos pravedimui. Proksimalinė plokštelės dalis turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 4 skylių sraigtams, kurių viena pailga. Proksimalinės dalies skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Sraigtai savisriegiai 2,4 mm – 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę. | 25
5.6 | Plokštelės alkūnkaulio distalinės dalies fiksacijai | Plokštelės forma atitinkanti alkūnkaulio distalinio galo formą. Plokštelės storis 1,7 mm - 2,0 mm. Plokštelė ir sraigtai titano lydinio. Turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu. Plokštelėje yra papildomos kiaurymės vielos pravedimui. Proksimalinė plokštelės dalis turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 5 skylių sraigtams, kurių viena pailga. Plokštelės skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Sraigtai savisriegiai 2,4 mm – 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę. | 21
5.7 | Sraigtai | Nerakinami savisriegiai 2,4 mm - 3,5 mm diametro. | 1100
5.8 | Sraigtai | Užrakinami savisriegiai 2,4 mm - 3,5 mm diametro. | 1900
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 5-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
6. Plokštelės ilgų kaulų osteosintezei tinkančios dilbiui
6.1 | Plokštelės ilgų kaulų osteosintezei | Dinaminės, kompresinės, pagamintos iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. 3,0 mm - 4,0 mm storio, 9,0 mm - 11,0 mm pločio. Nuo 4 angų iki 12 angų kas 1 angą. | 250
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 6-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
7. Išorinės fiksacijos aparatas, skirtas stipinkaulio distalinio galo lūžiams fiksuoti
7.1 | Kartelės | Ilgos kartelės su strypelių fiksatoriumi | 6
7.2 | Kartelės | Trumpos kartelės su strypelių fiksatoriumi; | 2
7.3 | Kartelės | Trumpos kartelės su strypelių fiksatoriumi ir įtempimo mechanizmu | 4
7.4 | Šarnyrinis mechanizmas | Šarnyrinis mechanizmas jungiantis karteles | 6
7.5 | Strypeliai | Strypeliai skirti įsukti į delnakaulius; | 7
7.6 | Strypeliai | Strypeliai skirti įsukti į stipinkaulį | 7
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Aparato detalės suderinamos ir papildančios ligoninės turimą ir naudojamą K. Penning Orthofix Dynamic wrist fixation sistemą (37000 serija). Pateikiamas 1 pilnas nurodytai sistemai tinkamas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant Siūlomos panaudai įrangos sąrašą.
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 7-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
8. Universali riešo sąnario artrodezė
8.1 | Universali riešo sąnario artrodezės užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta. Distalinėje dalyje mažiausiai 4 kiaurymės, fiksuojamos Ø 2,4 mm ir/arba Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais bei Ø 2,4 mm ir/arba Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje bent 4 kiaurymės, fiksuojamos Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Plokštelės yra 2 skirtingų ilgių. Plokštelė turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui. Sraigtų galvutė pilnai panyra į plokštelę. Pagaminta iš titano lydinio. |  | 12
8.2 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 2.4-2,7 mm užrakinami kortikaliniai sraigtai, savisriegiai. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigtų ilgis 12 ÷ 30 mm (kas 2mm). |  | 70
8.3 | Smulkūs, ø 2,4-2,7 mm kortikaliniai sraigtai. Pagaminti iš titano lydinio. Savisriegiai. Sraigtų ilgis 10 ÷ 24 mm (kas 2mm). |  | 90
8.4 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys Ø 3.5 mm skersmens, užrakinami kortikaliniai sraigtai, savisriegiai. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigtų ilgis 12 ÷ 30 mm (kas 2mm) |  | 20
8.5 | Kortikaliniai, ø 3,5 mm. Pagaminti iš titano lydinio. Savisriegiai. Sraigtų ilgis 12 ÷ 30 mm (kas 2mm) |  | 10
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 8-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateiktas vienas pilnas instrumentų rinkinys panaudai su krepšeliu instrumentams ir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriu, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
9. Plokštelės ir sraigtai, skirti plaštakos kaulams
9.1 Stambios plokštelės ir sraigtai delnakauliams fiksuoti
9.1.1 | Tiesios plokštelės ne mažiau trijų skirtingų ilgių, 4-12 skylių | Rinkinys susideda iš anatomiškai adaptuotų 1,5mm ±0,5mm storio plokštelių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams 2,30-2,50mm diametro savisriegių sraigtų. Plokštelės skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Įsukus sraigtą, sraigto galvutė pilnai panyra į plokštelę, pagamintos iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje. | 95
9.1.2 | ,,T" formos plokštelės ne mažiau 4 skylių | Rinkinys susideda iš anatomiškai adaptuotų 1,5mm ±0,5mm storio plokštelių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams 2,30-2,50mm diametro savisriegių sraigtų. Plokštelės skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus. Įsukus sraigtą, sraigto galvutė pilnai panyra į plokštelę, pagamintos iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje. | 180
9.1.3 | Sraigtai 2,30- 2,50 mm | Nerakinami savisriegiai 2,30-2,50 mm diametro. Tvirtai laikosi ant atsuktuvo. Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje. | 800
9.1.4 | Sraigtai 2,30- 2,50 mm | Užrakinami savisriegiai 2,30-2,50 mm diametro. Tvirtai laikosi ant atsuktuvo. Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje. | 600
9.2 Vidutinės plokštelės ir sraigtai, plaštakos kaulams fiksuoti
9.2.1 | ,T‘‘ formos ne mažiau 4 skylių plokštelės | Rinkinys susideda iš 0,6 mm −0,8 mm storio plokštelių ir 1,5 mm ir 1,7 mm savisriegių sraigtų. Įsukus sraigtą, sraigto galvutė pilnai panyra į plokštelę. Plokštelių forma atitinka žmogaus plaštakos kaulų formą. | 21
9.2.2 | ,,L‘‘ir/arba ,,Y'' formos ne mažiau 5 skylių plokštelės | Rinkinys susideda iš 0,6 mm −0,8 mm storio plokštelių ir 1,5 mm ir 1,7 mm savisriegių sraigtų. Įsukus sraigtą, sraigto galvutė pilnai panyra į plokštelę. Plokštelių forma atitinka žmogaus plaštakos kaulų formą. | 21
9.2.3 | Tiesios ne mažiau 4 skirtingų ilgių plokštelės. |  | 45
9.2.4 | 1,5 mm ir 1,7 mm diametro savisriegiai sraigtai |  | 500
9.3 | Herbert tipo kanuliuoti arba lygiaverčiai sraigtai skirti riešakaulių ir pirštakaulių fiksacijai | Kanuliuoti sraigtai. Sraigtą sudaro šerdis ir abiejuose sraigto galuose esantis sriegis. Turi būti galimybė sraigtu atlikti kompresiją tarp lūžgalių. Sraigto ilgiai nuo 12 mm iki 26 mm. (kas 2 mm). Artimoji dalyje sriegio diametras 3,1-3,5 mm, sriegio diametras tolimoje dalyje - 2,2-2,7 mm, ilgis 4.0-6.0 mm. | 120
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 9-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateikti du pilni instrumentų rinkiniai 9.1 ir 9.2pozicijoms ir 1 pilnas instrumentų rinkinys 9.3pozicijos sraigtams panaudai su krepšeliais instrumentams ir implantams bei sraigtams sudėti bei sterilizavimo konteineriais, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
10. Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė ir sraigtai proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti
10.1 | Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti. | Blauzdikaulio proksimalinio galo T formos užrakinama plokštelė. Anatomiškai išlenkta, ne mažiau nei 3,2 mm storio, 15-17mm pločio siauroje ir 34±2mm pločio plačioje dalyje. Pagaminta iš titano lydinio. Naudojama su grąžto krypties blokeliu. Fiksuojama Ø 5,0mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. Plokštelėje sraigtai rakinami fiksuotu kampu. Bendras angų skaičius 8, 115±3mm ilgio. 4 angos plokštelės proksimalinėje ir 4 angos distalinėje dalyje. Distalinėje plokštelės dalyje turi būti bent viena ovalo formos anga skirta osteotomuotų kaulų kompresijai (dinaminė kompresinė anga). Distalinis galas nuaštrintas ir padedantis laisvai pozicionuoti plokštelę tarp kaulo ir minkštųjų audinių. | 250
10.2 | Užrakinami sraigtai | Ø 5,0mm užrakinami titano lydinio sraigtai, tinkantys perkamai plokštelei fiksuoti nuo 30 iki 80 mm ilgio (iki 50 mm žingsnis kas 2 mm, nuo 50 iki 80 mm - kas 2 arba 5mm). | 2100
10.3 | Kortikaliniai sraigtai | Ø 4,5mm titano lydinio sraigtai, tinkantys perkamai plokštelei fiksuoti nuo 30 iki 46 mm ilgio (žingsnis kas 2 mm). | 700
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 10-ai pirkimo daliai:
Kartu su plokštelėmis ir sraigtais turi būti pateikti du pilni instrumentų rinkiniai panaudai su krepšeliais instrumentams ir implantams bei sraigtams sudėti bei sterilizavimo konteineriais, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
11. Plokštelės ilgų kaulų osteosintezei
11.1 | Plokštelės ilgų kaulų osteosintezei | Dinaminės, kompresinės, pagamintos iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais. 3,5 mm - 4,6 mm storio, 11,0 mm - 14,0 mm pločio. Tinkančios blauzdikauliui. | -
11.1.1 | Plokštelės nuo 6 angų iki 10 angų (kas 1 angą) |  | 100
11.1.2 | Plokštelės nuo 12 angų iki 20 angų (kas 2 angas) |  | 50
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 11-ai pirkimo daliai:
Pateikiami instrumentai panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
12. Herbert tipo kanuliuoti arba lygiaverčiai sraigtai
12.1 | Herbert tipo arba lygiaverčiai sraigtai | Kanuliuoti titaniniai sraigtai. Sraigtą sudaro šerdis ir abiejuose sraigto galuose esantis sriegis. Turi būti galimybė sraigtu atlikti kompresiją tarp lūžgalių. Sraigto ilgiai nuo 12mm iki 30mm. (kas 2mm). Artimoje dalyje sriegio diametras 3,7-4,2 mm, sriegio diametras tolimoje dalyje - 2,8-3,2mm, ilgis 4.0-7.0mm | 540
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 12-ai pirkimo daliai:
Kartu su sraigtais turi būti pateikti du pilni instrumentų rinkiniai panaudai su krepšeliais instrumentams ir implantams bei sraigtams sudėti bei sterilizavimo konteineriais, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. (Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui):
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
13. Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės
13.1 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 5 skylių | Plokštelės pagamintos iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos, tinkamos naudoti medicinoje. Plokštelės storis nuo 2,5 iki 3,2mm. Plotis nuo 9mm iki 11mm, fiksuojamos 3,5mm diametro sraigtais. | 50
13.2 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 6 skylių |  | 70
13.3 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 7 skylių |  | 80
13.4 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 8 skylių |  | 55
13.5 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 9 skylių |  | 55
13.6 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 10 skylių |  | 40
13.7 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 12 skylių |  | 20
13.8 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 14 skylių |  | 20
13.9 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 16 skylių |  | 12
13.10 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 18 skylių |  | 12
13.11 | Rakinamos rekonstrukcinės plokštelės 20 skylių |  | 12
13.12 | Rakinami sraigtai rekonstrukcinėms plokštelėms | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 3,5 mm skersmens, užrakinami kortikaliniai sraigtai, savisriegiai. | 700
13.13 | Nerakinami sraigtai rekonstrukcinėms plokštelėms | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai, 3,5 mm skersmens. | 700
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 13-ai pirkimo daliai:
Pateikiami du instrumentų rinkiniai panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas.Viename instrumentų rinkinyje būtina pateikti lankstytuvus lenkti plokštelėms ne mažiau kaip dviejomis skirtigomis kryptimis - 2vnt. Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“.
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
14. Žastikaulio proksimalinio galo rakinamos plokštelės ir sraigtai
14.1 | Žastikaulio proksimalinio galo rakinamos plokštelės | 1.Rakinama, automatiškai išgaubta ir išlenkta, atititnkanti žastikaulio proksimalinės dalies formą, plokštelė. 2. Plokštelė išplatėjanti proksimaliniame gale. 3. Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 9 angų rakinantiems sraigtams su fiksuotu rankinimo kampu. 4. Ne mažiau dviejų 2 skirtingų trumpų plokštelių, kurių ilgiai turi būti nuo 90mm iki 115mm. Ir ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgų plokštelių, kurių ilgiai nuo 115mm iki 270mm. 5. Universalios, tinkančios tiek kairei, tiek dešinei rankai. 6. Pagaminta iš nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 800
14.2 | Rakinami savisriegiai sraigtai, skirti fiksuoti žastikaulio proksimalinio galo plokštelei | 3,5 mm - 4,5 mm skersmens, 24 -56 mm ilgio. Pagaminti iš nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 8600
14.3 | Neužrakinami savissriegiai sraigtai | 3,0 mm - 4,0 mm skersmens, 20-40 mm ilgio. Pagaminti iš nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 2500
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 14-ai pirkimo daliai:
Pateikiami trys instrumentų rinkiniai panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Sunaudojus dvidešimt plokštelių, keičiamas grąžtas. Viename instrumentų rinkinyje būtina pateikti kaulinius laikius - 2vnt ir lankstytuvus - 2vnt. Lentelėje tiekėjas taip pat turi įrašyti duomenis apie panaudai duodamą dėklą (-us) ir konteinerį sterilizavimui. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę. „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
15. Plokštelės ilgų kaulų osteosintezei tinkančios žastikauliui
15.1 | Plokštelės ilgų kaulų osteosintezei | Dinaminės, kompresinės, pagamintos iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais. 3,5 mm - 4,6 mm storio, 11,0 mm - 14,0 mm pločio. Nuo 6 angų iki 10 kas 1 angą, nuo 12 iki 16 angų kas 2 angas. | 180
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 15-ai pirkimo daliai:
Pateikiamas vienas instrumentų rinkinys panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
16. Intramedulinės kanuliuotos užrakinamos vinys su sraigtais KONSIGNACIJAI Nupirktų implantų tiekimas bus vykdomas konsignacijos principu, t. y. prekių pirkėjas atsiskaito su tiekėju tik tada, kai implantai sunaudojami, todėl tiekėjas nupirkus visą implantų kiekį arba pasibaigus pirkimo pardavimo sutarčiai turėtų įsipareigoti neatlygintinai pasiimti nepanaudotus implantus. Jei implantai bus tiekiami nesterilūs, pasibaigus pirkimo pardavimo sutarčiai tiekėjas turėtų įsipareigoti neatlygintinai pasiimti nepanaudotus implantus, net jei implantai buvo išpakuoti iš gamyklinės pakuotės ir sterilizuoti, tačiau nepanaudoti.
16.1 Šlaunikaulio diafizės intramedulinės kanuliuotos užrakinamos diafizės vinys
16.1.1 | Intramedulinės kanuliuotos šlaunikaulio lūžiams skirtos vinys su sraigtais | 1. Intramedulinės kanuliuotos šlaunikaulio lūžiams skirtos vinys su sraigtais. 2. Vinių diametras nuo 9 mm - 14 mm (ne mažiau 5 skirtingi diametrai), diametro žingsnis kas 1 mm. Vinių minimalus ilgių diapazonas 360 mm - 460 mm (gali būti platesnis), žingsnis ne daugiau nei kas 20 mm. 3. Atskiri implantai kairei ir dešinei kojoms arba universalūs. 4. Proksimalinio galo rakinimo sraigtai ne mažiau kaip 2 vnt. Distalinio galo rakinimo sraigtai ne mažiau kaip 3 vnt. 5. Ne mažiau kaip viena anga ovali vinies dinamizacijai. | 60
16.1.2 | Intramedulinės vinies rakinimo sraigtai | Intramedulinės vinies rakinimo sraigtai 4,5 mm - 6,0 mm storio, 30 mm - 100 mm ilgio, žingsnis ne didesnis kaip 5 mm. | 850
16.2 Blauzdikaulio intramedulinės kanuliuotos užrakinamos vinys
16.2.1 | Intramedulinės kanuliuotos blauzdikaulio diafizės lūžiams skirtos vinys | 1. Intramedulinės kanuliuotos blauzdikaulio diafizės lūžiams skirtos vinys. 2. Vinis anatomiškai lenkta tik proksimalinėje dalyje. 3. Vinių diametras 8 mm - 12 mm (ne mažiau 4 skirtingi diametrai), žingsnis ne didesnis kaip kas 15 mm. 4. Vinių minimalus ilgių diapazonas nuo 270 mm iki 390 mm (gali būti platesnis), žingsnis ne didesnis nei 10 mm. 5. Proksimalinėje vinies dalyje ne mažiau kaip 4 angos vinį rakinantiems sraigtams ir ne mažiau kaip 3 angos sraigtams distalinėje vinies dalyje; angos abiejuose galuose išsidėsčiusios ne mažiau kaip 2 plokštumose ir ne mažiau kaip 1 anga ovali vinies dinamizacijai. 6. Distaliausios rakinamam sraigtui skirtos angos centro atstumas nuo vinies distalinio galo ne didesnis nei 12 mm. 7. Vinies proksimalinis galas uždaromas specialiu “kaiščiu” (akle). | 550
16.2.2 | Intramedulinės vinies rakinimo sraigtai | Intramedulinės vinies rakinimo sraigtai . Užrakinamų sraigtų diametras 4,0 mm - 5,0 mm. Užrakinamų sraigtų ilgis 30mm - 100 mm, žingsnis ne didesnis kaip 5 mm. | 2500
16.3 Intramedulinė vinis žastikaulio diafizės lūžiams
16.3.1 | Intramedulinė žastikaulio diafizės lužiams skirta vinis | 1. Žastikaulio vinis pagaminta iš titano lydinio arba medicininio plieno, su galimybe atlikti lūžgalių kompresiją arba be jos, proksimalinė dalis lenkta. 2. Intramedulinės vinys privalo būti ne mažiau kaip trijų diametrų storio. 3. Diametro žingsnis 1 mm. Diametras nuo 7 mm. 4. Vinių ilgis nuo 190 iki 280 mm arba platesnis ilgių spektras, ilgio žingsnis ne didesnis kaip 5 mm. 5. Proksimalinėje dalyje vinies fiksacija ne mažiau kaip dviem sraigtais. 6. Distalinėje dalyje vinies fiksacija ne mažiau kaip trimis sraigtais dvejose plokštumose. | 70
16.3.2 | Sraigtai | Sraigtai (vinies fiksacijai) pagaminti iš titano lydinio arba medicininio plieno ir pritaikyti siūlomos vinies fiksacijai. | 250
16.3.3 | Kompresiniai sraigtai | Kompresiniai sraigtai pritaikyti siūlomos vinies fiksacijai. | 45
16.3.4 | Kaištis (Aklė) |  | 45
16.4 Šlaunikaulio retrogradinės kanuliuotos vinys
16.4.1 | Šlaunikaulio retrogradinės kanuliuotos vinys | 1.Šlaunikaulio diafizės distalinio 1/3 lūžiams skirtos kanuliuotos vinys. 2. Intramedulinių vinių proksimalinis diametras nuo 10mm - 13 mm ar platesnis (ne mažiau kaip 3 skirtingi dydžiai). 3. Intramedulinių vinių minimalus ilgių diapazonas 320 mm - 420 mm (gali būti platesnis), ilgio žingsnis ne didesnis kaip kas 20 mm. 4. Atskiri implantai kairei ir dešinei kojoms arba universalūs. 5. Proksimalinėje vinių dalyje ne mažiau 2 angų sraigtams įsriegti, distalinėje dalyje ne mažiau 2 angų sraigtams įsriegti. 6. Vinių distalinis galas uždaromas specialiu “kaiščiu” (akle). | 140
16.4.2 | Intrameduliniųvinių proksimalinio rakinimo sraigtai | Intramedulinių vinių sraigtai, tinkantys užrakinti proksimalinę vinies dalį. | 500
16.4.3 | Intramedulinių vinių distalinio rakinimo kompresiniai sraigtai | Intramedulinių vinių distalinio rakinimo sraigtai su lūžusių fragmentų kompresijos galimybe. | 50
16.4.4 | Intramedulinių vinių distalinio rakinimo sraigtai | Intramedulinių vinių sraigtai, tinkantys užrakinti distalinę vinies dalį. | 300
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 16-ai pirkimo daliai:
Pateikiami 2 instrumentų rinkiniai 16.1poz (sraigtų užrakinimui turi būti pateiktas rentgeno spinduliams pralaidus nukreipėjas), 3 instrumentų rinkiniai 16.2poz, 1 instrumentų rinkinys 16.3poz. (privalomas specialus taikiklis vinies distalinei fiksacijai sraigtais), 1 instrumentų rinkinys 16.4poz. panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
17. Sraigtai osteosintezei
17.1 | Sraigtai kortikaliniai 4,5 mm diametro, pilno sriegio | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 20 mm iki 60 mm ilgio kas 2 mm. Sraigtai ilgesni nei 60 mm - kas 2 mm arba kas 5 mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui. | 3000
17.2 | Sraigtai kortikaliniai, 3,5 mm diametro; pilno sriegio | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 10 mm iki 40 mm ilgio kas 2 mm. Sraigtai ilgesni nei 40 mm - kas 5 mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui | 2500
17.3 | Sraigtai spongioziniai – 6,5 mm diametro, sriegis 16 mm | Sraigtai, tinkantys šešiakampiui atsuktuvui, pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 35mm iki 120mm ilgio kas 5mm | 400
17.4 | Sraigtai spongioziniai – 6,5 mm diametro, sriegis 32 mm | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 35-40mm iki 120mm ilgio kas 5mm Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui. | 400
17.5 | Sraigtai spongioziniai – 6,5 mm diametro, pilno sriegio | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 25mm iki 120mm ilgio kas 5mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui. | 400
17.6 | Sraigtai spongioziniai – 4,5 mm diametro, pilno sriegio | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 25mm iki 45mm ilgio kas 5mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui. | 150
17.7 | Sraigtai navikuliariniai 4,0 mm diametro, nepilno sriegio | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 18 mm iki 30 mm ilgio kas 2 mm. Ilgesni negu 30 mm kas 2 mm arba kas 5 mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui. | 2000
17.8 | Poveržlės (didelės) | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno, arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, 6,5 mm diametro sraigtams. | 250
17.9 | Poveržlės (mažos) | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno, arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje; 3,5 mm diametro sraigtams | 300
17.10 | Sraigtai kortikaliniai, 2,7 mm diametro | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 12 mm iki 40 mm ilgio kas 2mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui | 300
17.11 | Sraigtai kortikalinai 2,0 mm diametro | Pagaminti iš specialaus medicininio plieno lygiaverčio metalo tinkamo naudoti medicinoje. Sraigtai nuo 10mm iki 30mm ilgio kas 2mm. Sraigtai tinkantys šešiakampiui atsuktuvui. | 500
17.12 | Sraigtai navikuliariniai 3,5 mm diametro pilno sriegio | Sraigtai, tinkantys šešiakampiui atsuktuvui, pagaminti iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. Nuo 14-44mm | 11500
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis m. | Vieno metro įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
18. Minkštos vielos
18.1 | Lanksti, pagaminta iš specialaus medicininio metalo arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, 1,5 mm diametro, ritinėlyje, suvyniotos vielos ilgis nuo 5 m iki 10 m. (Teikti 1m įkainį). |  | 400
18.2 | Lanksti, pagaminta iš specialaus medicininio metalo arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, 1,25 mm diametro, ritinėlyje, suvyniotos vielos ilgis nuo 5 m iki 10 m. (Teikti 1m įkainį). |  | 300
18.3 | Lanksti, pagaminta iš specialaus medicininio metalo arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, 0,9 mm diametro, ritinėlyje, suvyniotos vielos ilgis nuo 5 m iki 10 m. (Teikti 1m įkainį). |  | 280
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
19. Kiršnerio viela 2mm
19.1 | Kiršnerio viela 2mm diametro. | Kiršnerio vielos ( tiesios, aštriu plokščiu išgalandinimu- lanceto formos) autoklavuojamos, pagamintos iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. 300 mm - 310 mm ilgio, 2.0 mm diametro. | 3000
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
20. Blauzdikaulio proksimalinio galo lateralinė rakinama plokštelė su MIS (minimal invasive system) nukreipėjais
20.1 | Rakinama blauzdikaulio proksimalinė lateralinė plokštelė su MIS (minimal invasive system) nukreipėjais. Kairė koja | 1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, L formos, atitinkanti blauzdikaulio proksimalinės dalies šoninio paviršiaus formą, plokštelė. 2.Atskiros plokštelės kairei kojai. 3. Proksimaliniame gale ne mažiau. 3 angų, išsidėsčiusių vienoje plokštumoje, rakinamiems sraigtams. 4.Plokštelės turi būti ne mažiau 5 skirtingų ilgių. | 240
20.2 | Rakinama blauzdikaulio proksimalinė lateralinė plokštelė su MIS (minimal invasive system) nukreipėjais. Dešinė koja | 1. Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, L formos, atitinkanti blauzdikaulio proksimalinės dalies šoninio paviršiaus formą, plokštelė. 2.Atskiros plokštelės dešinei kojai. 3. Proksimaliniame gale ne mažiau. 3 angų, išsidėsčiusių vienoje plokštumoje, rakinamiems sraigtams. 4.Plokštelės turi būti ne mažiau 5 skirtingų ilgių. | 160
20.3 | Rakinami savisriegiai sraigtai. | Rakinami savisriegiai sraigtai: 3,5mm - 5,0 mm skersmens, 20 mm -80 mm ilgio. Trumpesnių sraigtų ilgio žingsnis kas 2 mm., ilgesnių -kas 5 mm. | 4000
20.4 | Nerakinami savisriegiai sraigtai. | Nerakinami savisriegiai sraigtai: 3,5 mm - 5,0 mm skersmens sraigtai, 20 mm - 80 mm ilgio.Trumpesnių sraigtų ilgio žingsnis kas 2 mm., ilgesnių - kas 5mm. | 800
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 20-ai pirkimo daliai:
Pateikiami du instrumentų rinkiniai panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
21. Knauliuotų sraigtų sistema dubens osteosintezei
21.1 Kanuliuotų sraigtų sistema dubens užpakalinio pusžiedžio fiksacijai
21.1.1 | Nepilno 16 mm sriegio kanuliuoti sraigtai dubens užpakalinio pusžiedžio fiksacijai | 1. Diametras nuo 7,3 mm iki 8,0 mm. 2. Ilgis nuo 80 mm iki 160 mm (žingsnis ne didesnis kaip kas 5 mm). 3. Sraigtai turi tikti pravedančiai vielai, kurios diametras nuo 2,8 mm iki 3,2 mm. | 230
21.1.2 | Nepilno 32 mm sriegio kanuliuoti sraigtai dubens užpakalinio pusžiedžio fiksacijai | 1. Diametras nuo 7,3 mm iki 8,0 mm. 2. Ilgis nuo 80 mm iki 160 mm (žingsnis ne didesnis kaip kas 5 mm). 3. Sraigtai turi tikti pravedančiai vielai, kurios diametras nuo 2,8 mm iki 3,2 mm. | 120
21.1.3 | Pilno sriegio kanuliuoti sraigtai | 1. Diametras nuo 7,3 mm iki 8,0 mm. 2. Ilgis nuo 80 mm iki 160 mm (žingsnis ne didesnis kaip kas 5 mm). 3. Sraigtai turi tikti pravedančiai vielai, kurios diametras nuo 2,8 mm iki 3,2 mm. | 120
21.2 Kanuliuotų sraigtų sistema dubens užpakalinio pusžiedžio fiksacijai
21.2.1 | Nepilno 16 mm sriegio kanuliuoti sraigtai dubens priekinio pusžiedžio fiksacijai | 1. Diametras nuo 6,5mm iki 7,3mm. 2. Ilgis nuo 70 mm iki 130 mm (žingsnis ne didesnis kaip kas 5mm). 3. Sraigtai turi tikti pravedančiai vielai, kurios diametras nuo 2,8 mm iki 3,2 mm. | 230
21.2.2 | Nepilno 32 mm sriegio kanuliuoti sraigtai dubens priekinio pusžiedžio fiksacijai | 1. Diametras nuo 6,5mm iki 7,3mm. 2. Ilgis nuo 70 mm iki 130 mm (žingsnis ne didesnis kaip kas 5mm). 3. Sraigtai turi tikti pravedančiai vielai, kurios diametras nuo 2,8 mm iki 3,2 mm. | 120
21.2.3 | Pilno sriegio kanuliuoti sraigtai | 1. Diametras nuo 6,5mm iki 7,3mm. 2. Ilgis nuo 70 mm iki 130 mm (žingsnis ne didesnis kaip kas 5mm). 3. Sraigtai turi tikti pravedančiai vielai, kurios diametras nuo 2,8 mm iki 3,2 mm. | 120
21.3 Poveržlės
21.3.1 | Poveržlės turi būti tinkamos naudoti kartu su 22.1 ir 22.2 pozicijose siūlomais kanuliuotais sraigtais. |  | 100
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 21-ai pirkimo daliai:
Pateikiamas 1 pilnas instrumentų rinkinys panaudai, pritaikytas atlikti perkutaninę dubens fiksaciją su krepšeliu instrumentamsir implantams sudėti bei sterilizavimo konteineriais (turi būti pateikti specialūs grąžtų bei sraigtų pravedėjai-nukreipėjai, apsaugantys minkštuosius audinius perkutaninės dubens kaulų fiksacijos metu, 2,8-3,2mm diametro pravedančiosios vielos,be sriegio, ne trumpesnės nei 300mm - 6vnt) nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Šinformacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant ,,Siūlomos panaudai įrangos sąrašą''.
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
22. Plokštelės ir sraigtai skirti riešakaulių keturių kampų artrodezei atlikti
22.1 | Plokštelės skirtos riešakaulių keturių kampų artrodezei atlikti | Plokštelės nupjauto kūgio formos, implantuojamos iš nugarinės riešo pusės. Plokštelės ne mažiau 2 dydžių, tvirtinamos 5-12 sraigtais. Plokštelės ir angų padėtis leidžia įsukti bent po vieną sraigtą į kiekvieną riešo kaulą. | 15
22.2 | Sraigtai savisriegiai | 2,0 - 2,8 mm diametro sraigtai. Ilgiai nuo 8 iki 20mm. Žingsnis kas 2mm. | 150
Perkamos priemonės (22.1-22.2poz) pagamintos iš to paties metalo bei turi būti to paties gamintojo.
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 22-ai pirkimo daliai:
Pateikiamas vienas instrumentų rinkinys panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
23. Ilizarovo arba lygiaverčio tipo apratai
23.1 | Pusžiedžiai Ilizarovo aparatui | Ø 160 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 25
23.2 | Pusžiedžiai Ilizarovo aparatui | Ø 180 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 80
23.3 | Pusžiedžiai Ilizarovo aparatui | Ø 200 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.4 | Pilni žiedai Ilizarovo aparatui | Ø160 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.5 | Pilni žiedai Ilizarovo aparatui | Ø180 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 100
23.6 | Pilni žiedai Ilizarovo aparatui | Ø200 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.7 | Nepilni žiedai (5/8 apskritimo) | Ø 160 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.8 | Nepilni žiedai (5/8 apskritimo) | Ø 180 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 30
23.9 | Nepilni žiedai (5/8 apskritimo) | Ø 200 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.10 | Pusžiedžiai Ilizarovo aparatui | Ø 220 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 4
23.11 | Pusžiedžiai Ilizarovo aparatui | Ø 240 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 4
23.12 | Nepilni žiedai (5/8 apskritimo) | Ø 220 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 4
23.13 | Nepilni žiedai (5/8 apskritimo) | Ø 240 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 4
23.14 | Pilni žiedai Ilizarovo aparatui | Ø220 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 4
23.15 | Pilni žiedai Ilizarovo aparatui | Ø240 mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 4
23.16 | Jungiančiosios plokštelės su sriegiu gale | 5 skylių, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.17 | Jungiančiosios plokštelės su sriegiu gale | 7 skylių, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.18 | Jungiančiosios plokštelės su sriegiu gale | 9 skylių, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 20
23.19 | Jungiamieji strypai | Strypų ilgis 75 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 100
23.20 | Jungiamieji strypai | Strypų ilgis 100 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 200
23.21 | Jungiamieji strypai | Strypų ilgis 125 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 150
23.22 | Jungiamieji strypai | Strypų ilgis 150 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 150
23.23 | Jungiamieji strypai | Strypų ilgis 200 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 200
23.24 | Jungiamieji strypai | Strypų ilgis 250 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 50
23.25 | Jungties varžtai | Varžto ilgis 20-25 mm. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 270
23.26 | Prailginti fiksatoriai su sriegiu (Post male) | 2 skylių. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 30
23.27 | Prailginti fiksatoriai su sriegiu (Post male) | 3 skylių. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 30
23.28 | Prailginti fiksatoriai su sriegiu (Post male) | 4 skylių. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 30
23.29 | Šarnyriniai fiksatoriai (Hinge Female) | 1 skylės. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 30
23.30 | Strypų fiksatoriai | 1 Strypo fiksatorius su poveržle ir veržle. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje. | 500
23.31 | Kiršnerio vielų įtempėjai | Dinamometriniai Kiršnerio vielų įtempėjai, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 6
23.32 | Raktai pypkės | 10mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 8
23.33 | Paprasti raktai | 10mm, pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 8
23.34 | Kiršnerio vielų fiksatoriai | Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 700
23.35 | Poveržlės | Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 600
23.36 | Veržlės | Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 1500
23.37 | Kiršnerio vielos su bumbulu | 1,8 mm diametro. Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje | 300
Perkamos priemonės (23.1-23.37poz) pagamintos iš to paties metalo bei turi būti to paties gamintojo.
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
24. Pirmo pėdos piršto falangos pleištinės osteotomijos fiksavimui skirtos kabutės
24.1 | 1) Kabutės pagamintos iš medicinio plieno arba lygiaverčio metalo. 2) Kabutė U formos, žemo profilio. 3) Kabutės distaliniai galai užaštrinti, konuso ar lygiavertės formos. 4) Turi papildomas fiksavimo auseles. 5) Kabutė po operacijos turi išlaikyti savo formą, tvirtumą. 6) Su papildomais spygliukais. 7) Kabutės ne mažiau 2 dydžių: Būtini dydžiai: 8 ir 10 mm. Kabutės aukštis 10,5 mm +/- 0,5 mm. |  | 120
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 24-ai pirkimo daliai:
Pateikiamas vienas instrumentų rinkinys panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x 5 | 8 | 9
25. Dubens osteotomijų fiksacijai skirti 4,5mm savisriegiai sraigtai
25.1 | Dubens osteotomijų fiksacijai skirti 4,5 mm savisriegiai sraigtai | 1) Savisriegiai, kortikaliniai . 2) 4.5 mm skersmens pilno sriegio sraigtai. 3) Sraigtų ilgio diapazonas nuo 60 mm iki 120 mm. Tiekėjas turi pasiūlyti visų ilgių sraigtus nurodytame diapazone. 4) Ilgio žingsnis kas 2mm arba kas 5 mm. 5) Pagaminti iš titano ar titano lydinio. | 120
| Kartu su sraigtais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai: | • Grąžtas: 3,2-3,5 mm skersmens; ilgis170 mm ir ilgesnis, kiekis -5 vnt. • Atsuktuvas sraigtams: ilgis 300 mm ir ilgesnis, kiekis - 3 vnt. • Sraigto laikiklis, tinkantis 4,5 mm. sraigtams, užsidedantis ant atsuktuvo, kiekis - 3 vnt. • Sraigto ilgio matuoklis - 2 vnt. Galima teikti papildomai ir daugiau instrumentų reikalingų dubens osteotomijos fiksacijai. | -
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Su prekėmis panaudai tiekėjo siūlomi instrumentai 25-ai pirkimo daliai:
Pateikiamas vienas instrumentų rinkinys panaudai nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. Ši informacija turi būti pateikta pasiūlyme, užpildant lentelę „Siūlomos panaudai įrangos sąrašas“:
SIŪLOMOS PANAUDA ĮRANGOS SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | REF/prekės kodas | 1 vnt. vertė EUR be PVM |  | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3...
Bendra suma, Eur be PVM.
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
26. Pjukliukas (Gigli)
26.1 | Pagamintas iš specialaus medicininio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje, amputacijai atlikti, ilgis 500 mm - 520 mm. |  | 1200
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
27. Sintetinis kaulinis pakaitalas kaulo infekcijai gydyti
27.1 | Bent 50% sudedamosios dalies turi sudaryti kalcio sulfatas. Tinkamas maišyti su antibiotikais. Implantuojamas skystoje formoje. Sustingimo laikas sumaišius su antibiotikais ne trumpesnis nei 10min. Rezorbcijos laikas nuo implantavimo ne trumpesnis nei 30dienų. Pakuotės medžiagos kiekis ne ma-esnis nei 10g. |  | 50
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Maksimalus kiekis vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
28. Išorinės kaulų fiksacijos sistema skirta galūnių ilginimui esant metafiziniams ir epifiziniams lūžiams, atvirų ir uždarų lūžių fiksavimui, ilgųjų kaulų nesuaugimams arba pseudoartrozei gydyti, taip pat kaulinio arba minkštojo audinio pažeidimams arba deformacijoms koreguoti.
28.1 | Modulinis žiedas | Pilnas apskritimo ilgio, 160 - 220 mm, ne mažiau 3 dydžių | 7
28.2 | Modulinis žiedas | 5/8 apskritimo ilgio, modulinis, 160 - 220 mm, ne mažiau 3 dydžių | 3
28.3 | Modulinis žiedas | Skirtas pėdai, atviras, skersmuo 120-220 mm, ne mažiau kaip 6 dydžių. | 8
28.4 | Reguliuojamas dinaminis strypas | Greito reguliavimo dinaminis strypas, ne mažiau kaip 3 skirtingų ilgių | 22
28.5 | Veržliaraktis | Veržliaraktis skirtas dinaminiams strypams priveržti | 2
28.6 | Strypas | Reguliuojamas strypas, ne mažiau kaip kaip 3 skirtingų ilgių. | 8
28.7 | Veržlė | Prailginta veržlė, skirta tvirtinti ir reguliuoti įvairius sistemos komponentus. | 2
Perkamos priemonės (28.1-28.7poz) pagamintos iš to paties metalo bei turi būti to paties gamintojo.
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.