Reagentų ir papildomų priemonių mažos koncentracijos hemoglobino tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius plazmos ir mažos koncentracijos hemoglobino tyrimams atlikti – | (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | įrašo tiekėjas |
| 1.1 | Analizatoriaus paskirtis | Techniškai pajėgus atlikti 1 priede išvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.2 | Reikalavimai tyrimo metodui | Cheminė reakcija, kurios metu susidaro junginys su hemoglobinu (azidmethemoglobinas). Hemoglobino koncentracija nustatoma fotometrijos metodu. | įrašo tiekėjas |
| 1.3 | Analizatoriaus našumas | Vieno ėminio hemoglobino koncentracijos matavimo trukmė ne daugiau nei 2 minutės. | įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Reikalavimai komplektacijai | - Analizatorius su kiuvečių laikikliu. - Adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo. - Priedas (-ai) analizatoriaus valymui. | įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Reikalavimai ėminiui | - Tiriama: serumas, plazma su K2EDTA, plazma su K3EDTA, eritrocitų suspencijos, tirpalai naudojami operacijų metu. - Minimalus ėminio kiekis atliekant tyrimą – ne daugiau 30 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Matavimo ribos | - Apatinė riba ne daugiau 0,3 g/l (tiesinė priklausomybė). - Viršutinė matavimo riba ne mažiau kaip 30 g/l (tiesinė priklausomybė). | įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Analizatoriaus naudojimo instrukcija | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Analizatoriaus CE ženklinimas | Analizatorius turi būti CE sertifikuotas bei žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas kartu su pasiūlymu konkursui turi pateikti visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (kiuvečių užpildytų reagentais, ne mažiau 3-jų lygių kontrolinių medžiagų, specialių valiklių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) ir analizatoriaus priežiūrai reikalingų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje; - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus, (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). Į tyrimų skaičių yra įskaičiuoti ir vidaus kontrolės tyrimai, kurie bus atliekami 1 kartą per savaitę, 3-jų lygių. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Įrangos techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 12 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 24 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 72 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |

1 priedas

Reagentai ir papildomos priemonės mažos koncentracijos hemoglobino tyrimų atlikimui

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Orientaci-nis tyrimų skaičius | Reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.) orientaciniam tyrimui skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM 36 mėnesių laikotarpiui | Suma, EUR su PVM 36 mėne-sių laikotar-piui | Gamintojas, prekės katalogo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plazmos ir mažos koncentracijos hemoglobino nustatymas | 360 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | ... |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| Pasiūlymo kaina iš viso: |  | x | x | x | x | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | x |