TSD-606, VPP-8816

Magnetinio rezonanso tomografo garantinio techninio aptarnavimo (garantijos pratęsimo)

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | ### Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Firmos „Siemens Healthcare“ magnetinio rezonanso tomografijos aparato,,MAGNETOM AERA“, serijin. Nr. 41307 (įskaitant MR šaldymo sistemą), toliau vadinamo sistema, garantinis pilnas techninis aptarnavimas, apimantis: - profilaktinį techninį aptarnavimą; - remontą (įskaitant keičiamas dalis, kalibravimą ir testavimą, neįskaitant suskystinto helio); - konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | - Sistemos profilaktinė techninė priežiūra pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas vykdoma du kartus per metus. - Pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos higienos normą HN 78:2009 kas mėnesį atliekami vaizdo kokybės patikrinimai. - Pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos higienos normą HN 78:2009 kartą metuose atliekamas sistemos techninės būklės ir vaizdo kokybės tikrinimas. - Monitoringo įrangos, kuri seka sistemos darbą, suformuoja ir siunčia elektronines žinutes apie galimus sistemos sutrikimus įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas. - Nuotolinio valdymo įrangos, įgalinančios prisijungti ir valdyti sistemą bet kuriuo metu, įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas. - Periodiškas sistemos programinės įrangos nustatymų kopijų darymas. - Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų) instaliacija. |
| 1.2. | Remontas: | - Sistemos gedimų diagnostika. - Sugedusių dalių keitimas (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis; Sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai sistemos dalys/ priedai natūraliai susidėvi pvz. čiužiniai, pagalvėlės ir pan.). - Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.3. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija. | Vietoje (LSMUL Kauno klinikose) pagal poreikį specialisto atliekamos konsultacijos technologams ir gydytojams. |
| 2. | Darbingumo užtikrinimas | Aptarnaujamos sistemos darbingumas metų bėgyje užtikrinamas: eksploatuojant sistemą darbo dienomis - ne mažiau kaip 90% bendro darbo laiko; |
| 3. | Reikalavimas paslaugos teikėjui: |  |
| 3.1. | Bendradarbiavimas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam sistemos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos šios įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimų nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginio bendravimo būdu, nuotolinio valdymo sistemos pagalba. |
| 4. | Sistemos aptarnavimo organizavimas: |  |
| 4.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacine sistema. |
| 4.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo (tais atvejais, kai gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu prisijungus prie sistemos) laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos: - nuotolinio prisijungimo pagalba - ne vėliau kaip per 2 valandas; - specialisto atvykimo atveju - ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (8 darbo valandas). |
| 4.3. | LSMUL Kauno klinikų medicininės technikos inžinieriaus (-ių) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ir remonto darbus | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams). |
| 5. | Magnetinio rezonanso tomografijos aparato,,MAGNETOM AERA“ aptarnavimo pradžia | Sistemos aptarnavimas pradedamas nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Pastaba, papildomas reikalavimas:

- Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas patvirtinimas, kad Tiekėjas sutinka su šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis konkurso sąlygomis bei pateiktais reikalavimais.