Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Penkių mažatriukšmių zondų stotelė kartu su jos pristatymu ir įdiegimo paslaugomis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Penkių mažatriukšmių zondų stotelė | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Penkių mažatriukšmių zondų stotelė – 1 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
|  | Stotelės tipas | Rankinio valdymo penkių zondų sistema, tinkama žematriukšmiams IV ir IC matavimams |  |
|  | Palaikomas zondų kiekis | Mažiausiai aštuoni zondai (komplekte reikalaujami mažiausiai penki) |  |
|  | Maksimalus ir minimalus bandinių išmatavimai | Maksimalus diametras - ne mažiau kaip 150 mm; minimali kraštinė – ne daugiau kaip 50 mm |  |
|  | Minimalus bandinio laikiklio aukščio reguliavimo diapazonas | 40 mm arba daugiau |  |
|  | Bandinio laikiklio pozicionavimo vertė x/y ašimi | 5 mikrometrai arba mažiau |  |
|  | Bandinių fiksavimo tipas | Vakuuminis |  |
|  | Mikroskopas | Stereovaizdas; 15x-100x arba platesnis, apimantis šias vertes didinimo diapazonas |  |
|  | Mikroskopo priedai | C jungtis videokamerai (kamera nereikalaujama) |  |
|  | Bandinio apšvietimas | LED arba ekvivalentus |  |
|  | Vibracijų izoliacija | Integruota |  |
|  | Bandinių laikiklis | Triaksialinis su trimis papildomomis zonomis iš kurių dvi vakuuminės |  |
|  | Bandinių laikiklio pasukimo diapazonas | 8 laipsniai arba daugiau |  |
|  | Adatų pozicionieriai | Penki, magnetiniai; minimali skiriamoji geba ne daugiau kaip 1 mikrometras, sriegio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 mm; padėklo plotis ne didesnis kaip 90x60 mm |  |
|  | Pozicionierių jungčių tipas | Izoliuotas triaksialinis |  |
|  | Pozicionierių reguliavimo eiga | Ne mažiau kaip 12,5 mm visomis (X/Y/Z) kryptimis |  |
|  | Adatų laikikliai | Penki, su paauksuotais galais; komplekte ne mažiau kaip 1,5 m ilgio triaksialiniai kabeliai (kiekvienam po vieną arba daugiau) |  |
|  | Adatos | Ne mažiau kaip 25 vnt., PTT tipo, smaigalio diametras - ne didesnis kaip 6 mikrometrai; papildomai komplekte 25 vnt. PTT tipo adatos, smaigalio diametras 25 mikrometrai (bendras adatų skaičius – ne mažesnis kaip 50) |  |
|  | Vakuuminė sistema | Suderinama* su aparatu mobili vakuuminė sistema; betepalinė; užtikrinanti ne mažesnį kaip 75 torr vakuumą |  |
|  | Stotelės pristatymas* | Stotelė turi būti pristatyta į Pirkėjo patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. |  |
|  | Garantija * | Stotelei turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. Adatoms ir sąnaudinėms medžiagoms garantija gali būti netaikoma. |  |

* Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.