## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros instrumentų komplektas | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros sistema | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros sistema | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Gerklų fibroskopas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Gerklų ir nosies endoskopai | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Timpanometras | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Galvinė lempa | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Klinikinis audiometras į audiologinę kabiną vaikų klausos tyrimams su laisvo lauko kolonėlėmis | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
11. | Informaciniai instrumentų pavyzdžiai (1 p.d)
Reaguodami į tiekėjų pateiktas pastabas rinkos konsultacijos metu ir siekdami užtikrinti aiškesnį techninės specifikacijos supratimą, 1 pirkimo objekto dalyje pateikiami tam tikrų instrumentų pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai pateikti tik informaciniais tikslais – susipažinti su instrumentų paskirtimi, pagrindiniais funkciniais aspektais ar išvaizda. Pažymėtina, kad nurodyti modeliai nėra privalomi ir nelaikytini reikalavimu siūlyti būtent tuos konkrečius gaminius ar gamintojus. Tiekėjai gali siūlyti bet kurio kito gamintojo ar modelio prekes, jei jos atitinka visus šioje techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros instrumentų komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Nosies žirklės (7 vnt.) | 1. Heymann arba lygiaverčio tipo.
2. Darbinė dalis tiesi.
3. Bendras ilgis 16 cm ± 2 cm
3 | Ausies vamzdelis (10 vnt.)* | 1. Hartmann arba lygiaverčio tipo.
2. Išorinis diametras 4 ± 0,5 mm.
4 | Ausies kiuretė (7 vnt.) | 1. Buck lygiaverčio tipo.
2. Buka
3. Dydis 2
4. Bendras ilgis 15 cm ± 1 cm
5 | Nosies pincetas (15 vnt.) | 1. Jansen arba lygiaverčio tipo.
2. Bajoneto formos.
3. Bendras ilgis 16 cm ± 1 cm
6 | Ausies žnyplės (4 vnt.)* | 1. Hartmann arba lygiaverčio tipo.
2. Darbinė dalis tiesi.
3. Dantytos.
4. Darbinės dalies matmenys 1x4.5±0.5mm
5. Bendras ilgis 10 cm ± 2cm
7 | Kampinis žandinio sinuso siurblys (10 vnt.) | 1. Van Eicken arba lygiaverčio tipo.
2. Su ilgu išlenkimu
3. Išorinis diametras 3 mm ± 0,5 mm
4. Darbinis ilgis 14 cm ± 2 cm
8 | Nosies žirklės (5 vnt.)* | 1. Joseph arba lygiaverčio tipo
2. Darbinė dalis lenkta.
3. Bendra ilgis 14 cm ± 1 cm
9 | Zondelis vatai (5 vnt.) | 1. Dantytas galiukas
2. Bendra ilgis 15 cm ± 2 cm
3. Diametras 2 mm ± 1 mm
10 | Nosies siurbliukas (5 vnt.) | 1. Frazier arba lygiaverčio tipo
2. Su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti
3. Lenktas
4. Išorinis diametras 8 Fr
5. Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm
11 | Ausų mikrosiurbliukas (8 vnt.)* | 1. Baron arba lygiaverčio tipo
2. Su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti
3. Kampinis, lenktas
4. Išorinis diametras 2,5 mm ± 0,5 mm
5. Darbinis ilgis 8 cm ± 1 cm
12 | Gerklų žnyplės svetimkūnių šalinimui (2 vnt.) | 1. Lenktos
2. Vertikaliai ar horizontaliai atsiveriančios
3. Darbinis galas ovalus, Fraenkel arba lygiaverčio tipo
4. Bendras ilgis 20 cm ± 5 cm
13 | Arterijų spaustukas (5 vnt.) | 1. Halsted arba lygiaverčio tipo
2. Darbinis galas lenktas, labai plonas
3. Bendras ilgis 12 cm ± 1 cm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
* | Ausies vamzdelis
* | Ausies žnyplės
* | Nosies žirklės
* | Ausų mikrosiurbliukas
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Bendrą sistemą sudarančios dalys | 1. Siurbimo modulis su, į darbo vietą, įmontuotu siurbliu
2. Suspausto oro modulis
3. Ausies plovimo modulis
4. Momentinė veidrodėlių pašildymo sistema
5. Ne mažiau kaip 2 vnt. kietų endoskopų ir ne mažiau kaip 2 vnt. lanksčių endoskopų laikiklių
6. Ne mažiau kaip 2 vnt. naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikiklių
7. Mikroskopo laikikliai ir tvirtinimai prie pagrindinio modulio, kurie technologiškai suderinami su VUL SK esamu Zeiss OPMI Pico mikroskopu
8. Galvinio šviestuvo laikiklis
9. Pėda valdoma atliekų dėžė
10. Lentyna skirta instrumentams pasidėti
11. Instrumentų modulis
12. Paciento kėdė
13. Video endoskopinė sistema su šviesos šaltiniais
3 | Siurbimo modulio parametrai
3.1 | Vakuuminė siurbimo sistema | 1. Oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min
2. Vakuumas ne mažiau -90 kPa
3. Vakuumo reguliatorius ir slėgio parodymas manometre
4. Automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbimo šlangelę
6. Dviguba skysčio išbėgimo kontrolė
7. Antibakterinis oro filtras
8. Automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija
9. Sekreto talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras
4 | Suspausto oro modulio parametrai
4.1 | Oro kompresorius | 1. Reguliuojamas slėgis iki ≥ 3 bar.
2. Oro slėgio reguliatorius ir indikatorius
3. Oro kompresoriaus rankena pritaikyta darbui su Politzer‘io antgaliais
4.2 | Medikamentų buteliukai | 1. Ne mažiau kaip 3 vnt. skaidraus stiklo buteliukų medikamentams purkšti
2. Nerūdijančio plieno dangteliai
3. Keičiamos purškimo kaniulės
5 | Ausies plovimo modulio parametrai
5.1 | Vandens sistema | 1. Palaikoma vandens temperatūra 37 ºC ± 1 ºC
2. Automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje
3. Vandens padavimo intensyvumo srautas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 700 ml/min;
4. Plovimo rankena autoklavuojama
5. Nerūdijančio plieno purškimo antgalis
6. Apsauga nuo apsitaškymo
7. Plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos
8. Automatinis skysčių pašalinimas per vandentiekio sistemą
9. Integruotas autoklavuojamas vandens filtras (porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų)
6 | Šviesos šaltinių prametrai | 1. Integruoti į pagrindinį darbo vietos modulį
2. Ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių
3. Nepriklausomas šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui individualiai
4. LED ryškumas ne mažiau 1800 liumenų
5. CRI indeksas nemažiau kaip 94 proc.
6. Papildomas LED šviesos šaltinis, technologiškai suderinamas su VUL SK esamu Zeiss OPMI Pico mikroskopu
7 | Video endoskopinė sistemos parametrai | 1. Integruotas lietimui jautrus arba lygiavertis ekranas
2. Vaizdo rezoliucija ne mažiau kaip 1920x1200 pikselių;
3. Ekrano dydis ≥ 21 colis
4. Galimybė fotografuoti, įrašinėti vaizdus ir išsaugoti visus failus vidinėje atmintyje arba USB laikmenoje
5. Galimybė papildomai prie sistemos prijungti ≥ 2 monitorius
6. Galimybė prijungti pelytę ir klaviatūrą
7. Ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m²
8. Matymo kampas ne mažesnis kaip 150º horizontaliai ir vertikaliai
9. Video kameros raiška ne mažiau 2 megapikselių
10. Greito fokusavimo lęšis ≥ 40 mm
11. Kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti
8 | Instrumentų modulio parametrai | 1. Paviršius rašymui
2. Instrumentų pašildymo sistema
3. Ne mažiau kaip 2 vnt. padėkliukų instrumentams susidėti
4. Apsauginis, organinio stiklo ar lygiavertės medžiagos dangtis
5. Ne mažiau kaip 1 vnt. stalčių instrumentams susidėti
9 | Paciento kėdės parametrai | 1. Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas
2. Kėdės aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 55 cm iki 65 cm
3. Galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį
4. Reguliuojama atrama galvai
5. Atlenkiami porankiai
6. Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti ir padengti dirbtine oda ar lygiaverte medžiaga
7. Maksimali kėlimo galia ne mažiau 150 kg;
10 | Mikroskopas (pildoma tik tuo atveju jeigu tiekėjas negali atitikti 2.7 ir 6.5 punktų reikalavimų) | 1. Objektyvo lęšio židinio nuotolis ne mažesnis kaip 250 mm. Su fokusavimo galimybe
2. Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas
3. Ne mažiau kaip 5 žingsnių didinimo sistema
4. Integruota video kamera (Full HD arba lygiavertė)
5. T formos rankena
6. Integruotas žalias filtras
7. Montuojamas ant mobilaus stovo
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. ANG pacientų apžiūros sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Bendrą sistemą sudarančios dalys | 1. Siurbimo modulis su, į darbo vietą, įmontuotu siurbliu
2. Suspausto oro modulis
3. Ausies plovimo modulis
4. Momentinė veidrodėlių pašildymo sistema
5. Ne mažiau kaip 2 vnt. kietų endoskopų ir ne mažiau kaip 2 vnt. lanksčių endoskopų laikiklių
6. Ne mažiau kaip 2 vnt. naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikiklių
7. Lentyna skirta instrumentams pasidėti
8. Bendra sistema technologiškai suderinama su VUL SK esančiu instrumentų moduliu BASIC 550
8. Galvinio šviestuvo laikiklis
3 | Siurbimo modulio parametrai
3.1 | Vakuuminė siurbimo sistema | 1. Oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min
2. Vakuumas ne mažiau -90 kPa
3. Vakuumo reguliatorius ir slėgio parodymas manometre
4. Automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbimo šlangelę
6. Dviguba skysčio išbėgimo kontrolė
7. Antibakterinis oro filtras
8. Automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija
9. Sekreto talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras
4 | Suspausto oro modulio parametrai
4.1 | Oro kompresorius | 1. Reguliuojamas slėgis iki ≥ 3 bar.
2. Oro slėgio reguliatorius ir indikatorius
3. Oro kompresoriaus rankena pritaikyta darbui su Politzer‘io antgaliais
4.2 | Medikamentų buteliukai | 1. Ne mažiau kaip 3 vnt. skaidraus stiklo buteliukų medikamentams purkšti
2. Nerūdijančio plieno dangteliai
3. Keičiamos purškimo kaniulės
5 | Ausies plovimo modulio parametrai
5.1 | Vandens sistema | 1. Palaikoma vandens temperatūra 37 ºC ± 1 ºC
2. Automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje
3. Vandens padavimo intensyvumo srautas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 700 ml/min;
4. Plovimo rankena autoklavuojama
5. Nerūdijančio plieno purškimo antgalis
6. Apsauga nuo apsitaškymo
7. Plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos
8. Automatinis skysčių pašalinimas per vandentiekio sistemą
9. Integruotas autoklavuojamas vandens filtras (porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų)
6 | Šviesos šaltinių prametrai | 1. Integruoti į pagrindinį darbo vietos modulį
2. Technologiškai suderinami su VUL SK esančia video sistema PES 2
3. Ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių
4. Nepriklausomas šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui individualiai
5. CRI indeksas nemažiau kaip 94 proc.
6. LED ryškumas ne mažiau 1800 liumenų
7 | Video sistema (pildoma tik tuo atveju jeigu tiekėjas negali atitikti 6.2 punkto reikalavimų) | 1. Endoskopinė kamera ne prastesnės kaip HD vaizdo kokybės
2. Ekranas tyrimų rezultatų atvaizdavimui
3. LED arba lygiavertis šviesos šaltinis
4. Šviesos intensyvumo kontrolė
5. Galimybė fotografuoti, įrašinėti vaizdus ir išsaugoti visus failus vidinėje atmintyje arba USB laikmenoje
8 | Instrumentų modulis (pildoma tik tuo atveju jeigu tiekėjas negali atitikti 2.8 punkto reikalavimų) | 1. Paviršius instrumentams susidėti
2. Ištraukiamas paviršius rašymui
3. Instrumentų stalčius (ne mažiau kaip 1 vnt.)
4. Vieta panaudotiems instrumentams laikyti
5. Apsauginis, organinio stiklo ar lygiavertės medžiagos dangtis
6. Ne mažiau kaip 4 vnt. padėkliukų instrumentams susidėti
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Gerklų fibroskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Darbinis ilgis | 300 mm ± 10 mm
3 | Skersmuo | 2,8 mm ± 0,2 mm
4 | Distalinės dalies polinkis į viršų/į apačią | Ne mažiau kaip 130°/130° į viršų/į apačią
5 | Matymo laukas | ≥80 °
6 | Matymo kampas | 0°
7 | Matomo lauko gylis | Ne prastesnėse ribose kaip nuo 5 iki 50 mm
8 | Komplektacija | 1. Lankstus gerklų fibroskopas (1 vnt.)
2. Saugojimo/transportavimo dėklas (1 vnt.)
3. Nesandarumo tikrinimo matuoklis (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Gerklų ir nosies endoskopai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Standus endoskopas gerkloms (1 vnt.) | 1. Diametras 10 mm ± 1 mm
2. Darbinis ilgis 20 cm ± 1 cm
3. Matymo kampas 70°
4. Autoklavuojamas
3 | Standus nosinis endoskopas (1 vnt.) | 1. Diametras 2,5 mm ± 0,2 mm
2. Darbinis ilgis 18 cm ± 1 cm
3. Matymo kampas 0°
4. Autoklavuojamas
4 | Standus nosinis endoskopas (1 vnt.) | 1. Diametras 2,5 mm ± 0,2 mm
2. Darbinis ilgis 18 cm ± 1 cm
3. Matymo kampas 45°
4. Autoklavuojamas
5 | Standus endoskopas ausims (1 vnt.) | 1. Diametras 4 mm ± 0,5 mm
2. Darbinis ilgis 5 cm ± 1 cm
3. Matymo kampas 0°
4. Autoklavuojamas
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Timpanometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Timpanometro tipas | Rankinis (nešiojamas) tipanometras
3 | Vidinė atmintis | Vidinė atmintis, talpina ne mažiau 30 pacientų duomenis
4 | Daviklio toninis signalas | 1. Dažnis 226 ± 5 Hz
2. Garso lygis 85 ±5 dB
5 | Slėgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -700 daPa iki +500 daPa
6 | Ausies tūrio matavimas | Tūrio matavimo ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,2 iki 5,0 ml.
7 | Timpanometrijos tyrimas | Būtina
8 | Refleksų tipas | Ipsilateraliniai
9 | Refleksų dažniai | Pasirenkami, ne mažiau reikšmių kaip 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz.
10 | Refleksų lygiai | Pasirenkami, ne mažiau reikšmių kaip 100dB, 95dB, 90 dB, 85dB
11 | Reflekso tono trukmė | Ne ilgiau kaip 0,6 s.
12 | Galimybė perduoti duomenis į kompiuterį | Būtina
13 | Maitinimas | Iš paprastų arba pakraunamų baterijų
14 | Komplektacija | 1. Timpanometras (1 vnt.)
2. Baterijos (ne mažiau kaip 1 komplektas)
3. Ausų kištukų rinkinys (2 vnt.)
4. Dėklas nešiojimui (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Galvinė lempa
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Belaidis šviestuvas dėvimas ant galvos
3 | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis
4 | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | ≥ 50.000,00 valandų
5 | Apšvietimo intensyvumas | ≥ 40.000,00 Lux
6 | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra | ≥ 5.000.00 K
7 | Šviestuvo maitinimas | Pakraunamos Li-ion arba lygiavertės baterijos
8 | Komplektacija | 1. Galvinis šviestuvas (1 vnt.)
2. Baterijos (ne mažiau 1 vnt.)
3. Pakrovėjas baterijoms (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Klinikinis audiometras į audiologinę kabiną vaikų klausos tyrimams su laisvo lauko kolonėlėmis
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Klinikinė audiometrija
3 | Atliekami testai | 1. Orinė, kaulinė, kalbinė ir laisvo lauko audiometrija
2. SISI testas
3. Langenbeck testas
4. Stenger testas
5. ABLB testas
6. Toninis Decay testas
7. MHA testas
8. Aukštų dažnių audiometrija
4 | Išėjimai audiometro priedams pajungti | 1. Kauliniam zondui
2. Audiometrinėms ausinėms
3. Paciento atsako mygtukui
4. Laisvo lauko kolonėlėms
5. Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai
5 | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 125 Hz iki 8000 Hz
6 | Aukštų dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 9000 Hz iki 16000 Hz
7 | Maskavimas | 1. Tikslaus ruožo garsas
2. Baltasis triukšmas
8 | Garso stiprumas | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu.
9 | Ryšys su pacientu | 1. Paciento atsako mygtukas
2. Mikrofonas perduoti informaciją pacientui
10 | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų saugojimui bei perkėlimui į kompiuterį.
11 | Komplektacija | 1. Klinikins audiometras (1 vnt.)
2. Kaulinis zondas (1 vnt.)
3. Audiometrinės ausinės (1 vnt.)
4. Aukštų dažnių audiometrinės ausinės (1 vnt.)
5. Paciento atsako mygtukas (1 vnt.)
6. Programinė įranga (1 vnt.)
7. Laisvo lauko kolonėlės (2 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne