KLAUSIMYNAS

KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS APARATO

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Arg alima būtų pirkimo o bjektą išskaidyti į smulkesnes pirkimo dalis, kurios būtų perkamos atskirais pirkimais? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS APARATAS, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Keitimo siūlymas, pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams; |  |
| 2. | Kompiuterinio tomografo (KT) skenavimo dalis: |  |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai: | 1. Spiralinis skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; 3. Topogramos; 4. Perfuzijos tyrimai (perfūzijos tiriamos zonos ilgis ≥ 120mm) 5. Dviejų energijų skenavimas. |  |
| 2.2. | Maksimalus pjūvių skaičius, gaunamas atlikus vieną pilną (360°) apsisukimą: | ≥ 128 |  |
| 2.3. | Efektyvus detektoriaus matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 38 mm |  |
| 2.4. | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 64 |  |
| 2.5. | Skenavimo angos diametras | ≥ 78cm |  |
| 2.6. | Skenavimo apžvalgos laukas (ang. SFOV) | ≥ 500 mm |  |
| 2.7. | Trumpiausias pilno (360 o) apsisukimo laikas | ≤ 0,35 s |  |
| 2.8. | Jautrūs lietimui KT sistemos valdymo pultai | Būtina. Abiejose skenavimo įrenginio (gantrio) pusėse (kairėje ir dešinėje) |  |
| 2.9. | Maksimali leidžiama paciento stalo apkrova | ≥ 300 kg |  |
| 2.10. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 200 cm |  |
| 2.11. | Minimalus stalo aukštis | ≤ 53 cm |  |
| 2.12. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 100 kW |  |
| 2.13. | Rentgeno generatoriaus įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 70 iki 135 kV |  |
| 2.14. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 650 mA |  |
| 2.15. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui |  |
| 2.16. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | 1. Automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) ir įtampos (kV) kontrolė pagal topogramą; 2. Interaktyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema paremta dirbtiniu intelektu arba statistiniu modeliavimu skirta pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti; 3. Specializuoti apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo protokolai/darbo režimai. 4.Mažų dozių skenavimo protokolai (krūtinės ląsta, pilvas dubuo, vaikų protokolai). |  |
| 2.17. | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti |  |
| 2.18. | Paciento pozicionavimo izocentrinėje ašyje sistema, naudojanti vaizdo kamerą, kurios veikimas pagrįstas dirbtinio intelekto algoritmais | Būtina |  |
| 2.19. | Tyrimų apdorojimo programinė įranga | 1. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos; 2. Angiografijos tyrimų programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu; 3. Perfūzijos vaizdų apdorojimo; 4.Dviejų energijų vaizdų apdorojimo. |  |
| 2.19. | Automatinis įrangos persijungimas neveikos režime į mažos galios režimą | Būtina |  |
| 2.20. | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina |  |
| 2.21. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga | 1. Gautų vaizdų peržiūra; 2. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 27” arba ≥ 19” jeigu komplektuojama su dviem monitoriais ; 3. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus; 4. Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD); 5. Lygiagretus vaizdų siuntimas ≥ 2 lokacijas. 6. DICOM funkcionalumai: a) DICOM Print; b) DICOM Store arba Send; c) DICOM Modality Worklist; d) DICOM Radiation Dose Structured Report; |  |
| 2.22. | Reikalavimai komplekte su aparatu patiekiamam automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | 1. Injektorius – ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų; 2. Injekcinio preparato temperatūros palaikymas – integruota injektoriuje arba atskira; 3.1. Jeigu siūloma stūmoklinė sistema: Naudojamų švirkštų talpa – 200 ml ± 10ml. Turi būti galimybė naudoti 12val. eksploatacijai skirtą rinkinį. 3.2. Jeigu siūloma peristaltinė sistema: Turi būti galimybė naudoti naudoti standartines talpas – 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml. |  |
| 2.23. | Komplekte su KT aparatu pateikiami priedai | Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; Komplekte su kompiuterinės tomografijos aparatu pateikiami ne mažiau kaip 2 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš vienos arba dviejų dalių prijuostės ir apykaklės apsaugos. Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas apsauginių priemonių katalogas, kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu. Fantomas skirtas atlikti kompiuterinės tomografijos aparato pjūvio storio, skiriamosios gebos ir kontrastingumo matavimus. |  |
| 2.24. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) dvigubos konversijos visai kompiuterinės tomografijos sistemai | Būtinas, ne trumpesnis nei 8min veikimas nuo UPS. |  |
| 3. | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai) |  |  |  |
| 3.1. | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai | 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga ≥ 10 vartotojų prisijungimui vienu metu. |  |
|  |  | 2. Specializuotų vaizdo apdorojimo konkurentinių licencijų skaičius ≥ 3 |  |
|  |  | 3. Kraujagyslių tyrimų (Vilio rato, karotidžių, aortos, periferinų kraujagyslių) vertinimo programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu |  |
|  |  | 4. Plaučių tyrimų vertinimo programinė įranga (CAD tipo specializuotas paketas plaučių analizei ir darinių sekimui) |  |
|  |  | 6. Smegenų ir kūno perfuzijos vertinimo programinė įranga |  |
|  |  | 7. Multimodalinių vaizdų peržiūros programa |  |
|  |  | 8. Multimodalinė navikų sekimo programa |  |
|  |  | 9. Speciali programa skirta dviejų energijų tyrimo metu gautų vaizdų apdorojimui. |  |
|  |  | 10. Urogramų tyrimų analizės paketas |  |
| 3.2. | Tarnybinė stotis (centrinis serveris) | Būtina. Serverio techniniai parametrai turi atitikti gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |
| 3.3. | Radiologo darbo vietos | Būtina. Radiologo darbo vietų skaičius ≥ 3 vnt. Kompiuterio techniniai parametrai turi atitikti gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus ir palaiko kitų gamintojų programinę įrangą; Pasiūlyta įranga turi būti su įdiegta legalia operacine sistema, ne senesne nei Windows 10 (arba lygiavertė). Operacinė sistema turi būti pilnai licencijuota, palaikoma gamintojo, su galimybe gauti saugumo ir funkcinius atnaujinimus. |  |
| 3.4. | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius | 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 8 MP; 2. Įstrižainė ≥ 30”; 3. Maksimalus skastis ≥ 1000 cd/m2; 4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1; 5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis technologinis sprendimas |  |
| 3.5. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24”; 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1; 3. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2; 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2; 5. VESA tvirtinimas; 6. USB jungtys ≥ 2 vnt.; 7. Jungtys Display Port, HDMI (arba lygiavertės); 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm; |  |
| 3.6. | Dedikuota vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų; 2. Atminties dydis ≥ 8 GB; 3. Display Port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt. |  |
| 3.7. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) radiologo darbo stotims | Būtinas, ne mažiau kaip 2200 VA ≥3vnt. |  |
| 3.8 | Bar kodų skaitytuvas | Būtina, 1 vnt. |  |
| 4. | Komplektacija | Kompiuterinis tomografas – 1 vnt.; Tyrimų apdorojimo programinė įranga – 1 vnt.; Įranga dvipusiam paciento – operatoriaus komunikavimui; Technologo valdymo konsolė su programine įranga – 1 vnt.; Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai); a) Serveris – 1 vnt.; b) Kompiuteris – 3 vnt.; c) Spalvotas medicininis monitorius – 3 vnt.; d) Papildomas monitorius – 3 vnt.; e) Ergonominė klaviatūra, pelė – 3 kompl.; f) Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) – 3 vnt.; g) Bar kodų skaitytuvas – 1 vnt.; f) ≥ 10 licencijų vartotojų prisijungimui vienu metu prie serverio; Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius – 1 vnt.; Įvadinė elektros spinta – 1 vnt.; Programinė įranga pacientų apšvitos registravimui – 1 vnt; Paciento pozicionavimui skirtos priemonės – visų p. 2.23.3. nurodytų priedų po 1 vnt.; Apsauginės priemonės – 2 komplektai; UPS sistema visai kompiuterinio tomografo sistemai 1vnt; Fantomas kompiuterinės tomografijos pjūvio storiui matuoti, mažo bei didelio kontrastingumo skiriamajai gebai nustatyti 1vnt. |  |
| 5 | Garantija | ≥ 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo dienos. Garantijos laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas techninis aptarnavimas, įskaitant: - gedimų diagnostiką ir remontą, - atsarginių dalių tiekimą ir pakeitimą (dalys ir medžiagos įskaičiuotos į garantiją), - programinės įrangos atnaujinimą į naujausią gamintojo palaikomą versiją, jeigu toks atnaujinimas yra prieinamas, - gedimų diagnostika turi būti atliekama per ne ilgesnį kaip 24 val. laiką tarpą nuo gedimo pranešimo darbo dieną. |  |