Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija – 1 pirkimo objekto daliai“

1 IRKIMO OBJEKTO DALIS

AUTOKLAVAS – STERILIZATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – autoklavas – sterilizatorius.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklavas – sterilizatorius | kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Autoklavas - sterilizatorius turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

  - Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

- Tiekėjas, vykdydamas mokymus, išdėsto būdus ir metodus kaip pasiekti maksimalų įrangos aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrangos veiksmingumo bei pateikti nurodymus ir rekomendacijas kaip naudotis įranga mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu; suteikti visą reikalingą praktinę informaciją apie įrangos techninę priežiūrą, siekiant padidinti jos ilgaamžiškumą. Apmokymų metu vykdytojo darbuotojams aptariami įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, darbo režimų pasirinkimas).

4.3. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: VDU ŽŪA Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras, Studentų g. 15A-J332, LT-53362 Akademija, Kauno r.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

Autoklavas – sterilizatorius, 1 kompl.

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Vidiniai išmatavimai (ØxD (mm) | Ne mažesni nei 380x690 mm | Siūlomas parametras – ____________mm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Išoriniai išmatavimai (P x A xG) | Ne didesni nei 740x1075x800 mm | Siūlomas parametras – ____________mm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Kameros tūris | Ne mažiau kaip 85 l | Siūlomas parametras – ____________l. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Svoris | Ne didesnis nei 135 kg | Siūlomas parametras – ____________kg. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Kameros medžiaga | 316Ti nerūdijantis plienas (AISI 316Ti), elektro-poliruotas arba lygiavertis | Siūlomas parametras – ____________mm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Galia | Ne daugiau kaip 9 kW | Siūlomas parametras – ____________kW. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Darbinis slėgis | Ne siauresnėse ribose kaip 0-325 kPa | Siūlomas parametras – ____________kPa Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Temperatūriniai rėžiai | Ne siauresnėse ribose nei nuo 60°C iki 138°C | Siūlomas parametras – nuo _______ °C iki ________°C Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Sterilizacijos temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo 105°C iki 138°C | Siūlomas parametras – nuo _______ °C iki ________°C Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Programos | Ne mažiau nei 30 programų | Siūlomas parametras –________ programų. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Sąsajos | USB ir Ethernet jungtys | Siūlomas parametras –_______________ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Sensoriai | Ne mažiau nei 2 PT100 sensoriai | Siūlomas parametras –________ sensoriai. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Standartai | Atitinka: - PED 97/23 EEC standartus; - ASME, UL (USA) strandartus; - ISO 9001:2008; - ISO 13485:2003 arba lygiaverčius. | Siūlomas parametras –atitinka:________________ standartus. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Saugumas | - saugos įtaisas neleidžia operatoriui atidaryti durelių, kai kameroje yra slėgio; | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | - ciklas negali prasidėti, jei durys atidarytos arba nėra tinkamai užrakintos; | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | - sistema neleis atrakinti durelių, kol skysčio temperatūra nepasieks iš anksto nustatytos galutinės temperatūros; | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | - sistema neleis atidaryti durelių, kol kameros slėgis nepasieks kambario slėgio; | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | - Saugos vožtuvai: kameroje yra įrengti saugos vožtuvai, kurie viršijus leistiną slėgio ribą, išleidžia slėgį. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Ekranas | Ekrane rodoma informacija: - Temperatūra ir slėgis kameroje; - Durų būsena; - Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas; - Autoklavo būsena: budėjimo, parengties, išankstinio vakuumo, kaitinimo, sterilizacijos, išleidimo, džiovinimo, oro įleidimo, ciklo pabaiga. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Aliarmų sistema | Autoklavas naudoja vizualius aliarmų indikatorius. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | Valdymo sistema užtikrina automatinę proceso kontrolę ir gedimų aptikimą. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | Jei sterilizavimo ciklo metu įvyksta gedimas, sistema pereina į aliarmo fazę, kuri automatiškai saugiai nutraukia procesą. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | Signalizacijos diapazonas apima: - Temperatūros ir slėgio jutiklio gedimą; - Netinkamai uždarytos durys; - Elektro tiekimo gedimas; - Nėra vandens vandens rezervuare. | Siūlomas parametras –signalizacijos diapozonas apima:______________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Vandens tiekimas | Integruotas nerūrijančio plienos vandens rezervuaras | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Tiekėjas yra oficialus atstovas | Būtina. | Siūlomas parametras –__________________ . Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Į pasiūlymo kainą įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga. | Būtina. | Siūlomas parametras –__________________ . |
|  | Įranga nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | Būtina. | Siūlomas parametras –__________________ . |
|  | Garantijos terminas. | Ne mažiau kai 2 metai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Siūlomas parametras – ______ m. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą arba nurodyti el. nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

__________________