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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.  
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.
5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.
6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
7.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;
7.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
7.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.


1 pirkimo dalis. Paros EKG užrašymo aparatas VšĮ Vilniaus rajono poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 5900,00 eurų su PVM
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1. 
	Paros EKG užrašymo aparatas
	2 vnt.
	Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją
	

	2.
	Holterio kanalų skaičius
	≥ 3 kanalų
	
	

	3.
	Apsauga
	≥ IP22
	
	

	4.
	Integruotas ekranas

	Būtinas
	
	

	5.
	Atmintis
	≥ 32 GB
	
	

	6.
	Maitinimas
	akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis
	
	

	7.
	Veikimo trukmė nepertraukiamo EKG įrašymo
	≥ 48 val.
	
	

	8.
	Skiriamoji geba
	≥ 15 bit. 
	
	

	9.
	Kanalų skaičius
	≥ 3  
	
	

	10.
	Diskretizavimo dažnis
	 ≥ 8000
	
	

	11.
	Paciento judesių detekcija
	Būtina
	
	

	12.
	Prieširdžių virpėjimo detekcija
	Būtina
	
	

	13.
	Suderinamumas su PO turima Darwin2 Professional programine įranga (analizės atlikimui) 
	Būtina

	
	

	14.
	Aparato komplektacija 
	1. Įrašymo įrenginys 1 vnt.,
2. Paciento kabelis – 1 vnt.;
3. Atminties kortelė – 1 vnt.;
4. Apsauginis dėklas su fiksavimu prie diržo -1 vnt.
	
	

	15.
	CE ženklinimas
	Būtina
	
	

	16.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	

	17.
	Prekių pristatymo adresas
	VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius
	
	



2 pirkimo dalis. Paros EKG užrašymo aparatas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 2950,00 eurų su PVM
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1. 
	Paros EKG užrašymo aparatas
	1 vnt.
	Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją
	

	2.
	Holterio kanalų skaičius
	≥ 3 kanalų
	
	

	3.
	Apsauga
	≥ IP22
	
	

	4.
	Integruotas ekranas

	Būtinas
	
	

	5.
	Atmintis
	≥ 32 GB
	
	

	6.
	Maitinimas
	akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis
	
	

	7.
	Veikimo trukmė nepertraukiamo EKG įrašymo
	≥ 48 val.
	
	

	8.
	Skiriamoji geba
	≥ 15 bit. 
	
	

	9.
	Kanalų skaičius
	≥ 3  
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	Diskretizavimo dažnis
	≥ 8000
	
	

	11.
	Paciento judesių detekcija
	Būtina
	
	

	12.
	Prieširdžių virpėjimo detekcija
	Būtina
	
	

	13.
	Aparato komplektacija 
	1. Įrašymo įrenginys 1 vnt.,
2. Paciento kabelis – 1 vnt.;
3. Atminties kortelė – 1 vnt.;
4. Apsauginis dėklas su fiksavimu prie diržo -1 vnt.;
5. Programinė įranga – 1 vnt.
	
	

	14.
	CE ženklinimas
	Būtina
	
	

	15.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	

	16.
	Prekių pristatymo adresas
	VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, adresas Švenčionių g. 80, 015168 Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
	
	



3 pirkimo dalis. AKS paros matavimo aparatas VšĮ Vilniaus rajono poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 6870,00 eurų su PVM
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1. 
	AKS paros matavimo aparatas
	3 vnt.
	Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją
	

	2.
	Matavimo metodas
	Oscilometrinis arba lygiavertis
	
	

	3.
	Sistolinio spaudimo matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 260 mmHg
	
	

	4.
	Diastolinio spaudimo matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 25 iki 200 mmHg
	
	

	5.
	Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 200 mmHg
	
	

	6.
	Matavimo intervalai
	Ne blogiau nei kas 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min.
	
	

	7.
	Ekrane pateikiama informacija
	1. Laiko indikacija, kiek laiko aparatas neatlieka matavimo;
1. Baterijos būsena;
1. Tyrimo eiga (laikrodis);
1. Indikacija rodanti būdravimo arba miego būseną tyrimo metu;
1. Kraujo spaudimo ruodmuo;
1. AKS matavymų kiekis atmintyje;
1. Matavimo vienetų rodiklis.
	
	

	8.
	Maitinimas
	akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis
	
	

	9.
	Svoris, įskaitant baterijas
	≤ 300 g.
	
	

	10.
	Galimybė atliktą tyrimą ir tyrimo ataskaitas išsaugoti kompiuterinėje darbo vietoje PDF arba lygiaverčiu formatu perdavimui į įstaigos informacinę sistemą
	Būtina
	
	

	11.
	Komplektacija
	1. Matuoklis – 1 vnt.;
1. USB laidas – 1 vnt.;
1. Diržas ir peties dirželis – 1 kompl.;
1. Dėklas – 1 vnt.;
1. Universalaus ilgio, tinkanti vidutinės ir didelės apimties suaugusiojo paciento rankai manžetė ne siauresniame diapazone kaip nuo 26 cm iki 44 cm arba gali būti siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, apimančios aukščiau nurodytus išmatavimus (jeigu siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, nurodomi jų parametrai ir pakanka tiekėjo patvirtinimo techninėje specifikacijoje, kad manžetės bus pateiktos) – 1 vnt., arba 2 vnt.;
1. Programinė įranga – 1 vnt.
	
	

	12.
	CE ženklinimas
	Būtina
	
	

	13.
	Garantija
	Matuokliui ne mažiau kaip 24 mėn., manžetėms ne mažiau kaip 12 mėn.
	
	

	14.
	Prekių pristatymo adresas
	VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius
	
	




4 pirkimo dalis. AKS paros matavimo aparatas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 2290,00 eurų su PVM
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1. 
	AKS paros matavimo aparatas
	1 vnt.
	Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją
	

	2.
	Matavimo metodas
	Oscilometrinis arba lygiaveris
	
	

	3.
	Sistolinio spaudimo matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 260 mmHg
	
	

	4.
	Diastolinio spaudimo matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 25 iki 200 mmHg
	
	

	5.
	Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 200 mmHg
	
	

	6.
	Matavimo intervalai
	Ne blogiau nei kas 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min
	
	

	7.
	Ekrane pateikiama informacija
	1. Laiko indikacija, kiek laiko aparatas neatlieka matavimo;
2. Baterijos būsena;
3. Tyrimo eiga (laikrodis);
4. Indikacija rodanti būdravimo arba miego būseną tyrimo metu;
5. Kraujo spaudimo ruodmuo;
6. AKS matavymų kiekis atmintyje;
7. Matavimo vienetų rodiklis
	
	

	8.
	Maitinimas
	akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis
	
	

	9.
	Svoris, įskaitant baterijas
	≤ 300 g.
	
	

	10.
	Galimybė atliktą tyrimą ir tyrimo ataskaitas išsaugoti kompiuterinėje darbo vietoje PDF arba lygiaverčiu formatu perdavimui į įstaigos informacinę sistemą
	Būtina
	
	

	11.
	Komplektacija
	1. Matuoklis – 1 vnt.;
2. USB laidas – 1 vnt.;
3. Diržas ir peties dirželis – 1 kompl.;
4. Dėklas – 1 vnt.;
5. Universalaus ilgio, tinkanti vidutinės ir didelės apimties suaugusiojo paciento rankai manžetė ne siauresniame diapazone kaip nuo 26 cm iki 44 cm arba gali būti siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, apimančios aukščiau nurodytus išmatavimus (jeigu siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, nurodomi jų parametrai ir pakanka tiekėjo patvirtinimo techninėje specifikacijoje, kad manžetės bus pateiktos) – 1 vnt., arba 2 vnt.;
6. Programinė įranga – 1 vnt.
	
	

	12.
	CE ženklinimas
	Būtina
	
	

	13.
	Garantija
	Matuokliui ne mažiau kaip 24 mėn., manžetėms ne mažiau kaip 12 mėn.
	
	

	14.
	Prekių pristatymo adresas
	VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, adresas Švenčionių g. 80, 015168 Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
	
	




5 pirkimo dalis. Kūno sudėties analizatorius VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 4720,00 eurų su PVM
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1.
	Kūno sudėties analizatorius
	1 vnt.
	Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją
	

	2.
	Prekių kiekis
	1 vnt.
	
	

	3.
	Matavimo metodas
	Bioelektrinio impedanso analizė (BIA) arba lygiavertė - matuojant kūno varžą ≥ 8 liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose)
	
	

	4.
	Matavimo signalo dažniai
	(5, 50, 250) kHz ± 5% (tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 skirtingi dažniai)
	
	

	5.
	Monitorius
	- Spalvotas vaizdas;
- grafinis;
- skystųjų kristalų ekranas (LCD arba lygiavertis)
	
	

	6.
	Programinė įranga
	Analizatorius turi būti suderintas/veikti su duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga kompiuteryje
	
	

	7.
	Sujungimas su kompiuteriu
	USB, Bluetooth arba Wi-Fi
	
	

	8.
	Analizei naudojami faktoriai
	Tyrimui turi būti naudojami faktoriai - amžius; lytis, ūgis, svoris, kūno varža
	
	

	9.
	Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	100 – 700 Ω
	
	

	10.
	Maksimali svėrimo riba
	 ≥ 200 kg.
	
	

	11.
	Maksimali ūgio riba
	 ≥ 205 cm.
	
	

	12.
	Maksimali amžiaus riba
	 ≥ 85 metai
	
	

	13.
	Atliekamo tyrimo trukmė
	Ne ilgiau kaip 1,5 min.
	
	

	14.
	Matavimo sritis (tyrimo apimtis) - atliekami kūno matavimai
	Turi būti atliekami viso kūno ir ne mažiau nei 5 segmentiniai matavimai – dešinė ranka, kairė ranka, dešinė koja, kairė koja, liemuo
	
	

	15.
	Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys)
	Turi būti matuojama: 
1. Viso kūno bendra analizė (kūno svoris / masė, riebalai kg, liesoji kūno masė, kūno raumenų masė; KMI)
2. Kūno segmentinė analizė (rankų/kojų kairės / dešinės pusių bei liemens) - raumenų ar liesoji masė ir riebalų masė.
3. Mitybos įvertinimas (bazinė  / pagrindinė medžiagų apykaita) 
4. Vidiniai / visceraliniai riebalai
5. Organizmo visi skysčiai 
6. Matavimų istorija (anksčiau atliktų matavimų pagrindinių rodiklių – kūno svorio, raumenų masės, riebalų masės reikšminis atvaizdavimas
	
	

	16.
	Rūbų svorio įvertinimo funkcija
	Būtina - prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio
	
	

	17.
	Rezultatų pateikimas
	1. Analizatoriaus monitoriaus ekrane;
2. Galimybė spausdinti matavimo rezultatus;
3. USB, Bluetooth arba Wi-Fi.
	
	

	18.
	Tyrimo rezultatų atsakymai
	Tyrimo rezultatų ataskaitose turi būti pateikta: 
1. Data; 
2. Tyrimo laikas;
3. Paciento identifikavimo numeris ir/arba vardas, pavardė;
4. Paciento ūgis, amžius, lytis; 
5. Tyrimo rezultatai;
6. Atskirų rodiklių normų ribos.
	
	

	19.
	Komplektacija
	1. Kūno sudėties analizatorius, 1 vnt.
2. Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, instaliuojama į personalinį kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas), 1 kompl.
3. Ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus arba įmontuotą į įrenginį), 1 vnt.
	
	

	20.
	Klasifikacija
	1. Kūno sudėties analizatorius klasifikuojamas kaip medicininis prietaisas;
2. MDD tikslumo klasė ne prastesnė nei II a.
	
	

	21.
	 Integruotų svarstyklių tikslumas (NAWI)
	Ne blogesnė nei III tikslumo klasė
	
	

	22.
	Kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių metrologinė patikra
	Būtina. Pristatant kūno sudėties analizatorių tiekėjas privalo pateikti prietaisą (kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių) su pirmine metrologine patikra (atitinkančia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą).
	
	

	23.
	CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745
	Būtina
	
	

	24.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	

	25.
	Prekių pristatymo adresas
	VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, adresas Švenčionių g. 80, 015168 Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.
	
	











