TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | 1. Pirkimo dalis. Tonometras akispūdžiui matuoti - 2 vnt. | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Konstrukcinis išpildymas: Rankinis akispūdžio matavimo prietaisas intraokulinio spaudimo matavimui nenaudojant nuskausminimo |  |
| 1.2 | Akispūdžio matavimo ribos (ne siauresniame diapazone, nei nurodyta): 5,0÷60,0 mmHg |  |
| 1.3 | Akispūdžio matavimo paklaida ne daugiau kaip: |  |
|  | ±1 mmHg matavimo diapazone 5,0÷20,0 mmHg; |  |
|  | ±2 mmHg matavimo diapazone 21,0÷60,0 mmHg. |  |
| 1.4. | Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas: Remiantis ne daugiau kaip 3 matavimais/akiai, su rezultatų patikimumo indikacija. |  |
| 1.5. | Matavimo aktyvavimas: Automatinis matavimo aktyvavimas pasiekus teisingą prietaiso pozicionavimą priešais ragenos viršūnę. |  |
| 1.6 | Prietaiso ekrane pateikiama informacija: |  |
|  | Akies (ragenos) vaizdas; |  |
|  | Tikslaus pozicionavimo pagalbinė indikacija; |  |
|  | Abiejų akių tonometrijos rezultatai. |  |
| 1.7 | Maitinimo šaltinis: Ličio jonų pakraunama baterija. |  |
| 1.8 | Komplektacija: |  |
|  | Specialus lagaminėlis arba dėklas prietaiso pernešimui; |  |
|  | Vienkartiniai matavimams atlikti skirti zondai ≥100 vnt.; |  |
|  | Stovas prietaiso laikymui ir įkrovimui. |  |
| 1.9 | Garantinis aptarnavimo laikotarpis: ≥ 24 mėn. |  |
| 1.10 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
|  | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu, taip pat vykdant sutartį su prekėmis, pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 1.11 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodoma konkreti trukmsė) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| Eil.nr. | 2.pirkimo dalis Otolaringologinis šviesos šaltinis – 1 vnt. | Pastabos/pasiūlymai |
| 2.1. | Šviesos šaltinio tipas LED diodų |  |
| 2.2 | Spalvos temperatūra: Ne mažiau 5500 K |  |
| 2.3 | Šviesos ryškumas: Ne mažiau 90000 Lux |  |
| 2.4 | Šviesos ryškumo reguliavimas: Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 100% |  |
| 2.5 | Reguliuojamas taško dydis: Prie 420 mm. darbinio atstumo ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 mm. iki 80 mm. |  |
| 2.6 | Galvinis laikiklis |  |
| 2.7. | Šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas: |  |
|  | Į priekį/atgal - ne mažiau kaip 35mm. |  |
|  | Žemyn/aukštyn – ne mažiau kaip 13 mm. ir ne mažiau 180° |  |
| 2.8 | Galvos apimties ir aukščio reguliavimas |  |
| 2.9 | Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda |  |
| 2.10 | Įkraunamas akumuliatorius su krovikliu |  |
| 2.11 | Akumuliatoriaus tipas: Ličio-polimerų |  |
| 2.12 | Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 3,5 val. |  |
| 2.13 | Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies |  |
| 2.14 | Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi: 450 g. ±40 g. |  |
| 2.15 | Garantinis aptarnavimo laikotarpis: ≥ 24 mėn. |  |
| 2.16 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
|  | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |
|  | Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu, taip pat vykdant sutartį su prekėmis, pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 2.17 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodoma konkreti trukmė) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| Eil.nr | 3.pirkimo dalis Operacinis stalas – 1 vnt. | Pastabos/pasiūlymai |
| 3.1 | Operacinio stalo konstrukcija: - Stalas mobilus, su ratukais; - Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus; - Elektromechaninis arba elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas; 4. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg. |  |
| 3.2 | Reikalavimai stalviršiui: - Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų: galvos atrama, nugaros atrama, sėdmenų atrama ir dviejų dalių kojų atrama; - Galvos atramos sekcija nuimama; - Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; - Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos; - Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje; 6. Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti. |  |
| 3.3 | Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų): ≤ 210 cm |  |
| 3.4 | Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 50 cm |  |
| 3.5 | Reikalavimai čiužiniui: |  |
|  | Čiužinio storis ≥ 80 mm; |  |
|  | Čiužinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; |  |
|  | Čiužinys su antipraguliniu efektu; |  |
|  | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams. |  |
| 3.6 | Stalviršio padėties reguliavimas: - Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°; - Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 25°; - Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –20° iki +20°; - Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 780 mm iki 1030 mm; - Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –40° iki +70°; - Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 90° iki + 10°; - Galvinės dalies reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 45° iki +25°; - Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ ≥ 210°; - Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ 100°; 10. Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija. |  |
| 3.7 | Operacinio stalo valdymas: Elektrinis, atliekamas specialia valdymo rankena arba valdymo pultu. |  |
| 3.8 | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai (pateikiami kartu su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo): Atramos rankoms – 2 vnt.: Tvirtinamos prie operacinio stalo; Su rankos fiksavimo diržais; Reguliuojamo aukščio; Atramos matmenys: ilgis ≥ 600 mm, plotis ≥ 160 mm. |  |
|  | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui „L“ formos 1 vnt. |  |
|  | Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt.: tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio, su rankos fiksavimo diržais. |  |
|  | Šoninės kūno atramos – 2 vnt., skirtos atremti ant šono paguldytą pacientą iš priekio ir iš nugaros pusių, tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio. |  |
|  | Diržas ligonio fiksavimui prie operacinio stalo – 2 vnt. |  |
|  | Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt.: gelinis (arba pagamintas iš lygiavertės medžiagos), žiedo arba pasagos formos. |  |
|  | Stalo valdymo pultelis- laidinis 1 vnt. |  |
|  | Atrama rankos operacijai - 1 vnt. Tvirtinama prie operacinio stalo arba šoninių bėgelių; Ergonomiškos formos (su įgaubimais per atramos ilgį iš abiejų pusių) optimaliai prieigai prie operacinio lauko; Atramos matmenys: ilgis ≥ 800 mm, plotis ≥ 520 mm. |  |
|  | Maitinimo šaltinis: 230 V, 50Hz elektros tinklas; Įkraunamas akumuliatorius. |  |
| 3.9 | Operacinio stalo valymas ir dezinfekcija. Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 3.12 | Žymėjimas CE ženklu. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 3.13 | Operacinio stalo pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas, ligoninės medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą. Operacinio stalo pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 3.14 | Kartu su operaciniu stalu pateikiama dokumentacija: |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
|  | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu, taip pat vykdant sutartį su prekėmis, pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 3.15 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: ≥ 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 3.16 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodoma konkreti trukmė) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

PASTABOS

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

- tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

- jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.