KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacija vykdyta | ☒ CVP IS □ rengiant susitikimus □ abiem būdais |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris | 2025-06-11 Nr. 3117636 |
| Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis | 2025-06-11 – 2025-06-18 |
| Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius | 1 |
| Klausimai, pasiūlymai ar pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| 1.Šiuo metu pateikta techninė specifikacija mums neleidžia dalyvauti pirkime, nes joje yra nemažai perteklinių reikalavimų, kurie riboja konkurenciją. Kai kurie iš jų yra itin specifiniai, todėl susidaro įspūdis, kad jie gali būti paremti vieno konkretaus gamintojo techniniais duomenimis. 2. 2.1.2. reikalavimas: jame nurodytas aukštis (15 ± 1 cm) yra labai siauras ir neapima šiuolaikinių, kliniškai efektyvesnių sprendimų, kurie dažnai pasižymi didesniu celių aukščiu. Tokie sprendimai yra plačiai naudojami tiek prevencijai, tiek gydymui, ypač esant didesnės rizikos pacientams. Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Celės 15 – 21 cm aukščio, su apsauginiu oro celių pagrindu apatinėje dalyje“. Reikalavimai: 2.4.8., 2.5. ir 3.5. Šie visi reikalavimai yra įtraukti, nors tai labai specifiniai standartai, kurie dažnai taikomi specializuotoms ar tik ekstremalioms aplinkoms. Šie standartai yra skirti tekstilei, apsauginei personalo aprangai ar specifinėms situacijoms, o ne pačiam medicinos prietaisui ar jo veikimui. Jų taikymas kaip privalomas kriterijus dirbtinai riboja konkurenciją, eliminuoja kokybiškus ir plačiai naudojamus sprendimus, kurie atitinka visus pagrindinius saugos ir higienos reikalavimus, tačiau nėra sertifikuoti pagal kiekvieną iš šių specifinių normų. Prašome šiuos reikalavimus panaikinti arba perkelti į neprivalomų (kokybinių) vertinimo kriterijų sąrašą. 2.6. reikalavimas: mūsų siūlomo čiužinio ilgis ir plotis atitinka reikalavimus, tačiau aukštis yra 20,3 cm, t. y. didesnis nei nurodyta (15 ±1 cm). Didesnis čiužinio aukštis leidžia naudoti efektyvesnes oro celes, kurios geriau paskirsto spaudimą, pagerina oro cirkuliaciją ir užtikrina didesnį komfortą bei apsaugą nuo pragulų, ypač ilgalaikio gulėjimo atvejais. Reikalavime nurodytas aukštis (14–16 cm) yra labai siauras ir neapima šiuolaikinių, kliniškai efektyvesnių sprendimų, kurie dažnai pasižymi didesniu celių aukščiu, siekiant geresnių prevencinių ir terapinių rezultatų. Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Ilgis 200 (±2) cm, plotis 85 (±2) cm, aukštis 15–21 cm“. 3.4. Reikalavimas: nurodytas ne didesnis kaip 20 dB triukšmo lygis yra labai griežtas ir praktiškai sunkiai pasiekiamas net pažangiausiuose medicinos prietaisuose, ypač kai jie veikia nuolat ar turi aktyvias oro tiekimo sistemas. Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Tylus veikimas ne daugiau kaip 25 dB“, kas vis dar būtų labai tylu ir atitiktų apibrėžimą pagal daugumą tarptautinių normų, ir yra tinkamas naudoti tiek ligoninėse, tiek slaugos įstaigose ar namų aplinkoje, netrikdant paciento poilsio ar miego. 3.6. Reikalavimas: mūsų siūlomo prietaiso valdymo įrenginys sveria 3,8 kg, t. y. šiek tiek daugiau nei reikalavime nurodyta riba (3,00 kg). Šis svoris atsiranda dėl aukštesnės kokybės komponentų, patvaresnio korpuso ir integruotų funkcijų, kurios užtikrina ilgaamžiškumą, kokybę ir patikimumą. Nors svoris viršija nurodytą ribą, jis neturi neigiamos įtakos prietaiso mobilumui ar naudojimo patogumui, nes įrenginys vis tiek yra lengvai perkeliamas ir pritaikytas naudoti įvairiose klinikinėse aplinkose. Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Valdymo įrenginio svoris ne daugiau kaip 4,0 kg“. 3.2. Reikalavimas: mūsų siūlomo įrenginio matmenys yra 34 x 13,5 x 20,5 cm. Nepaisant didesnio aukščio ir ilgio, įrenginys išlieka ergonomiškas, lengvai perkeliamas ir tinkamas naudoti tiek stacionarioje, tiek mobilioje aplinkoje. Matmenų skirtumas neturi įtakos funkcionalumui ar naudojimo patogumui. Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Ilgis x plotis x aukštis (35 cm x 20 cm x 25 cm) ±2 cm“, kad nebūtų ribojama konkurencija ir būtų leista siūlyti kitas formas turinčius įrenginius (kas neturi įtakos bendrame kontekste, nes kalbama tik apie valdymo įrenginį). 5. Reikalavimas: mūsų siūlomo čiužinio svoris (be valdymo įrenginio) yra 10 kg, t. y. viršija reikalavime nurodytą ribą (ne daugiau kaip 6 kg). Šis papildomas svoris atsiranda dėl aukštesnio celių profilio (20,3 cm), patvaresnių medžiagų ir integruoto apsauginio pagrindo, kurie užtikrina geresnę spaudimo paskirstymo kokybę, didesnį paciento komfortą ir efektyvesnę pragulų prevenciją. Nors čiužinys yra sunkesnis, jis išlieka lengvai valdomas, lankstomas ir transportuojamas, o papildomas svoris yra tiesiogiai susijęs su aukštesne kokybe ir ilgaamžiškumu. Be to, daugelyje klinikinių situacijų čiužinio svoris neturi esminės reikšmės, nes jis dažniausiai naudojamas stacionariai. Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Ne daugiau kaip 10 kg“. 6. Reikalavimas: mūsų siūlomo prietaiso valdymo įrenginys atitinka IP21 apsaugos klasę, kuri užtikrina apsaugą nuo kietųjų dalelių >12,5 mm ir vertikaliai krentančių vandens lašų. Ši apsaugos klasė yra pakankama įprastoms klinikinėms sąlygoms, kuriose prietaisas naudojamas stacionariai, nepaliekant jo atviroje aplinkoje ar veikiamo tiesioginio vandens poveikio. Reikalavime nurodyta IP42 klasė yra aukštesnė, tačiau jos taikymas nėra būtinas daugeliu praktinių atvejų, o tokio lygio apsauga dažnai reikalinga tik esant specifinėms darbo sąlygoms (pvz., padidintos drėgmės ar dulkių aplinkoje). Prašome koreguoti reikalavimą taip: „Valdymo įrenginio apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP21“, kad būtų leidžiami praktiškai tinkami, saugūs ir konkurencingi sprendimai, neapribojant tiekėjų dėl perteklinių techninių specifikacijų. 7. Reikalavimas: Reikalavimas, kad įranga naudotų ne aukštesnę nei 12 V įtampą, nėra pagrįstas šiuolaikinių medicinos prietaisų veikimo principu. Visi tokio tipo įrenginiai yra maitinami iš standartinio 220 V tinklo, o vidinė įtampa yra konvertuojama ir valdomai paskirstoma pagal saugos reikalavimus, užtikrinant tiek paciento, tiek personalo apsaugą. Be to, pats čiužinys, kuris tiesiogiai kontaktuoja su pacientu, nėra elektrinis – jis veikia per oro tiekimą, kurį reguliuoja valdymo įrenginys. Šis įrenginys neturi tiesioginio kontakto su pacientu, o jo konstrukcija atitinka medicinos įrangai keliamus saugos standartus (pvz., IEC 60601-1), kurie reglamentuoja apsaugą nuo elektros srovės poveikio. Todėl reikalavimas dėl ne aukštesnės nei 12 V įtampos nėra proporcingas, neatitinka realios rizikos vertinimo ir riboja konkurenciją, eliminuodamas saugius ir plačiai naudojamus sprendimus. Prašome šį reikalavimą panaikinti, kad būtų sudarytos sąlygos siūlyti praktiškai tinkamus, saugius ir sertifikuotus medicinos prietaisus, atitinkančius galiojančius tarptautinius saugos standartus. | Komisija priėmė sprendimą iš dalies atsižvelgti į dalyvio pasiūlymą. |
| Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su: |  |
| Pirkimo objektu | Taip |
| Kvalifikacijos reikalavimais | Ne |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijais | Ne |
| Sutarties vykdymo sąlygomis | Taip |
| Kaina | Taip |