2 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJAx

LAZERINĖS VENŲ OPERACIJOS SISTEMA – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazeris varikozinių venų gydymui, proktologijos ir kitoms procedūroms atlikti – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Varikozinių venų gydymas ir proktologinės procedūros |  |
| 1.2. | Galimybė pasirinkti papildomas funkcijas/procedūras | Būtina. Ne mažiau 3 funkcijų/procedūrų |  |
| 1.3. | Lazerio centrinės bangos ilgis | 1470 ± 20nm |  |
| 1.4. | Maksimali lazerio galia | Ne mažesnė kaip 15W |  |
| 1.5. | Galimybė dirbti „pulsed“ ir „continuous“ ar lygiaverčiais režimais | Būtina |  |
| 1.6. | Impulso trukmė („pulse“ režimu) | Pasirenkama, ne mažesnėse ribose nei 1 - 9000 ms |  |
| 1.7. | Impulsų skaičius vienoje sekoje („single“ ir „pulsed“ režimais) | Nuo 1 iki 100 (imtinai) |  |
| 1.8. | Vėsinamas oru | Būtina |  |
| 1.9. | Pagalbinis spindulys | 635 ± 5 nm (raudonas), 5mw |  |
| 1.10. | Prijungtos skaidulos atpažinimas (RFID sistema) | Būtina |  |
| 1.11. | Avarinio sustabdymo mygtukas | Lengvai pasiekiamas ir aiškiai matomas |  |
| 1.12. | Monitorius | Lietimui jautrus ekranas – būtina |  |
| 1.13. | Lazerio spinduliuotė aktyvuojama kojos pedalu | Būtina |  |
| 1.14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių |  |
| 1.15. | Svoris | ≤ 10kg |  |
| 2. | Nuskausminimo pompa (dispenseris) – 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Taikymo sritis | Gydant varikozines venas |  |
| 2.2. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50–60 Hz |  |
| 2.3. | Našumas | ≥12,5 l |  |
| 2.4. | Valdymas | Galimybė valdyti potenciometru ir kojiniu pedalu. |  |
| 2.5. | Maksimalus slėgis | 2.0 bar. |  |
| 2.6. | Svoris | 2,4 kg (± 0,2 kg) |  |
| 2.7. | Darbinė aplinka | Ne mažesnėse ribose nei nuo 10°C iki 40°C imtinai |  |
| 2.8. | Stovelis tirpalo pakabinimui | Būtina |  |
| 2.9. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių |  |
| 3. | Radialinis šviesolaidis venų varikozės gydymui (EVLA), su įvedimo rinkiniu ir nuskausminimo linija – 10 vnt. |  |  |
| 3.1. | Šviesolaidžio rinkinį sudaro: | Šviesolaidinis venų zondas 600 µm (distalinis galas 1,8 mm ±0,1 mm) ir 400 µm (šviesolaidinio venų zondo distalinis galas 1,0 mm ±0,1 mm). 6F, 5F ir 4F, 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela –pravedėjas, ne storesnė nei 20G įvedimo adata. Nuskausminimo linija, suderinama su siūloma nuskausminimo pompa. Šviesolaidžio ir introdiuserio diametras pasirenkamas užsakymo metu. |  |
| 3.2. | Suderinamas su siūlomu lazeriu | Būtina |  |
| 3.3. | Vienkartinis | Būtina |  |
| 3.4 | Ilgis | ≥ 2.5 m |  |
| 3.5 | Sterilumas | Ne mažiau dviguba sterili pakuotė |  |
| 4. | Šviesolaidis hemorojaus gydymo procedūroms atlikti su 14G pravedėju– 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Vienkartinis, sterilus | Būtina |  |
| 4.2. | Suderinamas su siūlomu lazeriu | Būtina |  |
| 4.3. | Su Luer-Lock jungtimi | Būtina |  |
| 4.4. | Energijos spinduliavimas 3600 kampu ir į priekį. | Būtina |  |
| 4.5. | Šviesolaidžio skersmuo | 600 µm |  |
| 4.6. | Šviesolaidžio antgalis kūgio formos | Būtina |  |
| 4.7. | Išorinis šviesolaidžio antgalio skersmens matmuo | 1.8 mm |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Papildomos funkcijos lazeriui | 3 funkcijos | 0 balų |
|  |  | 4 funkcijos | 4 balai |
|  |  | 5 funkcijos ir daugiau | 8 balai |
| 2.2. | Lazerio garantinis laikotarpis | Nuo 13 iki 23 mėn. | 1 balas |
|  |  | Nuo 24 iki 35 mėn. | 5 balai |
|  |  | 36 mėn. ir daugiau | 8 balai |
| 2.3. | Lazerio svoris, kuris užtikrina didesnį mobilumą | 10 kg. | 0 balų |
|  |  | Nuo 9 iki 9,999 kg | 3 balai |
|  |  | Mažiau kaip 9 kg | 6 balai |
| 2.4. | Nuskausminimo pompos garantinis laikotarpis | Nuo 13 iki 23 mėn. | 1 balas |
|  |  | Nuo 24 iki 35 mėn. | 5 balai |
|  |  | 36 mėn. ir daugiau | 8 balai |