KLAUSIMYNAS

KARDIOSTIMULIATORIUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KARDIOSTIMULIATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kardiostimuliatorius |  |  |
| 1 | Vienkamerinis laikinas išorinis stimuliatorius |  |  |
| 2 | Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO |  |  |
| 3 | Bazinis stimuliacijos dažnis ne siauresnis nei 30-200 k/min |  |  |
| 4 | Greitas prieširdžio stimuliavimo dažnis ne siauresnis nei 80 - 800 k/min |  |  |
| 5 | Amplitudės nustatymo diapozonas ne siauresnis nei 0,1- 25mA arba lygiavertis nustatymo diapozonas voltais |  |  |
| 6 | Impulso trukmė 1,5ms |  |  |
| 7 | Jautrumo nustatymo diapozonas ne siauresnis nei 0,4-20mV |  |  |
| 8 | Nereagavimas po stimuliavimo 200ms+5/30ms , po registravimo 120ms+2/30ms |  |  |
| 9 | Ekrane matomi nustatyti stimuliacijos dažnio, amplitudės, jautrumo dydžiai, baterijos įkrovimo lygis, užrakto būsena |  |  |
| 10 | Pagrindiniai stimuliacijos parametrai valdomi greitai ir paprastai, rankenėlių pasukimu ir/arba mygtukų paspaudimu |  |  |
| 11 | Maitinimas: dvi AA tipo baterijos, būtina galimybė pakeisti senkančią bateriją, nenutraukiant stimuliacijos |  |  |
| 12 | Svoris ne daugiau 500 gramų |  |  |
| 13 | Darbinė temperatūra nuo 10 °C iki 40 °C |  |  |
| 14 | Apsaugos klasė IP, ne mažesnė kaip IP21 |  |  |
| 15 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |
| 16 | Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |
| 17 | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
| 18 | Pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui |  |  |
| 19 | Komplektacija: kabelis, jungiantis stimuliatorių su stimuliacijos laidais: 2 vnt., baterija |  |  |