KLAUSIMYNAS
LAPAROSKOPAS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



LAPAROSKOPAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius, 
2 vnt.
	1. Su LED foniniu pašvietimu;
2. Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178 °;
3. Apšviestumas ≥ 750 cd/m2;
4. Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio;
5. Raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų;
6. Signalų įvestys:
6.1. ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė,
6.2. ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė;
7. Signalų išvestys:
7.1. ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė.
	

	2. 
	Videokameros galva, 1 vnt.
	1. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose;
2. Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos;
3. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį;
4. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui:
4.1. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti;
4.2. ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis);
5. ICG fluorescenciniai režimai:
5.1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay);
5.2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.
	

	3. 
	Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt.
	1. Maksimali raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų;
2. Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius:
2.1. 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes;
2.2. 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG);
2.3. Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus;
3. Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto;
4. Signalų išvestys:
4.1. ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė;
4.2. ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba lygiavertė;
5. Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas:
5.1. Video vaizdų raiška ≥ Full HD;
5.2. Nuotraukų raiška ≥ 4K;
	

	4. 
	Šviesos šaltinis, 1 vnt.
	1. LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis;
2. Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai;
3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas. 
	

	5. 
	CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt.
	1. Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 40 l/min;
2. Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg;
3. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;
4. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas;
5. Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelės su dujų pašildymu.
6. Komplekte:
1.1 Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai - 1 vnt.;
1.2 Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymu - 1 vnt.;
1.3 Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt.;
1.4 CO2 dujų filtrai ≥ 25 vnt.
	

	6. 
	Elektro chirurgijos įrenginys, 1 vnt
	1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms;
2. Lietimui jautrus valdymo ekranas;
3. Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus;
4. Ne mažiau 35 įrenginyje išsaugomų, gamyklinių ir individualių programų;
5. Ne mažiau kaip 5 monopolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 300 W.
6. Ne mažiau kaip 4 monopolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 120 W; 
7. Ne mažiau kaip 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 
8. Bipolinis pjovimo režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 250 W;
9. Bipolinės koaguliacijos režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 
300 W.
8. Komplekte:
8.1 Ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt. arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos;
8.2 Vienkartiniai elektrodai – 50 vnt.;
8.3 Laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1vnt.
	

	7. 
	Plovimo įrenginys, 1 vnt.
	1. Ratukinio tipo arba lygiavertė;
2. Valdymas lietimui jautriu ekranu;
3. Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane;
4. Su programinės įrangos paketais bei užprogramuotis darbo režimais histeroskopijai, laparoskopijai ir artroskopijai;
5. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais;
6. Komplekte:
7. Daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai, 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai, 20 vnt.
8. Daugkartinių žarnelių rinkinys histeroskopijai, 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys histeroskopijai, 20 vnt.
9. Daugkartinių žarnelių rinkinys artroskopijai, 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys artroskopijai, 20 vnt.
	

	8. 
	Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	1. 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami;
2. ≥ 3 lentynos;
3. ≥ 1 stalčius;
4. ≥ 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; 
5. Videokameros galvutės laikiklis;
6. Kanalas įrangos laidams paslėpti;
7. Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis;
8. Komplekte: 
8.1. prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) aukštos raiškos (4K) monitoriui pakabinti, aprašytam techninės specifikacijos 1 punkte, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio.
	

	9. 
	Optika, 1 vnt.
	1. Matymo kryptis 30˚;
2. Suderinama su 4K raiškos video sistema;
3. Tinkama NIR/ICG operacijoms;
4. Skersmuo 10±0,2 mm;
5. Ilgis 32±2 cm;
6. Autoklavuojama;
7. Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	

	10. 
	Šviesolaidis, 1 vnt.
	1. Fibrooptinis;
2. Skersmuo 4,5±0,5 mm;
3. Ilgis 300±50 cm;
4. Su tiesia jungtimi;
5. Autoklavuojamas.
	

	11. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	12. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
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