KLAUSIMYNAS

LAPAROSKOPAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LAPAROSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius, 2 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178 °; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. |  |
|  | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes; - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; |  |
|  | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; - Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 40 l/min; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelės su dujų pašildymu. - Komplekte: - Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai - 1 vnt.; - Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymu - 1 vnt.; - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt.; - CO2 dujų filtrai ≥ 25 vnt. |  |
|  | Elektro chirurgijos įrenginys, 1 vnt | - Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms; - Lietimui jautrus valdymo ekranas; - Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus; - Ne mažiau 35 įrenginyje išsaugomų, gamyklinių ir individualių programų; - Ne mažiau kaip 5 monopolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 300 W. - Ne mažiau kaip 4 monopolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 120 W; - Ne mažiau kaip 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 200 W; - Bipolinis pjovimo režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 250 W; - Bipolinės koaguliacijos režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 300 W. - Komplekte: 8.1 Ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt. arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos; - Vienkartiniai elektrodai – 50 vnt.; - Laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1vnt. |  |
|  | Plovimo įrenginys, 1 vnt. | - Ratukinio tipo arba lygiavertė; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Su programinės įrangos paketais bei užprogramuotis darbo režimais histeroskopijai, laparoskopijai ir artroskopijai; - Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: - Daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai, 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai, 20 vnt. - Daugkartinių žarnelių rinkinys histeroskopijai, 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys histeroskopijai, 20 vnt. - Daugkartinių žarnelių rinkinys artroskopijai, 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys artroskopijai, 20 vnt. |  |
|  | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami; - ≥ 3 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - ≥ 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; - Videokameros galvutės laikiklis; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis; - Komplekte: - prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) aukštos raiškos (4K) monitoriui pakabinti, aprašytam techninės specifikacijos 1 punkte, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio. |  |
|  | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis 30˚; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Tinkama NIR/ICG operacijoms; - Skersmuo 10±0,2 mm; - Ilgis 32±2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5±0,5 mm; - Ilgis 300±50 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |