## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Ikiklinikinė didelio našumo in vivo optinio vaizdinimo sistema su bioliuminescencijos ir fluorescencijos galimybėmis ir integruota rentgeno sistema daugybiniam vaizdinimui |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomos sistemos garantinis laikotarpis |  |  | metai

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Vilniaus universiteto, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 2 darbuotojams. Mokymų trukmė ne mažiau 2 akad. val.

## Techninė specifikacija
Ikiklinikinė didelio našumo in vivo optinio vaizdinimo sistema su bioliuminescencijos ir fluorescencijos galimybėmis ir integruota rentgeno sistema daugybiniam vaizdinimui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Pritaikymas | 1. Bioliuminescencija, fluorescencija ir integruotas rentgeno vaizdavimas (angl. x-ray imaging), skirtas tirti ne mažiau kaip 5 peles vienu metu,
2. Nuotraukų, bioliuminescencinių, fluorescencinių ir rentgeno vaizdų perdengimas turi būti automatinis visame vaizdo lauke (angl. field of view).
2 | Vaizdinimo kamera | 1. Sistema turi turėti visiškai šviesai atsparią vaizdinimo kamerą. Vaizdo gavimo metu gyvūnai turi būti laikomi ant šildomos pakopos, kad būtų palaikoma optimali jų kūno temperatūra,
2. Sistema turi būti visiškai suderinama su anestezinėmis dujomis:
2.1 Anestezijai skirti vamzdeliai turi turėti galimybę būti prijungti prie sistemos (anestezinių dujų tiekimas ir jų šalinimas),
2.2 Šviesai atsparios kameros viduje įrengta anestezijos sistema (angl. manifold).
3 | Anestezijos sistema | Į pasiūlymą turi būti įtraukta dujinė anestezijos sistema, naudojant izoflurano dujas. Anestezijos sistema turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
1. Bent 4 dujų tiekimo kanalai (1 prijungtas prie anestezijos įvedimo kameros ir skirtas suleisti anesteziją gyvūnui, 1 prijungtas prie vaizdinimo sistemos, jog gyvūnai būtų anestezuojami vaizdų gavimo metu, 1 prijungtas prie gyvūnų išdėstymo vietos (angl. posing station), kurioje jie patalpinami į specialius vaizdavimui skirtus dėklus (angl. imaging tray), 1 papildomas kanalas chirurginei vietai (angl. surgery station) ar kitoms ikiklinikinėms procedūroms). Kiekvieno kanalo srautas turi būti reguliuojamas atskirai, 2 fiksuoto srauto kanalai (kiekvienas 0,5 l/min ir 1 l/min), 2 kintamo srauto kanalai ( ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 4 l/min),
2. 1 indukcinė kamera, kurioje vienu metu gali būti anestezuojama iki penkių suaugusių pelių arba bent dvi žiurkės,
3. Šalinimo sistema (angl. scavening system), skirta susigrąžinti ir filtruoti anestezines dujas iš sistemos, indukcinės kameros ir papildomų prietaisų. Ją turi sudaryti ne mažiau kaip 4 siurbimo kanalai, jog prietaiso naudotojas neįkvėptų anestezinių dujų. 1 iš 4 kanalų turi turėti didelį siurbimo srautą, ne mažesnį nei 9 l/min (turi būti prijungtas prie indukcinės kameros). Kiti trys ištuštinimo kanalai turi būti nepriklausomai valdomi srauto matuokliais (angl. flowmeters) (ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 5 l/min).
4 | Rentgeno modulis (angl. X-ray module) | 1. Pilnai integruotas didelės raiškos rentgeno modulis, leidžiantis greitai gauti rentgeno vaizdą (ne lėčiau nei 1–10 s) ir sumažinti spinduliuotės poveikį gyvūnams. Prietaiso kabinetas (angl. cabinet) turi turėti visišką apsaugą nuo radiacijos, kad jo naudotojui nereikėtų papildomų priemonių apsisaugoti nuo radiacijos. Prietaisas vienu metu turi turėti galimybę nufotografuoti ne mažiau kaip 5 peles arba bent 1–2 žiurkes (priklausomai nuo dydžio), naudojant rentgeno spindulių ir bioliuminescencijos arba fluorescencijos bendrą registrą,
2. Turi būti tinkamas graužikų vaizdinimui,
3. Įprasta rentgeno skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 25 lp/mm,
4. Rentgeno matymo laukas (angl. x-ray field of view) turi turėti bent šias parinktis: 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm (+/- 5 %).
5 | Kamera | Sistemoje turi būti įmontuota didelio našumo CCD arba lygiavečio tipo kamera (27 x 27 mm +/- 2 mm detektorius), atvėsinama iki -90 °C (absoliuti temperatūra), užtikrinanti didžiausią kvantinį efektyvumą matomame spektre (in vivo liuciferazės emisijos smailė) ir mažiausią nuskaitomą triukšmą (angl. read out noise). Kvantinis efektyvumas ne mažiau kaip 92 % esant 600 nm +/- 10 nm
6 | Kontrolės valdymas (angl. control workstation) | Sistema turi būti aprūpinta vaizdinimo įrangos gamintojo reikalavimus našumui atitinkančia darbine stotimi (angl. high performance workstation) su operacine sistema ir ≥ 1 TB talpos kietuoju disku. Į pasiūlymą turi būti įtrauktas ne mažesnis kaip 24 colių LCD monitorius, klaviatūra ir pelė
7 | Programinė įranga | Sistema turi būti tiekiama su programinės įrangos paketu, leidžiančiu gauti, rodyti, analizuoti ir kiekybiškai įvertinti bioliuminescencinius ir fluorescencinius vaizdus. Be programinės įrangos, įdiegtos valdymo darbo vietoje, į pasiūlymą turi būti įtrauktos neribotas nemokamų licenzijų kiekis, kurias galima įdiegti perkančiosios organizacijos darbinius kompiuterius
8 | Plokštuminis vaizdas turi būti įmanomas nustatant skirtingą matymo lauką (angl. field of view), įskaitant: | 1. Didelį matymo lauką, leidžiantį vienu metu vaizduoti iki 5 pelių (minimalus plotis turi būti 22,5 x 22,5 cm +/- 2 cm),
2. Mažesnius matymo laukus, skirtus bent 3 pelėms (minimalus plotis turi būti 15 x 15 cm +/- 2 cm) ir 1 pelei (minimalus plotis turi būti 10 x 10 cm +/- 2 cm) be būtinybės rankiniu būdu pridėti objektyvų,
9 | Bioliuminescencijos galimybės | 1. Sistema turi leisti kiekybiškai įvertinti signalo intensyvumą naudojant kalibruotus fizinius vienetus (remiantis sertifikuotu, kalibruotu šviesos šaltiniu, pateikti sertifikatą), išreikštus spinduliu [ph/sec/cm2/sr]. Prietaiso programinė įranga turėtų automatiškai normalizuoti jautrumo skirtumus, atsirandančius dėl skirtingų gautų parametrų (integravimo laiko, f-stop, binning, matymo lauko), kad būtų galima palyginti skirtingas peles arba eksperimentus. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti absoliutaus kalibravimo dokumentus,
2. Bioliuminescencinis vaizdavimas turi leisti išmatuoti fotonų srautą, išreikštą [ph/s], nubrėžiant dominančius regionus (sutr. ROI, angl. regions of interest) su įvairiais ROI įrankiais (geometric ROIs, contour ROIs, subject ROIs, grid ROIs skirtingiems multišulinėlių plokštelių formatams).
10 | Fluorescencijos galimybės | 1. Sistema turi sugebėti atvaizduoti bet kokį fluorescencinį šviesos šaltinį, kurio spinduliuotės smailės yra nuo 500 nm iki 860 nm (ne siauresniame diapazone),
2. Sistemoje turi būti pilnas ištisinis siauros juostos žadinimo filtrų (angl. narrow band excitation filters) rinkinys, apimantis 410 – 790 nm spektrą (arba platesnį),
3. Sistemoje turi būti bent 7 siauros juostos emisijos filtrų rinkinys, skirtas fluoroforams, skleidžiantiems 500 - 865 nm (arba platesniame).
11 | Fluorescencinis šviesos šaltinis | Fluorescencinės šviesos šaltinis turi turėti padidintą galią, kai bangos ilgis yra didesnis nei 700 nm, kad būtų efektyviai sužadinami NiR fluoroforai (150 W volframo eKE sužadinimo šviesa šaltinis arba geresnis)
12 | 2D fluorescencinis vaizdas | 1. Plokštuminis fluorescencinis vaizdas (2D) turi leisti tiksliai ir patikimai išmatuoti fotonų srautą, išreikštą fiziniais, kalibruotais vienetais, nubrėžiant dominančius regionus (sutr. ROI, angl. regions of interest) su įvairiais ROI įrankiais (geometric ROIs, contour ROIs, subject ROIs, grid ROIs skirtingiems multišulinėlių plokštelių formatams),
2. Sistema turi leisti kiekybiškai įvertinti signalo intensyvumą kalibruotais fiziniais vienetais, išreikštais spinduliuote [ph/sec/cm2/sr], normalizuotais pagal sužadinimo šviesos energiją. Vienetas yra spinduliavimo efektyvumas [(ph/sec/cm2/sr) / (µW/cm2)]. Prietaiso programinė įranga turėtų automatiškai normalizuoti jautrumo skirtumus, atsirandančius dėl skirtingų gautų parametrų (integravimo laiko, f-stop, binning, matymo lauko), kad būtų galima palyginti skirtingas peles arba eksperimentus,
3. Sistema turi sugebėti pašalinti autofluorescencinį foninį triukšmą, sklindantį tiek iš instrumento, tiek iš biologinių audinių,
4. Prietaisas turi turėti galimybę vienu metu atskirti ir kiekybiškai įvertinti audinių autofluorescenciją ir kelis skirtingo bangos ilgio fluoroforus, esančius tame pačiame gyvūne (daugybinis fluorescencinis vaizdas). Sistema turi turėti sudėtingus „spektrinio išmaišymo“ algoritmus, kurie apskaičiuoja spektrus iš fluorescencinių komponentų ir audinių autofluorescencijos matavimų in vivo. Ši funkcija taip pat turi leisti įrašyti ir saugoti naujai susintetintų fluorescencinių zondų spektrus. Kiekybinis įvertinimas turi būti išreikštas kalibruotais fiziniais vienetais.
13 | Priedai gyvūnų tyrimams | 1. Į pasiūlymą turi būti įtraukta dėklų sistema, skirta padidinti vaizdo pralaidumą ir šiltai laikyti anestezuotas peles, prieš perkeliant jas į vaizdinimo sistemą. Dėklo sistema turi būti prijungta prie siūlomos anestezijos sistemos ir viename dėkle turi tilpti mažiausiai 5 pelės,
2. Į pasiūlymą turi būti įtraukta bent 2 padėklai ir 1 šildomas paviršius gyvūnų išdėstymo vietai, prijungti prie anestezijos sistemos. Dėklas ir gyvūnų išdėstymo vieta turi užtikrinti lengvą ir tikslų pelių išdėstymą už vaizdinimo sistemos ribų, tuo pat metu jas veikiant anestezija ir pakeliant kūno temperatūrą iki 37 oC,
3. Gyvūnų padėklai turi turėti magnetinę tvirtinimo sistemą, kad būtų galima greitai prijungti ir atjungti padėklus ir perkelti juos tarp vaizdinimo kameros ir šildomos gyvūnų išdėstymo vietos. Vaizdo gavimo metu kita pelių grupė gali būti dedama ant antrojo padėklo šildomo paviršiaus.
14 | Kiti priedai | 1. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (angl. uninterruptible power supply) turi būti įtrauktas, kad apsaugotų sistemą, nutrūkus elektros tiekimui,
2. Į pasiūlymą turi būti įtrauktas darbo stalas (angl. workbench), ant kurio tilptų visi vaizdinimo sistemos komponentai, įskaitant vaizdinimo sistemą, anestezijos sistemą, kompiuterį, monitorių, klaviatūrą ir nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Darbo stalas turi būti su ratukais.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne