## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Bioreaktorius su kontrolės sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Bioreaktoriaus su kontrolės sistema garantinis laikotarpis |  |  | metai

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Vilniaus universiteto, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 2 darbuotojams. Mokymų trukmė ne mažiau 2 akad. val.

## Techninė specifikacija
Bioreaktorius su kontrolės sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Paskirtis | Prietaisas turi būti tinkamas ląstelių auginimui. Platforma, kurią sudaro valdymo modulis ir siūbuojančio judesio bioreaktorius.
2 | Reikalavimai valdymo moduliui | 1. Valdymo blokas pagamintas iš nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos,
2. Valdymo modulis turi būti skirtas prijungti vienam siūbuojančio judesio bioreaktoriui,
3. Prievadai: USB, Ethernet arba lygiavertės jungtys.
4. Turi būti galimybė valdymo bloką valdyti tiek lokaliai, tiek nuotoliu,
5. Turi būti kontaktas skirtas prijungti prietaisą prie išorinės signalizacijos, M12 arba lygiavertė.
3 | Reikalavimai temperatūros valdymo moduliui | 1. Turi būti integruotas temperatūros modulis bioreaktoriaus šildymui,
2. Turi būti elektrinis kaitinimo kilimėlis, gebantis šildyt iki nemažesnės kaip 40°C temperatūros.
4 | Reikalavimai dujų valdymo moduliui | 1. Turi būti dujų kontrolės modulis skirtas žinduolinių, augalinių, vabzdžių ląstelių ar bakterijų auginimui siūbuojančio judesio biorekatoriuje.
2. Būtini atbuliniai vožtuvai ir apsauginis vožtuvas (ne mažiau 100 mbarg) dujų tiekimui į bioreaktorių,
3. Turi būti ne mažiau 4 dujų masės srauto reguliatoriai (oro, N2, O2, CO2) su ne siauresniais kaip 1:200 srauto diapazonais,
4. Būtinas automatinis dujų sumaišymas prieš dujas paduodant į reaktorių.
5 | Reikalavimai ištirpusio deguonies kontrolei | 1. DO valdiklis turi turėti galimybę paraleliai valdyti keletą veiksnių,
2. Turi būti galimybė aktivuoti iki 4 veiksnių vienu metu (oras, O2, N2, siūbavimas),
3. Turi būti galimybė reguliuoti bioreaktoriaus siūbavimo greitį bei pasvirimo kampą,
4. Turi būti galimybė individualiai reguliuoti kiekvieną veiksnį naudojant DO valdiklio išvestis,
5. Turi būti galimybė atskirai nustatyti kiekvieno veiksnio maksimalias ir minimalias valdiklio išvestis.
6 | Reikalavimai optiniam ištirpusio deguonies matavimui | 1. Turi būti galimybė matuoti ištirpusį deguonies kiekį naudojant bioreaktoriuje integruotus optinius jutiklius,
2. Optinio jutiklio rodmenys turi būti rodomi valdymo modulio ekrane,
3. Jutikliai turi turėti galimybę būti kalibruojami,
4. Turi būti galimybė perkalibruoti sensorių proceso metu,
5. Sensoriaus matavimo ribos ne siauresnės negu 0 - 250%, o geba ne prasčiau negu 0,1%.
7 | Reikalavimai pH kontrolei | 1. Turi būti galimybė matuoti pH naudojant bioreaktoriuje integruotus optinius jutiklius,
2. Optiškai išmatuotas pH turi būti rodomas valdymo modulio ekrane,
3. Jutikliai turi turėti galimybę būti kalibruojami,
4. Turi būti galimybė perkalibruoti sensorių proceso metu.
8 | Vienkartinis pH matavimas | Sensoriaus matavimo ribos ne siauresnės negu 4,0 - 10,0 pH, o skiriamoji geba ne prasčiau negu 0,1 pH
9 | Išoriniai signalai | 1. Valdymo modulis turi turėti ne mažiau 2 išorinių signalo įvesčių 4-20 mA (arba platesniame diapazone). Valdymo modulis turi turėti ne mažiau dviejų išorinių signalo įvesčių 0-10 V (arba platesniame diapazone),
2. Priimamas signalas turi būti atvaizduojamas 0 - 100 % diapazone,
3. Signalas turi būti atvaizduojamas valdymo modulyje.
10 | Programinė įranga suteikianti galimybę kurti duomenų atsargines kopijas ir atkurti parametrus gedimo atveju | Būtina
11 | Gravimetrinė kontrolė | 1. Turi būti automatinis srauto greičio valdymas remiantis išorinių svarstyklių rodmenimis (pvz. pagal pamaitinimo indo svorį),
2. Turi būti automatinis srauto greičio reguliavimas remiantis pačio bioreaktoriaus svorio rodmenimis,
3. Turi būti ląstelių pamaitinimų / kultūros nuėmimo kontrolė remiantis svarstyklių rodmenimis,
4. Srauto greičiui žymėti turi būti naudojami g/h,
5. Gravimetrinė kontrolė turi būti vykdoma naudojant kintamo griečio pompas,
6. Turi būti galimybė kontroliuoti biosintezės procesą remiantis interguotu ląstelių gyvybingumo matavimu.
12 | Reikalavimai peristaltiniams siurbliams | 1. Ne mažiau 4 integruotų peristaltinių siurblių,
2. Siurbliai turi būti kintamo greičio,
3. Reguliuojamas greitis ne siauresnėse ribose negu 0,15-200 rpm,
4. Turi būti galimybę siurblių greitį reguliuoti įvedant procentinę (%) valdiklio išvesties reikšmę,
5. Siurbliai turi būti kintamos krypties, t.y. pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę pasirinktinai,
6. Valdymo modulyje turi būti siurblių suminiai skaitikliai, supumpuotam tūriui stebėti,
7. Turi būti galimybė laiko pagrindu nustatyti profilius substrato valdikliui.
13 | Reikalavimai išoriniams peristaltiniams siurbliams | 1. Nemažiau 2 išorinių peristaltinių siurblių,
2. Siurbliai turi būti kintamo greičio,
3. Maksimalus greitis nelėtesnis negu 200 rpm,
4. Greičio diapazonas valdomas ne mažiau kaip 1:100.
14 | Reikalavimai dujų masės srauto reguliatoriams | 1. Oro masės srauto reguliatorius:
1.1 Reguliuojama dujų tėkmė ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,02 iki 3 lpm,
1.2 Turi būti terminis dujų srauto matavimas,
1.3 Turi būti sukalibruotas oro naudojimui,
2. Deguonies (O2) masės srauto reguliatorius:
2.1 Reguliuojama dujų tėkmė ne siauresnėse ribose nei nuo 0,02 iki 3 lpm,
2.2 Turi būti terminis dujų srauto matavimas,
2.3 Turi būti sukalibruotas O2 dujų naudojimui.
3. Azoto (N2) masės srauto reguliatorius:
3.1 Reguliuojama dujų tėkmė ne siauresnėse ribose nei nuo 0,02 iki 3 lpm,
3.2 Turi būti terminis dujų srauto matavimas,
3.3 Turi būti sukalibruotas N2 dujų naudojimui.
4. Anglies dvideginio (CO2) masės srauto reguliatorius:
4.1 Reguliuojama dujų tėkmė ne siauresnėse ribose nei nuo 0,01 iki 1 lpm,
4.2 Turi būti terminis dujų srauto matavimas,
4.3 Turi būti sukalibruotas CO2 dujų naudojimui.
15 | Svarstyklės | 1. Svoris turi būti rodomas valdymo modulio ekrane,
2. Maksimalus sveriamas svoris ne mažiau 7 kg,
3. Svarstyklių rezoliucija ne prastesnė negu 0,1 g,
4. Svėrimo pagrindas turi būti pagamintas iš nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos,
5. Svėrimo pagrindo skersmuo ne mažesnis nei 230 mm.
16 | Svėrimo sistema | 1. Svarstyklės turi turėti savo ekraną, kuriame būtų matomas sveriamas svoris bei taros funkcija,
2. Svoris turi būti rodomas valdymo modulio ekrane,
3. Maksimalus sveriamas svoris ne mažiau 60 kg,
4. Svarstyklių rezoliucija ne prastesnė negu 2 g,
5. Svėrimo pagrindas turi būti pagamintas iš nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos,
6. Svėrimo pagrindo matmenys ne mažesni nei 400 x 300 mm.
17 | Gyvybingų ląstelių tūrio matavimas | 1. Sistema turi turėti visas jungtis reikalingas sistemai prijungti prie valdymo modulio bei reaktoriaus,
2. Turi būti pridedamas signalų simuliacijos rinkinys su 2 skirtingais rodikliais: 0 pF/0 mS/cm ir 100 pF/40 mS/cm arba lygiaverčiais.
18 | Gliukozės ir laktato matavimas | 1. Tiesioginis gliukozės ir laktato matavimas,
2. Rinkinyje turi būti žarnelės gliukozei ir laktatui,
3. Rinkinyje turi būti du transportavimo buferiai,
4. Rinkinyje turi būti tirpalai skirti kalibravimui.
19 | Rocker platforma, įskaitant apkrovos elementus | 1. Siūbavimo kampas ne siauresnėse ribose nei nuo 4 iki 10 laispnių,
2. Siūbavimo greitis, ne siauriau nei nuo 8 iki 42 siūbavimų/min,
3. Turi būti temperatūros kontrolės sistema, gebanti šildyti iki ne mažiau nei 40 °C,
4. Platforma turi būti skirta vienam bioreaktoriui,
5. Platforma turi būti pritaikyta dirbti su skirtingo dydžio kultivavimo maišais / bioreaktoriais, kurių darbinis tūris būtų nuo 0,1 L - 10 L,
6. Minimalus darbinis kultūros tūris bioreaktoriuje / kultivavimo maiše turi būti ne daugiau nei 0,1 L (naudojant 1 L bioreaktorių), o naudojant maišus su jutikliais ne daugiau nei 0,2 L (naudojant 2 L) bioreaktorių,
7. Turi būti bioreaktoriaus svorio kontrolė proceso metu,
8. Turi būti šildytuvas skirtas bioreaktoriaus išmetimo filtrui,
9. Turi būti integruotas LED arba lygiavertis ekranas,
10. Turi būti Pt100 arba lygiavertis paviršiaus temperatūros sensorius,
11. Sistema turi būt pritaikyta dirbti: 120V - 230 V, 50-60 Hz.
20 | Programinė įranga | 1. Turi būti programinė įranga bioprocesų duomenų kaupimui, stebėjimui, valdymui ir automatizavimui,
2. Turi būti skaičiavimo modulis netiesiogiai matomų proceso reikšmių įvertinimui,
3. Turi būti grafikų modulis skirtas pažangiam duomenų vizualizavimui ir patikrinimui,
4. Turi būti mėginių duomenų modulis skirtas įvestų duomenų apdorojimui,
5. Turi būti OPC kliento arba lygiavertis modulis skirtas prisijungti prie OPC UA (DA) serverių arba papildomų jutiklių ir analizatorių.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne