TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI


1. Adatos biopsijų, tinkančios „Magnum“ šaudyklei 14G, 16G, 18G, 20G (150 – 200 mm):
· vienkartinės (simbolis ant pakuotės);
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· skirtos minkštųjų audinių biopsijai (krūties, prostatos, inkstų, kepenų ir kt.)
· adata markiruota;
· adatos galas matomas ultragarsu;
· ilgiai: 9-10 cm; 15-16 cm; 20 cm;
· skirtos naudoti su daugiakartinio naudojimo biopsine šaudykle Magnum;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

2. [bookmark: _Hlk201142173]Adatos į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui)
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· pagamintos iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos;
· su gaubteliu aplink adatos kaniulę;
· duriamoji dalis smaili, 2 cm ± 0,2 cm ilgio su ventiliaciniu filtru ir kamšteliu;
· [bookmark: _Hlk201142191]integruotas antibakterinis oro filtras ne daugiau 3 µm;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· be PVC, be DEHP (simbolis ant pakuotės);
· tinkamas naudoti su skirtingų gamintojų infuziniais buteliais;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 300 000 vnt.

3. Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 21Gx100 ± 5 mm,  22Gx50 ± 5 mm,  20Gx150 ± 5 mm:
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;
· su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą); 
· su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;
· dydžiai: 21G x 100 ± 5 mm; 22G x 50 ± 5 mm; 20G x 150 ± 5 mm;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 500 vnt.

4. Adatos punkcinės 18G (quincke tipo arba lygiavertės), 86-90mm:
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· metalinės ar lygiavertės medžiagos, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;
· dydis: 18G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm
· įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

5. [bookmark: _Hlk201141115]Apklotai limpančiu kraštu 50±5x50±5cm:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių:
· viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus;
· apatinis – nepralaidus skysčiams;
· vienas limpantis kraštas;
· limpančios juostos plotis 5 cm ± 1 cm;
· išmatavimai50 ± 5 cm x 50 ± 5 cm;
· atitinka MDR 2017/745 direktyvą ir EU standartą 13795-1:2019;
· steriliame įpakavime po 1 vnt.;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 25 000 vnt.

6. Davikliai daugiafunkciniams monitoriams SOLAR 8000M, DASH 4000, MASIMO SET:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· nesterilūs;
· juostelė su jutikliais – L arba Y formos;
· tinkami mažesnio nei 3,0 kg svorio naujagimiams;
· daugkartinio naudojimo fiksavimo juostelė su lipniu galu;
· naudojama naujagimių SpO2 matavimui;
· SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 iki 100%;
· matavimo paklaida ne daugiau ± 2,0% diapazone 70-100%;
· rinkinyje jutiklis su daugkartinio naudojimo fiksavimo juostele lipniu galu;
· Masimo SET technologijos;
· suderinami su turimų monitorių kabelių LNOP ir LNCS jungtimis (siūlant daviklius su kitomis jungtimis, būtina pateikti adapterius iš LNOP ar LNCS jungties į siūlomo daviklio jungtį arba vientisus kabelius tarp monitoriaus ir siūlomo daviklio).
Orientacinis poreikis: 1 750 vnt.

7. Eksplantuojamų donorinių organų perfuzijos kaniulės 16 Fr, 20 Fr, 25 Fr:
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;
· individualiame įpakavime;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· permatomos kaniulės skirtos pilvo organų transplantacijai;
· lengvai įvedamos į kraujagyslę;
· lanksčios;
· proksimalinis kaniulės galas prijungimui tvirtas ir lankstus;
· minkštas ir neaštrus kaniulės distalinis (kraujagyslinis) galas;
· kaniulės distaliniame gale specialus sustorėjimas, skirtas jos tvirtinimui prie kraujagyslės;
· kaniulės su papildomu slankiojančiu žiedu, kurį galima pristumti prie diastalinio sustorėjimo, geresniam kaniulės pritvirtinimui prie donorinio organo kraujagyslės;
· kaniulių proksimaliniai galai spalvoti lengvesniam atpažinimui;
· dydžiai: 16 Fr, 20 Fr,  25 Fr.
Orientacinis poreikis: 220 vnt.

8. Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis  8,5mm, 9 mm, 10 mm:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· pagaminti iš skaidraus PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos;
· dydis 8,5: vid.diametras 8,5±0,01mm, išor.diametras 11,5±0,5mm; dydis 9,0: vid.diametras
· 9,0±0,01mm, išor.diametras 12,0±0,5mm; dydis: 10,0, vid.diametras 10,0±0,01mm, išor.diametras 13,1±0,5mm;
· dydžiai: 8,5 ± 0,01 mm; 9 ± 0,01 mm; 10 ± 0,01 mm;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· distaliniame gale, dešinėje – angelė (Murphy ar lygiavertė anga) (vamzdeliams, didesniems nei Nr. 4,5);
· distalinio galo bei šoninės angelės kraštai užapvalinti, netraumuojantys gleivinės;
· žemo slėgio, didelio tūrio, ovalios „slyvos” formos, skaidri pripučiama manžetė arba žemo tūrio bei žemo slėgio specialaus dizaino (kūgio formos) manžetė/mova;
· manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį;
· manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer-lock švirkštams;
· vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15 mm konektorius;
· vamzdelis su išilgine rentgenokontrastine juosta;
· vamzdelis sugraduotas kas 1 - 2 cm;
· ant vamzdelio turi būti plati, juodos (pageidautina) spalvos juosta (balso stygų žymeklis);
· įpakuota po 1 vnt;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

9. Frova introdiuseris trachėjos intubacijai:
· pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, leidžiančios formuoti;
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· distalinis galiukas lenktas, bukas, netraumuojantis trachėjos;
· distalinio galo šonuose skylutės, užtikrinančios pakankamą dujų tėkmę, skiriant deguonį per Rapi – Fit ar lygiavertį adapterį;
· ilgis sugraduotas centimetrais;
· bendras ilgis 70±0,5 cm;
· skersmuo 14 Fr;
· introdiuserio vidinis diametras 3 mm;
· rentgenokontrastinis;
· nuimamas Rapi – Fit ar lygiavertis adapteris su 15 mm ir Luer lock ar lygiaverčiais konektoriais;
· tinkamas  ≥ 6 mm ID endotrachėjiniams vamzdeliams;
· supakuotas po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 30 vnt.

10. [bookmark: _Hlk201140631]Kateteriai pleuros trokaro CH16, CH24, CH28:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· su metaliniu ar lygiaverčiu galu;
· su plastikiniu ar lygiaverčiu apvalkalu;
· jungiasi prie dviejų butelių atsiurbimo sistemos;
· su vidiniu metaliniu trokaru, skirtu įvedimui į pleuros ertmę;
· pagamintas iš skaidraus PVC ar lygiavertės medžiagos,  trokaras iš lengvo metalo ar lygiavertės medžiagos;
· integruota rentgeno kontrastinė juostelė per visą kateterio ilgį;
· kateteris su  piltuvėlio formos arba tiesia jungtimi;
· su šoninėmis angomis efektyviam drenažui;
· sugraduotas kas 1 cm nuo paskutinės kateterio šoninės angos, leidžiantis nustatyti kateterio įvedimo ilgį;
· pakuotė skaidri, nurodytas kateterio dydis ir ilgis;
· ant pakuotės nurodyta galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 100 vnt.
11. Kateteriai šlapimo pūslės "Foley" arba lygiaverčiai CH 16 2-jų kanalų vyriški (su 20-50ml balionėliu)
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· dydis: CH16;
· dviejų kanalų su (20-50 ml balionėliu);
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· apirogeniški;
· pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;
· galas ovalus su šoninėm skylutėm;
· įpakuoti po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 4 700 vnt.

12. Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms)
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· skaidrūs;
· su dviem prisukamais ir vienu užspaudžiamu kamšteliu;
· gaminti iš polikarbonato (polisulfonato) ar lygiavertės medžiagos;
· 3-jų kanalų su 3-jomis „Luer Lock“ tipo (male/female/female) ar lygiavertėmis jungtimis;
· lengvai pasikeičianti kranelio padėtis, nurodanti lašėjimo kryptį;
· gali būti atviri visi trys kanalai vienu metu;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 125 000 vnt.

13. Laikikliai kraujagyslių 5 x 1,5 ± 0,05 mm:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· 4 skirtingų spalvų (pageidautina mėlyni, raudoni, balti ir geltoni);
· pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· ilgis 45 cm ± 3 cm;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· pakuojami po 2 vnt.
	Poz. Nr.
	Išmatavimai (mm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	13.
	5 x 1,5 ± 0,05
	200​



14. Laparoskopinė audinių šalinimo sistema (maišeliai) 350-500 ml tūrio:
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· maišelio tūris 350-500 ml;
· įeigos išskleidimo diametras – 100 ± 5 mm;
· maišelio ilgis – 170 -200 mm;
· sistemoje vientisa plastikinė rankena su viduje esančiu maišeliu:
· maišelis išstumiamas ir išskleidžiamas rankenos pagalba
· tinkamas naudoti su 10 mm ir didesniu trokaru;
· įpakuoti po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 700 vnt.

15. Maitinimo zondų fiksatoriai Mini, Standart
· tinkami ypač jautriai naujagimio odai;
· fiksatorius dviejų dalių:
· 1 – lipni hidrokoloidinė plokštelė fiksuojama prie žando;
· 2 – lipni juostelė fiksuoja zondą prie plokštelės;
· permatomi;
· hidrokoloidiniai;
· hipoalerginiai;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· nuimant nelieka ant odos.
	Dydis
	Forma

	mini
	Juostelės tipo

	standartinis
	Apvalaus tipo


Orientacinis poreikis: 230 vnt. 

16. Mikrokeratomo kalibruotos galvutės dirbtinei kamerai (110± 5μm; 300± 5μm; 350μm;  400± 5μm):
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· tinkama dirbti su Moria aparatu;
· skirtos standartiniam ultra plonų implanto lamelių pagaminimui;
· pateikiamos skirtingo dydžio galvutės:
· 110± 5μm pjovimo storio;
· 300± 5μm pjovimo storio;
· 350μm pjovimo storio;
· 400± 5μm pjovimo storio;
· įpakuota po 1 vnt.​;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

17. Naujagimio maitinimo indelis:
· daugkartinis;
· indelis skirtas naujagimių maitinimui;
· kliniškai švarus;
· specialios formos išlenkta maitinimo kraštinė patogiam maitinimui;
· talpa 25 - 35 ml;
· indelio gradavimas iki 5 ml kas 1 ml, nuo 5 ml kas 5 ml;
· pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;
· galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

18. Pincetai 6-10 cm:
· pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· ilgis: 6-10 cm;
· pinceto galas smailas, su danteliais;
· atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizacijai garais.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

19. Pincetai 10-15 cm
· anatominis pincetas, pagamintas iš medicininio  plieno (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);
· tiesus;
· ilgis: 10-15 cm;
· darbinės dalies plotis ne mažiau 0,2 cm;
· pinceto paviršius gruoblėtas;
· atsparus dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.


20. Popierius elektrokardiografui ELI – 350:
· popierius skirtas elektrokardiogramoms;
· tinkantis elektrokardiografui ELI - 350 
· dydis A 4 formato;
· sulankstomas Z forma;
· korėta (milimetrinė) dalis ne siauresnė nei 16,5 cm.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

21. Popierius terminis K61B Mitsubishi spausdintuvui:
· dydis 110mm x 20m;
· tinkantis K61B Mitsubishi spausdintuvui
Orientacinis poreikis: 110 vnt.

22. Prailginimo linijos iškvepiamų dujų mišinio analizatoriui: 
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· ilgis ne mažiau 300 cm, diametras 2 ± 0,01 mm;
· pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos;
· galuose 2 „Luer” (male/male Luer tipo ar lygiavertės) jungtys;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 700 vnt.

23. Prailginimo linijos šviesios (120 cm 3,0/4,1 mm prie kaniulių):
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· lanksčios, permatomos;
· sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF ar lygiaverčiai);
· ilgis ne mažiau 120 cm;
· dydis 3,0/4,1 mm ± 0,1 mm prie kaniulių
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuotos po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 15 000 vnt.

24.1.-24.2. Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė Pajunk arba lygiavertė: 
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· pusiau automatinė;
· galiukas nupoliruotas - lygus, aštrus;
· su integruotu apsaugos nuo netyčinio paleidimo mechanizmu;
· su gylio gradacija kas 0,5-1 cm;
· pasirenkamas biopsijos kameros dydis – 10-20  mm;
· supakuota po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.
	


	Eil.Nr.
	Šaudyklės dydis
	Orientacinis poreikis (vnt)

	24.1.
	18 G x 150 ± 0,5 mm.
	550

	24.2.
	18  x 200 mm ± 0,5 mm
	



25. Ragenos vakuuminis perforatorius:
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· tinkamas dirbti su Moria aparatu;
· ne mažiau kaip 20 siurbimo skylučių, skirtų palaikyti vakuumą virš ragenos;
· su ypatingai aštriu, iš anksto įdėtu peiliuku;
· būtinas langelis ragenos stebėjimui iš viršaus ir iš šono;
· pateikiami skirtingo dydžio perforatoriai:
· 8 ± 0,01 mm diametro;
· 8,5 ± 0,01 mm diametro;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 80 vnt.

26. Rinkinys ileostominis (32 ±2 mm):
· maišas dirbtinio pluošto ar lygiaverčio su atviru galu, lipniu užsegimu;
· lipnios plokštelės sudarytos iš pektino, želatinos ir natrio karboksimetilceliuliozės arba hidrokoloidinės medžiagos ar  lygiaverčių medžiagų su plastikiniu ar lygiaverčiu žiedu, ant kurio tvirtinamas maišelis; 
· kerpama plokštelė; 
· plokštelė netraumuojanti odos; 
· sistema hermetiška; 
· pakuotė sudaryta iš: plokštelės 5-10 vnt.,  maišeliai , tvirtinami prie plokštelės 30 vnt.  

	[bookmark: _GoBack]Poz. Nr.
	Angos iškirpimo diametras (mm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	26.
	32 ±2 mm
	20



27. Stiletai intubaciniams vamzdeliams  dideli (45 ± 5  cm) diametras 5-6,5mm
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo;
· distalinis galas atraumatinis;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt.
	Poz. Nr.
	Dydis
	Ilgis
	Endotrachėjiniam vamzdeliui diametrasØ
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	27.
	Dideli
	45 cm ± 5 cm
	5-6,5 mm
	50



28. Širdies minutinio tūrio ir širdies darbo našumo įvertinimo jutikliai (stempliniai):
· ultragarsinis, nuolatinės bangos dopleris;
· jutiklio dažnis ≤ 4MHz;
· pritaikyti kūdikiams ir vaikams;
· veikimo laikas ne trumpesnis 72 val;
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· ultragarsiniai;
· ilgis - ne trumpesni nei 70 cm;
· sugraduoti kas 5 cm.​
Orientacinis poreikis: 20 vnt.

29. Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės CH 10: 
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· termolabilūs, permatomi;
· rentgenokontrastiniai;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· integruota besisukanti 15 mm jungtis;
· atvira permatoma tvirtinimo plokštelė su raišteliu;
· apvalus distalinis galas;
· galimybė pritaikyti vidinį vamzdelį
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 60 vnt.

30.-31. Trepanai (vakuuminiai) 
30. Donoro ragenai:
· pjovimo blokas;
· trepano ašmenys;
· pasodinimo žiedas;
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta galiojimo data;
· įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.
	Poz. Nr.
	Ašmenų diametras
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	30.
	8,25 ± 0,01 mm
	50

	
	8,75 ± 0,01 mm
	

	
	9,0 ± 0,01 mm
	


 
31. Recipiento ragenai:
· 360 laipsnių 16 skyrių siurbimo kamera;
· 16 radialinių kameros padalijimų;
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta galiojimo data;
· įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.
	Poz. Nr.
	Ašmenų diametras
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	31.
	8,00± 0,01 mm
	50

	
	8,5± 0,01 mm
	

	
	8,75± 0,01mm
	



32. Uždara endotrachėjinio vamzdelio siurbimo sistema su vožtuvu CH5, CH6, CH7, CH8:
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· skirta intubaciniams vamzdeliams;
· dydis: CH 5, CH 6, CH 7, CH 8;
· sudaryta iš išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine ar lygiavertės medžiagos permatoma rankove, vakuuminio reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio su vožtuvu ir/ar lygiavertės konstrukcijos;
· išsišakojimas su Y formos jungtimi ir adapteriu;
· 2 padėčių besisukantis vožtuvas. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai izoliuoja paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio;
· atsiurbimo kateteris: sužymėtas iki pilno ištraukimo atžymos ir įvedimo gylio;
· proksimalinis galas standus, distalinis – minkštas, apie 0,5 – 1 cm ilgio, atraumatiniu galu su 4 šoninėmis skylutėmis;
· kateteris su Y formos nuvalymo vožtuvu;
· atsiurbimo kateterio ilgis 32-34 cm;
· galimybė nuimti ir uždėti kateterį atliekant bronchoskopiją;
· vakuuminio vožtuvo korpusas koduotas spalvomis, dangtelis su rodykle, nurodančia vakuumo srovės kryptį;
· rinkinyje 2 sterilūs gaubteliai: bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis ( pagaminti iš gumai lygiavertės medžiagos);
· sistema gali būti naudojama iki 72 val. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 500 vnt.

33. Uždara trachėjos siurbimo sistema su vožtuvu CH12:
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie tracheostominio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72val);
· atsiurbimo kateteris iš PVC ar lygiavertės medžiagos, apgaubtas permatoma rankove;
· galima praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje jo nekeičiant – turi jungtį praplovimui su saugiu fiksuotu dangteliu, t.y. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie atsiurbimo sistemos;
· turi apsauginį vožtuvą (padėtys „užrakinta“ ir „atrakinta“) – uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu;
· komplekte yra papildoma kintamo ilgio jungtelė – prailginimui (nuo kvėpavimo sistemos iki atsiurbimo sistemos);
· komplekte yra rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba;
· komplekte yra atjungėjas, t.y. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo tracheostominio vamzdelio; 
· vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu;
· atsiurbimo kateterio ilgis 30-31cm;
· atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 2 cm; 
· pajungimas prie kvėpavimo sistemos ir prie tracheostominio vamzdelio yra šarnyrinis;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;
· supakuota po 1vnt.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.


Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.



