IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ODONTOLOGINIAI ANTGALIAI (Nr. PPR-448)

- Prekių tiekimo vieta – Žygimantų g. 8, Vilnius.

- Sutarties terminas – iki 2025-12-20.

- Prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis nei 14 darbo dienų po užsakymo gavimo elektroninių paštu.

- Tiekėjams pristačius nekokybiškas prekes, Tiekėjai savo sąskaita turi pakeisti kokybiškomis per  3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

- Prekių galiojimo laikas – ne trumpesnis nei  1 metai nuo patiekimo Perkančiajai organizacijai momento.

- Prekės turi turėti: naudojimosi instrukcijas ir CE ženklinimus.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Turbininis antgalis (su jungtimi) | Reikalavimai: apsisukimų greitis – nuo 350 000 iki 420 000 aps./min +- 10%, sustoja per 2 sek., keramikiniai guoliai, , korpusas iš dalių, kurių negalima išardyti be specialių įrankių. galvutės aukštis 12,5 mm + - 0,2 mm (nuo 12,3 mm iki 12,7 mm), galingumas –nuo 23 iki 28 W, grąžto fiksavimas mygtuku, grąžto keitimas mygtuko pagalba, vandens padavimas- aušinimas būtinas, grąžto aušinimas ne mažiau 3 ir ne daugiau 5 skylučių. grąžto laikiklio diametras – 1,59- 1,6 mm, ilgis max 25 mm, pjaunančios dalies skersmuo max 2,1 mm, griebtuvo suspaudimo jėga – nuo 25 N, šviesos šaltinis greitojoje jungtyje (LED), antgalyje – šviesolaidis, lemputės šviesos intensyvumas – 25000 Lx, sterilizuojamas ne žemesnėje kaip 134 laipsnių C temperatūroje, t. Garantinis terminas – 6-24 mėn. Komplekte turi būti atsarginis rotorius su keramikiniais guoliais. Siūlomi antgaliai turi būti su jiems tinkančiomis greitosiomis jungtimis. Greitoji jungtis turi būti su LED lempute Color temperatūta (K) nuo 5300 - 5700. Garantinis terminas – 6-24 mėn. | 7 |
| 2. | Turbininis antgalis (be jungčių) | Reikalavimai: apsisukimų greitis – nuo 350 000 iki 420 000 aps./min +- 10%, sustoja per 2 sek., keramikiniai guoliai, , korpusas iš dalių, kurių negalima išardyti be specialių įrankių. galvutės aukštis 12,5 mm + - 0,2 mm ( nuo 12,3 mm iki 12,7 mm), galingumas – nuo 23 iki 28, grąžto fiksavimas mygtuku, grąžto keitimas mygtuko pagalba, vandens padavimas- aušinimas būtinas, grąžto aušinimas ne mažiau 3 ir ne daugiau 5 skylučių. grąžto laikiklio diametras – 1,59- 1,6 mm, ilgis max 25 mm, pjaunančios dalies skersmuo max 2,1 mm, griebtuvo suspaudimo jėga - nuo 25 N, sterilizuojamas ne žemesnėje kaip 134 laipsnių C temperatūroje. Komplekte turi būti atsarginis rotorius su keramikiniais guoliais. Siūlomi antgaliai turi tikti 1-oje pozicijoje aprašytoms ( arba paminėtoms) greitosioms jungtims. Garantinis terminas – 6-24 mėn. | 13 |

- Aplinkosauginiai reikalavimai

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punktu.

- Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas (kartu su Pasiūlymu) Pirkėjui pateikia pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.).

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, deklaracija arba kiti  lygiaverčiai įrodymai.