ELEKTROTERAPIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroterapijos aparatas |  |  |
| 1.1 | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 |  |
| 1.2 | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 7'' įstrižainės |  |
| 2 | Generuojamos žemo ir vidutinio dažnio terapinės elektros srovės | Būtina |  |
| 2.1 | Interferencinė srovė (IF), naudojant moduliuotos amplitudės signalus | - Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne blogiau kaip 1-250 Hz, Nešančio dažnio pasirinkimas ne blogiau kaip 2, 4, 5, 8 ar 10 kHz |  |
| 2.2 | Galvaninė srovė (G) | - Pastovi, Su pertrūkiais, dažnis ne blogiau kaip intervale 1-15 HZ |  |
| 2.3 | Raumenų elektrostimuliacija (EMS) | - Moduliacijos dažnis ne blogiau kaip 20 - 250 Hz, Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek. |  |
| 2.4 | Rusiška srovė | - Moduliacijos dažnis 2,5 kHz, Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne blogiau kaip 0-30 sek. |  |
| 2.5 | Didelio voltažo srovė (HV) | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,5 – 200 Hz |  |
| 2.6 | TENS srovė | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,5 – 250 Hz |  |
| 2.7 | Mikro srovė (MCR) | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 0,2 – 400 Hz |  |
| 2.8 | Faradinė srovė | Dažnio diapazonas ne blogiau kaip 20 – 250 Hz |  |
| 2.9 | Diadinaminė srovė | - Ne mažiau 6 tipų Dažnis 50 arba 100 Hz |  |
| 2.10 | Traebert srovė | Dažnis 142 ±1 Hz |  |
| 2.11 | Diagnostinės srovės I/T kreivei ir akomodacijos koeficiento (AQ) skaičiavimas | Būtina |  |
| 2.12 | Pastovios srovės (CC) ir pastovios įtampos (CV) režimai | Būtina |  |
| 2.13 | Pikinė srovės amplitudė | 600 mA ± 15% |  |
| 3. | Gydymo programų pasirinkimas su galimybė jas modifikuoti | ≥ 25 programų |  |
| 4. | Tipinių patologijų pasirinkimas: | ≥ 20 patologijų |  |
| 5. | Gydomos kūno vietos pasirinkimas grafiniame vaizde | Būtinas |  |
| 6. | Nuosekliai vykdomų terapijos sekų kūrimas | Būtinas, ≥ 2 terapijos sekoje |  |
| 7. | Procedūros laikmatis | Ne blogiau kaip 1 – 60 min. |  |
| 8. | Įsimenamų vartotojo programų skaičius | ≥120 |  |
| 9. | Turi būti šie priedai: | - Elektrodų kabelis – 2 vnt. - Guminiai elektrodai – 4vnt. - Elektrodų kempinėlės – 4vnt. |  |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 12. | Įrangos pristatymas instaliavimas ir personalo apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. Instrukcija lietuvių kalba turi būti pilnai išversta (sutrumpintas variantas netinka). | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti prekių instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis elektronine forma. Spausdintas instrukcijas abiem kalbomis būtina pateikti įrangos priėmimo perdavimo metu. |  |
| 14. | Prietaiso pasas lietuvių kalba. | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai