GUMINIŲ ŽIEDŲ LIGATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė; Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumento „pavadinimas“ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Guminių žiedų ligatorius |  |  |
| 2. | Galvutė | 2 vnt. |  |
| 3. | Užmovimo kūgis | 1 vnt |  |
| 4. | Guminiai žiedeliai ligatoriui | 100 vnt. pakuotė |  |
| 3. | Prietaiso priežiūra | Garantiniu laikotarpiu atliks reikalingą prekės techninę priežiūrą ir reikalingus remonto darbus. Bei po garantiniu laikotarpiu iki kol prietaisui sukaks penki metai eksploatacijos, privalės užtikrinti įrenginio remontui reikalingą dalių tiekimą |  |
| 4. | Prekės pristatymas | Pristatymas į darbo vietą |  |
| 5. | Darbuotojų apmokymas darbo vietoje dirbti aparatūra | Būtina |  |
| 6. | Tiekėjų teikiamos prekės kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | Turi būti paženklinta CE ženklu. Tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su Preke. |  |
| 7. | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai