ULTRAGARSO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | - Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 310 dB; - Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; - Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; - > 21 colių įstrižainės vaizdo monitorius; - Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; - Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | - Pilvo organų tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai - Paviršinių struktūrų tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Širdies tyrimai; |  |
| 3. | Skenavimo režimai | - B režimas; - Audinių harmonikų vaizdavimas; - M režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; - Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Nuolatinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu; - Tripleksinis režimas, veikiantis spektrinio doplerio režime. |  |
| 4. | Maksimalus vaizduojamas gylis | > 40 cm |  |
| 5. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | ≥ (1 – 15) MHz |  |
| 6. | Jungtys davikliams | > 4 aktyvios |  |
| 7. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui |  |
| 8. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | - Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; - Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |
| 9. | Pacientų duomenų archyvas | - Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; - Įrašymas į USB atmintines; - DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve. |  |
| 10. | Programinė įranga vaizdų analizei ultragarso prietaise: | Standartinių širdies morfometrinių, funkcinių ir hemodinaminių parametrų skaičiavimų paketas reikalingas širdies būklei įvertinti |  |
| 11. | Komplektacija: |  |  |
| 11.1 | Linijinis daviklis | - Paviršiaus ilgis 44 +/- 6 mm - Elementų skaičius > 190 - Dažnio diapazonas > (5,0 - 15,0) MHz |  |
| 11.2 | Konveksinis daviklis | - Apžiūros kampas > 70o - Elementų skaičius > 160 - Dažnio diapazonas > (1,0 - 6,0) MHz |  |
| 11.3 | Sektorinis daviklis | - Apžiūros kampas > 120o - Elementų skaičius > 60 - Dažnio diapazonas > (1,0 - 5,0) MHz |  |
| 11.4 | Transvaginalinis daviklis | - Apžiūros kampas > 160o - Elementų skaičius > 120 - Dažnio diapazonas > (3,0 - 10,0) MHz |  |
| 11.5 | Vaizdo spausdintuvas | Nespalvotas |  |
| 11.6 | Modulis tyrimo sinchronizavimui su paciento EKG | Būtina kartu pateikti EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektą |  |
| 12. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas. |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | CE ženklas ir sertifikatas | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.

1.1.Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais.

2. Į kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Naujosios Vilnios polikliniką, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

3. Garantinis laikotarpis:

3.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

3.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

4. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

4.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,

4.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

4.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė.
4.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas.

5. Personalo mokymai:

5.1. Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos

6. Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.

Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelėje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus bei paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.