AUDIOKABINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumento „pavadinimas“ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Audiologinė kabina |  |  |
|  | Paskirtis | Skirta paciento izoliacijai nuo aplinkos triukšmo audiometrinio tyrimo metu. |  |
|  | Konstrukcija | Modulinė |  |
|  | Išorinė ir vidinė apdaila turi būti pagaminta iš itin atsparios ir nedegios medžiagos | Būtina |  |
|  | Vidinis apmušalas turi būti visiškai plaunamas ir tinkamas dezinfekuoti | Būtina |  |
|  | Kabinos grindų danga | Plaunamas, antistatinis, nedegus, kilimas |  |
|  | Kabina sumontuota ant reguliuojamų antivibracinių kojelių | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos sistema | Būtina |  |
|  | Triukšmo izoliacija | Prie 125 Hz: 15±1dB; Prie 250 Hz: 25±1dB; Prie 500 Hz: 31±1dB; Prie 1000: 38±1dB; Prie 2000: 35±1dB; Prie 3150: 37±1dB; Prie 4000: 40±1dB; Prie 6300: 44±1dB; Prie 8000: 41±1dB; |  |
|  | Durys | Turi atsidaryti iš vidaus |  |
|  | Langas | Dvigubas langas, užtikrinantis gerą paciento matomumą. Langas pagamintas iš dvigubo stiklo |  |
|  | Lango išmatavimai (plotis x aukštis) | ne mažiau kaip 50 x 80 cm |  |
|  | Kabinos išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | Ilgis 135±5cm, plotis 135±5cm, aukštis 230±30cm. |  |
|  | LED Kabinos apšvietimas | Būtina |  |
|  | Lentynėle audiometrui | Būtina |  |
|  | Kabinos konstrukcija turi būti pagaminta iš aliuminio rėmo. | Būtina |  |
|  | Maitinimo įtampa | 86-265V, 50-60Hz |  |
|  | Prietaiso pristatymas | Pristatymas į darbo vietą, montavimas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas. |  |
|  | Prietaiso priežiūra | Garantiniu laikotarpiu atliks reikalingą kabinos techninę priežiūrą ir reikalingus remonto darbus. Bei po garantiniu laikotarpiu iki kol prietaisui sukaks penki metai eksploatacijos, privalės užtikrinti įrenginio remontui reikalingą dalių tiekimą. |  |
|  | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |
|  | Darbuotojų apmokymas darbui su įrenginiu | Būtina |  |
|  | Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | Turi būti paženklinta CE ženklu. Tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su įranga |  |
|  | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai