STANDAUS ENDOSKOPO Į NOSĮ SU NEŠIOJAMU ŠVIESOS ŠALTINIU  (2 kompl.)TECHNINĖ SPECIFIKACIJ A

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumento „pavadinimas“ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standus endoskopas į nosį | 2 vnt. būtina |  |
| 2. | Skersmuo | 4,0 ± 0,3 mm |  |
| 3. | Darbinis ilgis | 180mm ± 10mm |  |
| 4. | Matymo kampas | 70° ± 5° |  |
| 5. | Nešiojamas LED šviesos šaltinis | Būtina |  |
| 6. | CRI indeksas | 94% ± 1% |  |
| 7. | Šviesos intensyvumas | 215klx ± 10klx |  |
| 8. | Baterijos veikimo laikas | Ne mažiau 10 val. |  |
| 9. | Reguliuojamas šviesos ryškumas | Būtina |  |
| 10. | Akumuliatorių pakrovimo blokas | Būtina |  |
| 11. | Pakraunami akumuliatoriai | Ne mažiau 2vnt. |  |
| 12. | Šviesos šaltinis gali būti mirkomas dezinfekcinėse priemonėse | Būtina |  |
| 13. | Prekės priežiūra | Garantiniu laikotarpiu atliks reikalingą prekės techninę priežiūrą ir reikalingus remonto darbus. Bei po garantiniu laikotarpiu iki kol prietaisui sukaks penki metai eksploatacijos, privalės užtikrinti įrenginio remontui reikalingą dalių tiekimą. |  |
| 14. | Prekės pristatymas | Pristatymas į darbo vietą |  |
| 15. | Darbuotojų apmokymas darbo vietoje | Būtina |  |
| 16. | Tiekėjų teikiamos prekės kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | Turi būti paženklinta CE ženklu. Tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su preke |  |
| 17. | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |
| 18. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

netaikoma garantijai