KLAUSIMYNAS

STACIONARUS DPV APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

STACIONARUS DPV APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reišmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas pritaikomumas | Suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 2. | Aparato naudojamos dujos | 1.Suspaustas oras tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir aparate arba aparato vežimėlyje, integruoto kompresoriaus. 2.Deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir deguonies balionų |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. ~230V 10, 50Hz elektros tinklas; 2. Maitinimo šaltiniai (akumuliatoriai); aparato ir kompresoriaus veikimo laikas maitinant iš jų ≥ 120 min. |  |
| 5. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: | 1.Intubacinė 2.Neinvazinė 3.Didelės tėkmės deguonies terapija |  |
| 6. | Ventiliacijos darbo režimai: | 1.Tūriu kontroliuojama ventiliacija 2.Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija 3.Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija 4. Tūriu kontroliuojama slėgiu reguliuojama arba lygiavertis režimas 5. Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgių lygių ventiliacija 6. Slėgiu kontroliuojama privaloma ventiliacija 7.Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija 8. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu 9. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu ir pagalbiniu slėgiais 10. Savaiminis kvėpavimas su proporcinga parama slėgiu pagal paciento pastangas arba neurologinį impulsą 11. Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu ir pagalbiniu tūriu |  |
| 7. | Neinvazinė ventiliacija: |  |  |
| 7.1 | Neinvazinės ventiliacijos taikymo suaugusiems galimybė | Visuose ventiliacijos režimuose |  |
| 7.2 | Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas | Kompensuojant iki 100% nustatyto vienkartinio kvėpavimo tūrio |  |
| 7.3 | Kaukės atsijungimo atpažinimas | Ventiliatorius turi įrankį, kuris automatiškai atpažintų kaukės atsijungimą (t. y. NIV metu) ir suspenduotų garsinius aliarmus atsižvelgiant į vartotojo nustatytą laiką ir automatiškai sumažintų O2 koncentraciją iki 21%. |  |
| 8. | Režimai/funkcijos |  |  |
| 8.1 | Aparate įmontuotas daugkartinio naudojimo srauto matavimo daviklis | Ultragarsinis arba karštos vielos (engl.:hot wire anemometry) |  |
| 8.2 | CO2 koncentracijos matavimas | Aparatas paruoštas etCO2 matavimo jutiklio prijungmui |  |
| 8.3 | Srauto matavimas | Atliekamas nenaudojant papildomų matavimo linijų |  |
| 8.4 | Deguonies koncentracijos matavimo technologija | Ultragarsiniu arba paramagnetiniu metodu, nenaudojant riboto veikimo laiko galvaninių O2 matavimo daviklių |  |
| 8.5 | Papildoma funkcija aktyvuojama vartotojo pasirinkimu, tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose | Automatinė srauto ir slėgio adaptavimo funkcija, taikoma visuose tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, kuri automatiškai reguliuoja įkvėpimo srautą ir slėgį, siekdama užtikrinti nustatytą tūrį su kuo mažesniu įkvėpimo slėgiu (arba lygiavertė) |  |
| 8.6 | Papildoma funkcija aktyvuojama vartotojo pasirinkimu, slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose | Automatiškai reguliuojanti priverstinių įkvėpių slėgį tikslu pasiekti nustatytą tūrį (garantuoto tūrio ventiliacija) mažiausiu galimu slėgiu |  |
| 8.7 | Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema | 1.O2 koncentracijos nustatymo diapazonas: 21-100% 2.Pastovaus srauto nustatymo diapazonas: ≤ 15 – ≥ 60 l/min. |  |
| 9. | Pirminiai nustatymai: |  |  |
| 9.1 | Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas | Pagal paciento amžiaus grupę arba ūgį |  |
| 10. | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |
| 10.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas | 1 – 80 k/min |  |
| 10.2 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 – 2500 ml |  |
| 10.3 | Maksimalus srautas įkvėpime (ne mažiau kaip iki) | 120 l/min |  |
| 10.4 | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 10 s |  |
| 10.5 | Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 95 cmH2O |  |
| 10.6 | Maksimalaus slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 2 – 100 cmH2O |  |
| 10.7 | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 0,2 – 10 l/min |  |
| 19.8 | Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 5 iki 70% |  |
| 10.8 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |
| 11. | Rankiniu būdu atliekamas valdymas: |  |  |
| 11.1 | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas | Būtina |  |
| 11.2 | Įsotinimo deguonimi funkcija | Pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą |  |
| 12. | Apnėjos ventiliacija | Automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui |  |
| 13. | Ekranas: |  |  |
| 13.1 | Ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir nustatymų valdymas | Spalvotame, lietimui jautriame, ≥ 39 cm įstrižainės ekrane su valdymo ratuku |  |
| 13.2 | Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti | ≥ 3 pasirenkamų parametrų kreives |  |
| 13.3 | Galimi atvaizdavimo tipai: | Kreivės, trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija |  |
| 13.4 | Ekrano apšvietimo reguliavimas | Nakties/dienos ekrano apšvietimo režimai arba galimybė sumažinti ekrano apšvietimo intensyvumą išanksto nustatytais laiko intervalais |  |
| 14. | Matuojami parametrai: | 1.Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) 2. Plato slėgis (Pplat) 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP) 4. Vidutinis ir minimalus kvėpavimo takų slėgis (Pmean ir Pmin) 5. Minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis 7. Nuotėkis 8. Kvėpavimo dažnis: bendras, priverstinis ir spontaninis 9. Įkvėpiamo deguonies koncentracija 10. Kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu sukurtas kvėpavimo tūris 11. Plaučiuose užsilaikęs tūris (Vtrap) 11. Anatominio apykaitoje nedalyvaujančio oro ir iškvėpavimo tūrio santykis (VDS/VTe) 12. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2) 13. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2) 14. Okliuzijos slėgis (P0.1). Matavimas atliekamas automatiškai, iš anksto nustatytais laiko intervalais 15. Slėgis iškvėpimo pabaigoje priverstinių kvėpavimų metu (EIP) |  |
| 15. | Apskaičiuojami parametrai: | 1.Tamprumas (angl., compliance) 2. Pasipriešinimas (angl., resistance) 3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB) 4. Neigiama įkvėpimo jėga (NIF) |  |
| 16. | Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje | ≥ 72 valandas |  |
| 17. | Apsaugos (aliarmo) sistema | Garsinė ir vizualinė. Vizualinius aliarmus galima matyti ir stovimt už prietaiso |  |
| 18. | Daviklių kalibracija | 1.Slėgio ir O2 daviklių automatinė kalibracija, nenutraukiant paciento ventiliacijos proceso 2.Automatinė srauto daviklio kalibracija nenutraukiant ventiliacijos proceso tam tikrais laiko intervalais 3. Rankinė srauto daviklio kalibracija nereikalaujanti paciento kontūro atjungimo |  |
| 19. | Ventiliacijos parametrų perdavimas | Galimybė ventiliacijos aparato matuojamus parametrus, per suderinamą pacientų gyvybinių parametrų stebėjimo monitorių, perduoti stebėjimui ir centrinės pacientų stebėjimo stoties ekrane |  |
| 20. | Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui: | 1. RS232 (arba lygiavertė) jungtis – ≥ 1 vnt. 2. USB (arba lygiavertė) jungtis - ≥ 2 vnt. 3. Tinklo jungtis - ≥ 1 vnt. 4. Video signalo išvestis HDMI arba lygiavertė |  |
| 21. | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |
| 21.1 | Prietaiso vežimėlis arba prietaiso vežimėlis su integruotu suspausto oro kompresoriumi (jeigu kompresorius nėra integruotas aparate) | 1 vnt. |  |
| 21.2 | Suspausto oro kompresorius | ≥ 1 vnt., (komplektuojamas, jeigu suspausto oro kompresorius nėra integruotas aparate) |  |
| 21.3 | Indas medikamentams naudojamas mendikamentų puršktuvui | ≥ 1 vnt., (jeigu siūlomi daugkartinio naudojimo) ≥ 5 vnt. (jeigu siūlomi vienkartinio naudojimo) |  |
| 21.4 | etCO2 matavimo jutiklis | ≥ 1 vnt., daugkartinio naudojimo |  |
| 21.5 | Kiuvetės etCO2 | ≥ 2 vnt., skirtos suaugusiems, daugkartinio naudojimo |  |
| 21.6 | Iškvėpimo vožtuvas | ≥ 2 vnt., daugkartinio naudojimo |  |
| 21.7 | Paciento kontūro laikiklių sistema | ≥ 1 vnt. |  |
| 21.8 | Į aparatą tiekiamų dujų pajungimo žarnelės | Orui ir deguoniui, ≥ 3 m ilgio, po 1 vnt. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 1.Įrangai ≥ 24 mėnesiai, daugkartiniam naudojimui skirtiems įrangos priedams - ≥ 12 mėnesių. 2.Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |