KLAUSIMYNAS

EKG APARATAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

EKG APARATAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografo svoris | Ne daugiau kaip 4 kg. |  |
| 2. | Aparato ekranas | Ne mažesnės kaip 15,5 '' įstrižainės, ne mažesnės kaip 1024x768 taškų raiškos |  |
| 3. | Elektrokardiografas turi turėti interpretavimo programinę įrangą | Būtina |  |
| 4. | Reikalavimai ramybės ritmo kardiogramos įrašymui: | 1. Galimybė įrašyti ramybės kardiogramą rankiniu arba automatiniu režimu; 2. Galimybė užrašyti iki 20 min trukmės ramybės ritmo kardiogramą. |  |
| 5. | Spausdintuvo raiška | Ne mažiau 8 taškai/mm amplitudės ašyje; nemažiau 40 taškų/mm laiko ašyje |  |
| 6. | Naudojamas terminis popierius | Ne siauresnis nei 210 mm pločio |  |
| 7. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12.5/25/50 mm/s |  |
| 8. | Keičiamas kardiografo spausdintuvo jautrumas EKG spausdinimui | 5/10/20 mm/mV |  |
| 9.. | Kardiografo ekrane turi būti galimybė peržiūrėti elektrokardiogramą | Ne mažesniame nei 110 x 190 mm ekrano plotyje |  |
| 10. | Galimybė elektrokardiografo ekerane peržiūrėti, kaip turi būti tvirtinami skirtingų konfigūracijų elektrodai | Būtina |  |
| 11. | Aparato sąsajos | 1. EKG kabelio jungtis; 2. Potencialų išlyginimo jungtis; 3. Tinklo jungtis (dar vadinama LAN jungtis); 4. Ne mažiau kaip 3 USB jungtys |  |
| 12. | Kardiografe turi būti galimybė išsaugoti matavimus | Ne mažiau 350 EKG arba nemažiau 100 ramybės ritmo įrašų |  |
| 13. | Apsauga nuo defibriliacijos iškrovos | Būtina |  |
| 14. | Turi būti galimybė vartotojui pasirinkti iš šių derivacijų: | 1. Standartinės 12 derivacijų; 2. Dešinės pusės krūtinės (precordials); 3. Standartinė C4r; 4. Kairės pusės nugarinės (posterior); 5. Nehb |  |
| 15. | Aparato naudojami maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas (išorinis energijos šaltinis); 2. Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis ne mažiau kaip 4 val. aparato darbą (nenaudojant spausdinimo funkcijos ir WiFi ryšio). |  |
| 16. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Akumuliatoriaus tipas ličio polimerų arba ličio monomerų - Baterijos talpa ne mažiau nei 9 Ah |  |
| 17. | Reikalavimai vežimėliui | - Ne maženis nei 1700 × 630 × 590 mm - Maksimali vežimėlio apkrova ne mažiau nei 60 kg. - Ne mažiau nei 4 ratukai su stabdžiais |  |
| 18. | Komplektacija: | 1. Elektrokardiografas – 1 vnt; 2. Paciento kabelis – 1 vnt; 3. Daugkartinių elektrodų rinkinys (galūniniai ir krūtininiai) – 1 rinkinys; 4. EKG gelis – 1 flakonas; 5. Terminis spausdinimo popierius – 1 pakuotė 6. Vežimėlis elektrokardiografui |  |
| 19. | Aparato žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn |  |