## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PACS IR WEB DICOM VIEWER PROGRAMINĖ ĮRANGA IR DIAGNOSTINĖS RADIOLOGŲ DARBO VIETOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Programinė įranga vaizdų archyvavimui (PACS) | 1 | kompl.
1.1.1. | Programinės įrangos pavadinimas: Nurodyti
1.1.2. | Programinės įrangos gamintojas: Nurodyti
1.1.3. | Kiekis skirtingų pajungiamų įrenginių: 100 vnt,
1.1.4. | Palaikoma operacinės sistemos versija: Programinė įranga turi dirbti Microsoft Windows Server Standard 2022 ir naujesnėse Microsoft Windows Server Standard operacinėje sistemoje
1.1.5. | Licencijavimas: Programinė įranga turi turėti licencijas ne mažiau kaip 100 skirtingiems prijungiamiems vaizdus generuojantiems įrenginiams
1.1.6. | Atitikimas DICOM 3.0 standartui: Būtinas CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG tipų DICOM vaizdų palaikymas
1.1.7. | Palaikomos funkcijos: Storage (C-STORE), query/retrieve (C-FIND), verification (C-ECHO), transfer (C-MOVE), storage commitment
1.1.8. | Administravimo sąsaja: Būtina WEB sąsaja
1.1.9. | Vaizdų perdavimo technologijos: Ne mažiau kaip Implicit Little Endian, Explicit Big Endian, JPEG, JPEG-LS, RLE, 12-lead ECG Waveform Storage, General ECG Waveform Storage vaizdų perdavimo sintakses (Transfer Syntaxes)
1.1.10. | Vaizdų suglaudinimo standartai: JPEG2000 Lossless (1.2.840.10008.1.2.4.90) JPEG 2000 Lossless Or Lossy (1.2.840.10008.1.2.4.91) JPEG-LS Lossless (1.2.840.10008.1.2.4.80)
1.1.11. | Palaikomi video standartai: MPEG2 (1.2.840.10008.1.2.4.100 MPEG2 Main Profile Main Level) ir MPEG4 (MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High Profile / Level 4.1), MPEG4 MPEG4 AVC/H.264 (1.2.840.10008.1.2.4.102) video standartus
1.1.12. | Darbo užduočių persiuntimas: Būtina galimybė persiųsti užduotis (DICOM Modality Worklist) diagnostiniams įrenginiams
1.1.13. | Vaizdų persiuntimas: Galimybė persiųsti tyrimus į kitus vaizdų archyvus ar darbo stotis
1.1.14. | Tyrimų užkrovimas: Automatizuotas ankstesnių tyrimų iš ilgalaikių talpyklų ar operatyviosios atminties užkrovimas į vieną ar daugiau darbo vietų.
1.1.15. | Tyrimų saugojimas: Trumpalaikėse ir ilgalaikėse saugyklose, su automatizuotu perkėlimu į ilgalaikes saugyklas
1.1.16. | Tyrimų šalinimas: Automatizuotas šalinimas pagal suformuotus kriterijus, ne mažiau kaip tyrimo atlikimo laiko ir tyrimo tipo kriterijus
1.2. | Vaizdų peržiūros ir diagnostikos programinė įranga (web viewer) | 1 | kompl.
1.2.1. | Programinės įrangos pavadinimas: Nurodyti
1.2.2. | Programinės įrangos gamintojas: Nurodyti
1.2.3. | Palaikomi mobilieji įrenginiai (planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai): - IOS įrenginiai („Safari“ naršyklė, „Chrome“ naršyklė); - Android įrenginiai („Chrome“ naršyklė) : Būtina
1.2.4. | Pagal ekrano dydį prisitaikanti vartotojo sąsaja planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams: Būtina
1.2.5. | Planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir asmeninių kompiuterių „Multi-Touch“ valdymas: Šviesumo lygis, Didinimas/mažinimas, Nešimas, Slinkimas, Matavimai: Būtina
1.2.6. | Kelių monitorių palaikymas (iki 4 ekranų). Automatiškai sulygiuoti vaizdo peržiūros naršyklės langai pasirinktiems ekranams: Būtina
1.2.7. | Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai: Būtina: CR, DX, CT, ES, IO, XC, OT, OP, PX, RG, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG
1.2.8. | Diagnostinė programinė įranga veikia kaip klientinė serverinės programinės įrangos dalis ir yra skirta vaizdų diagnostinei peržiūrai ir vertinimui: Būtina
1.2.9. | Programinės įrangos konkurentinių vartotojų diagnostinių licencijų skaičius: 20 vnt.
1.2.10. | Programinė įranga vaizdus atidaro tiesiogiai iš serverinės programinės įrangos duomenų bazės: Būtina
1.2.11. | Tyrimų paieška pagal: - Paciento pavardę (Name); - Paciento ID (ID); - Tyrimo aprašą (Description); - Tyrimo datą (Date); - Užsakymą (Accession); - Įrengimo tipą (Modality); - Įrengimą (Source AE) : Būtina
1.2.12. | Ankstesnių tyrimų paieška ir užkrovimas: Būtina
1.2.13. | Manipuliavimo vaizdais įrankiai: - Šviesumo ir kontrasto parametrų keitimas; - Vaizdo didinimas ir mažinimas; - Padidinimo stiklo funkcija; - Nešimas; - Pasukimas; - Originalaus dydžio vaizdo ir viso vaizdo rodymas. : Būtina
1.2.14. | Šviesumo lygis: - Šviesumo nustatymas; - Kontrastas; - Pilkumo tonų inversija; - Filtrai. : Būtina
1.2.15. | VOI LUT funkcija: Būtina
1.2.16. | Svarbiausi objektai (svarbiausi vaizdai): programinė įranga leidžia pažymėti įdomiausius atvejus ir išsaugoti juos vėlesnei peržiūrai: Būtina
1.2.17. | Galimybė atlikti ilgio, kampo, Cobb kampo, apskritimo ir pasirinktos srities matavimus. Vaizdo matavimo įrankiai: - Intensyvumas (HU); - Atstumas; - Kampas; - Polilinija; - Kreivės ilgis; - Perimetras; - Plotas; - Tūris; - Greičio integralas laiko atžvilgiu; - Rodyti kampus; - Standartinio nuokrypio matavimai : Būtina
1.2.18. | Programinė įranga turi turėti matavimo kalibravimo funkciją: Būtina
1.2.19. | Spalvų filtrai: programinė įranga turi turėti spalvų filtro (raudonos, žalios, mėlynos ar jų derinio) taikymo rodomam vaizdui funkciją: Būtina
1.2.20. | Pozitronų emisijos tomografijos (PET-CT) suliejimo funkcija: galimybė sulieti PET ir CT tipų serijas taip susiejant radioformacinių preparatų susitelkimo vietas su anatomine paciento struktūra ir galimybė valdyti sulietas serijas: - Šviesumo lygių nustatymas; - Nešimas; - Horizontalus ir vertikalus lygiavimas; - Spalvų schemų pasirinkimo galimybė : Būtina
1.2.21. | Taikiklis: Taikiklis parodo pagrindinio tyrimo pasirinkto taško sankirtos taškus: Būtina
1.2.22. | Daugiakadriai vaizdai (Peržiūros režimas): programinė įranga turi turėti dinamiškų daugiakadrių vaizdų (tokių kaip ultragarso ar angiografijos) nuoseklaus atkūrimo funkciją. Būtina galimybė keisti atkūrimo greitį: Būtinas
1.2.23. | Struktūrizuotų ataskaitų rodymas (SR): programinė įranga turi turėti struktūrizuotų ataskaitų, kurios išsaugomos kaip DICOM SR, rodymo galimybę: Būtina
1.2.24. | PDF formatu išsaugotų dokumentų rodymas: programinė įranga turi turėti PDF dokumentų, išsaugotų DICOM formatu rodymo galimybę: Būtina
1.2.25. | Programinė įranga turi turėti tyrimo failų, kuriuose yra informacijos MPEG2 ir MPEG4 formatais, atkūrimo DICOM formatu galimybę: Būtina
1.2.26. | Vaizdo įrašo peržiūra (MPEG2 ir MPEG4) ir valdymas: - Šviesumo lygiai; - Pasukimas; - Perkėlimas į ekrano dalį - Didinimas / mažinimas : Būtina
1.2.27. | Programinė įranga turi turėti EKG matavimus: - EKG segmento trukmės sekundėmis; - amplitudės (mV), širdies susitraukimų dažnio; - QT, RR, QTc ir QRS ašies intervalai : Būtinai
1.2.28. | Programinė įranga turi turėti EKG palyginimo funkciją: Būtina
1.2.29. | Miniatiūrų juosta: programinė įranga turi turėti patogią visų tyrimų vaizdų miniatiūrų juostą, kuri matoma miniatiūrų juostos vietoje: Būtina
1.2.30. | Galimos miniatiūrų pozicijos: kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje: Būtinai
1.2.31. | DICOM failų peržiūra: galimybė matyti visą DICOM failuose esančią informaciją: Būtinai
1.2.32. | Palaikomi ekrano išdėstymo formatai: 1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x6. Programinė įranga turi leisti matyti ir palyginti 12 vaizdų vienu metu: Būtina
1.2.33. | Galimybė keisti informacines žymas: Būtina
1.2.34. | Galimybė dalintis nuasmenintais tyrimais antrinei išorės konsultantų konsultacijai: Būtina
1.2.35. | Galimas kelių to paties ir/arba skirtingų pacientų tyrimų palyginimas. Nėra jokių palyginimui atidaromų tyrimų skaičiaus apribojimų: Būtina
1.2.36. | Asmeniniams poreikiams pritaikytas kontekstinis meniu (paspaudus dešinį pelės mygtuką): Būtina
1.2.37. | Asmeniniams poreikiams pritaikytas įrankių juostos meniu rodymui monitoriaus ekrane / mobiliojo telefono ekrane: Būtina
1.2.38. | Spartieji klavišai greitesniam veikimui: Būtina
1.2.39. | Anotacijų vaizde rašymas: Būtina
1.2.40. | Ekrano turinio tiesioginio dalijimosi režimas: Būtina
1.2.41. | Tyrimų persiuntimas į kitą DICOM standarto įrenginį: Būtina
1.2.42. | Tyrimų, serijų ir atskirų vaizdų eksportavimas DICOM, JPG, MP4, TIFF: Būtina
1.2.43. | Automatinio vaizdų išdėstymo (Hanging Protocol) funkcija: Būtina
1.2.44. | Galimybė išsaugoti ekrane rodomo vaizdo kopiją kaip naują vaizdą DICOM formatu: Būtina
1.2.45. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
1.2.46. | Įrangos pristatymas, instaliavimo ir rangos darbai: Būtina. Tiekėjas savo lėšomis turi pristatyti, instaliuoti įrangą ir atlikti rangos darbus adresu: Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda Įrangos pristatymo, instaliavimo ir rangos darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius po sutarties įsigaliojimo datos
1.2.47. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis po įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo: 12 mėn.
1.2.48. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu: Būtina
1.2.49. | Reikalavimai serverio resursams: Tiekėjas privalo pateikti duomenis kokie resursai ir jų parametrai reikalingi optimaliam PACS serverio darbui. PVZ.: 1 x VM Windows Server 2022 Standard serveris ¦ XX GB RAM ¦ X CPU cores ¦ X TB talpos SSD masyvas PACS ir web viewer programinei įrangai
1.3. | Kita programinė įranga | 1 | vnt.
1.3.1. | Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit English 16 Core DVD licencija
1.4. | Integracijos | 1 | kompl.
1.4.1. | Integracija su Ligoninės informacine sistema (HIS): Būtina. Siūloma PACS programinė įranga turi turėti integracijos modulį (integration by HL7 or REST / XML interface) integracijai su ligoninės informacine sistema (HIS)
1.4.2. | Integracija su DI (AI) modeliais: Būtina. Siūloma PACS programinė įranga turi turėti galimybę centralizuotai integruoti trečių šalių DI (AI) vaizdinės radiologijos pagalbinius diagnozavimo įrankius
1.5. | Papildomos vystymo valandos | 50 | val.
1.5.1. | PO prašo pateikti valandinį įkainį papildomoms PACS ir web viewer programinės įrangos vystymo valandoms (PO neįsipareigoja sutarties galiojimo metu jų išpirkti)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3407 2025-06-26 15:48:02